## RDF Lookup
SSD | Energy | Applicator | Shape | Source |  |  | TR2 | TR2 | TR2 | TR3 | TR3 | TR3
100 cm | 6 MeV | 6 | circle | TR2 | Field Size | Eq Sq | square | circle | rectangle | square | circle | rectangle | Fitted | Field Size | Eq Sq | Fitted | Linac | SSD | Energy | Applicator | Shape | FieldSize | RDF | SSD | Energy | Applicator | EquivSquare | Fit_values
110 cm | 9 MeV | 10 | square | TR3 | 3.2 cm circle | 2.836 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.2 cm circle | 2.836 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.73328 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 2.836 | 0.87455
| 12 MeV | 15 | rectangle |  | 3.25 cm circle | 2.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.25 cm circle | 2.88 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 0.81133 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 2.88 | 0.87918
| 16 MeV | 20 |  |  | 3 x 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 x 3 | 3 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.8468 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 3 | 0.8909
| 20 MeV | 25 |  |  | 3.5 cm circle | 3.102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.5 cm circle | 3.102 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.88625 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 3.102 | 0.89979
[5 empty] | 3.5 x 3.5 | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.5 x 3.5 | 3.5 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.90993 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 3.5 | 0.92515
Energy |  | Source |  |  | 4 cm circle | 3.545 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 cm circle | 3.545 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 1.0091 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 3.545 | 0.92708
5 | 20 MeV | 1 | TR2 |  | 4.5 cm circle | 3.988 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.5 cm circle | 3.988 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 1.0072 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 3.988 | 0.93622
SSD |  | Applicator |  |  | 4 x 4 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 x 4 | 4 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 1.0057 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 4 | 0.9363
1 | 100 cm | 4 | 20 |  | 5.5 x 3.5 | 4.278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.5 x 3.5 | 4.278 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 1.0049 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 4.278 | 0.93817
Shape |  |  |  |  | 3.5 x 5.5 | 4.278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.5 x 5.5 | 4.278 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 1.0101 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 4.421 | 0.93913
1 | circle |  |  |  | 3.5 x 6 | 4.421 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.5 x 6 | 4.421 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 0.97245 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 4.431 | 0.9392
[5 empty] | 5 cm circle | 4.431 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 cm circle | 4.431 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 0.99991 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 4.444 | 0.93929
[5 empty] | 5 x 4 | 4.444 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 x 4 | 4.444 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99514 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 4.5 | 0.93966
[5 empty] | 4.5 x 4.5 | 4.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.5 x 4.5 | 4.5 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 0.94263 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 4.8 | 0.94168
[5 empty] | 4 x 6 | 4.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 x 6 | 4.8 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 0.9346 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 4.95 | 0.94268
[5 empty] | 4.5 x 5.5 | 4.95 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.5 x 5.5 | 4.95 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 1.0816 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 5 | 0.94302
[5 empty] | 5 x 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 x 5 | 5 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 1.0789 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 5.317 | 0.94515
[5 empty] | 4 x 7 | 5.091 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 x 7 | 5.091 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 1.0828 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 5.455 | 0.94607
[5 empty] | 7 x 4 | 5.091 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 x 4 | 5.091 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.0829 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 5.5 | 0.94638
[5 empty] | 6 cm circle | 5.317 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6 cm circle | 5.317 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 1.0595 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 6 | 0.94973
[5 empty] | 8 x 4 | 5.333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 x 4 | 5.333 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0569 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 3 | 0.93838
[5 empty] | 5 x 6 | 5.455 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 x 6 | 5.455 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 1.0139 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 4 | 0.98876
[5 empty] | 5.5 x 5.5 | 5.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.5 x 5.5 | 5.5 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.0571 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 5 | 1.0002
[5 empty] | 4 x 9 | 5.538 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.9791 | 4 x 9 | 5.538 | #N/A | TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 1.0603 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 5.091 | 1.0002
[5 empty] | 10 x 4 | 5.714 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.9791 | 10 x 4 | 5.714 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.80713 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 5.333 | 1.0002
[5 empty] | 6 x 6 | 6 | 0.98429 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6 x 6 | 6 | 0.9791 | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 0.8745 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 5.538 | 1.0002
[5 empty] | 4 x 12 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 x 12 | 6 | 0.9791 | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.90508 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 5.714 | 1.0003
[5 empty] | 8 x 5 | 6.154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 x 5 | 6.154 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.96867 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 6.154 | 1.0003
[5 empty] | 7 cm circle | 6.204 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 cm circle | 6.204 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 1.0029 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 6.204 | 1.0003
[5 empty] | 7.5 cm circle | 6.647 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.5 cm circle | 6.647 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 1.0019 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 6.647 | 1.0003
[5 empty] | 10 x 5 | 6.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 x 5 | 6.667 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.99954 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 6.667 | 1.0003
[5 empty] | 8 x 6 | 6.857 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 x 6 | 6.857 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 0.99835 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 6.857 | 1.0004
[5 empty] | 11 x 5 | 6.875 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 x 5 | 6.875 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 1.0028 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 7 | 1.0004
[5 empty] | 7 x 7 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 x 7 | 7 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 0.97555 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 7.09 | 1.0004
[5 empty] | 8 cm circle | 7.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 cm circle | 7.09 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 7.5 | 1.0004
[5 empty] | 14 x 5 | 7.368 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 x 5 | 7.368 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99579 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 7.875 | 1.0004
[5 empty] | 10 x 6 | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98247 | 10 x 6 | 7.5 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 0.95732 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 7.976 | 1.0004
[5 empty] | 5 x 15 | 7.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 x 15 | 7.5 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 0.95208 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 8 | 1.0004
[5 empty] | 5 x 18 | 7.826 | #N/A | #N/A | 0.98106 | #N/A | #N/A | 0.98163 | #N/A | 5 x 18 | 7.826 | 0.98247 | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 1.0176 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 8.235 | 1.0005
[5 empty] | 9 x 7 | 7.875 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 x 7 | 7.875 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 1.0146 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 8.471 | 1.0005
[5 empty] | 9 cm circle | 7.976 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 cm circle | 7.976 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 1.0191 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 8.862 | 1.0005
[5 empty] | 12 x 6 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 x 6 | 8 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.0172 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 8.889 | 1.0005
[5 empty] | 8 x 8 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 x 8 | 8 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 1.0172 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 9 | 1.0005
[5 empty] | 10 x 7 | 8.235 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 x 7 | 8.235 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0141 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 10 | 1.0006
[5 empty] | 14 x 6 | 8.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 x 6 | 8.4 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.9852 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 5 | 0.99959
[5 empty] | 9 x 8 | 8.471 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9 x 8 | 8.471 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.0147 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 6 | 1.0014
[5 empty] | 11 x 7 | 8.556 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 x 7 | 8.556 | #N/A | TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 1.0169 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 6.875 | 1.0025
[5 empty] | 7 x 12 | 8.842 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7 x 12 | 8.842 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.81979 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 7 | 1.0026
[5 empty] | 10 cm circle | 8.862 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 cm circle | 8.862 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.89309 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 7.368 | 1.003
[5 empty] | 10 x 8 | 8.889 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 x 8 | 8.889 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.94925 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 7.5 | 1.0031
[5 empty] | 9 x 9 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98415 | 9 x 9 | 9 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 1.0137 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 8 | 1.0034
[5 empty] | 13 x 7 | 9.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 x 7 | 9.1 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 1.0137 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 8.4 | 1.0035
[5 empty] | 20 x 6 | 9.231 | #N/A | #N/A | 0.97976 | #N/A | #N/A | 0.98097 | #N/A | 20 x 6 | 9.231 | 0.98415 | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 1.0107 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 8.556 | 1.0036
[5 empty] | 11 cm circle | 9.748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98474 | 11 cm circle | 9.748 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 1.0075 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 8.842 | 1.0036
[5 empty] | 11 x 9 | 9.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 x 9 | 9.9 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 1.0134 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 9.1 | 1.0036
[5 empty] | 10 x 10 | 10 | 0.99168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 x 10 | 10 | 0.98474 | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 0.98695 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 9.748 | 1.0034
[5 empty] | 12 cm circle | 10.635 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98516 | 12 cm circle | 10.635 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 9.9 | 1.0033
[5 empty] | 11 x 11 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.9852 | 11 x 11 | 11 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99568 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 10.635 | 1.0028
[5 empty] | 18 x 8 | 11.077 | #N/A | #N/A | 0.98797 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 x 8 | 11.077 | 0.98516 | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 0.96199 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 11 | 1.0024
[5 empty] | 16 x 9 | 11.52 | #N/A | #N/A | 0.98682 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 x 9 | 11.52 | 0.9852 | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 0.95748 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 11.917 | 1.0014
[5 empty] | 11 x 13 | 11.917 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11 x 13 | 11.917 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 1.0052 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 12 | 1.0013
[5 empty] | 12 x 12 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 x 12 | 12 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 1.0021 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 13 | 1.0001
[5 empty] | 15 x 10 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98469 | 15 x 10 | 12 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 1.0083 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 14.483 | 0.99832
[5 empty] | 13 x 13 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98396 | 13 x 13 | 13 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.0059 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 15 | 0.99771
[5 empty] | 10 x 19 | 13.103 | #N/A | #N/A | 0.98533 | #N/A | #N/A | 0.98671 | #N/A | 10 x 19 | 13.103 | 0.98469 | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 1.0153 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 6 | 1.0394
[5 empty] | 14 x 14 | 14 | 0.98296 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98312 | 14 x 14 | 14 | 0.98396 | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0128 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 7.826 | 1.0431
[5 empty] | 15 x 14 | 14.483 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98276 | 15 x 14 | 14.483 | #N/A | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98444 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 9.231 | 1.0449
[5 empty] | 13 x 17 | 14.733 | #N/A | #N/A | 0.98167 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98276 | 13 x 17 | 14.733 | 0.98312 | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.013 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 10 | 1.0455
[5 empty] | 15 x 15 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15 x 15 | 15 | 0.98276 | TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 1.0149 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 11.077 | 1.0459
[5 empty] | 12 x 20 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98209 | #N/A | 12 x 20 | 15 | 0.98276 | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.90565 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 11.52 | 1.0459
[5 empty] | 12 x 22 | 15.529 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.98116 | 12 x 22 | 15.529 | #N/A | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.94324 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 13.103 | 1.0451
[5 empty] | 22 x 12 | 15.529 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 22 x 12 | 15.529 | #N/A | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.97244 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 14 | 1.0441
[5 empty] | 16 x 16 | 16 | 0.98224 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.97916 | 16 x 16 | 16 | 0.98116 | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 1.0023 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 14.733 | 1.0431
[5 empty] | 14 x 21 | 16.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.97428 | 14 x 21 | 16.8 | #N/A | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 1.0021 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 15 | 1.0427
[5 empty] | 17 x 17 | 17 | 0.97946 | #N/A | #N/A | 0.97957 | #N/A | #N/A | #N/A | 17 x 17 | 17 | 0.97916 | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.99927 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 16 | 1.0414
[5 empty] | 20 x 18 | 18.947 | #N/A | #N/A | 0.97137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 x 18 | 18.947 | 0.97428 | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 0.99643 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 17 | 1.04
[5 empty] | 17 x 22 | 19.179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.97154 | 17 x 22 | 19.179 | #N/A | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 1.0019 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 18.947 | 1.0374
[5 empty] | 16 x 25 | 19.512 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 x 25 | 19.512 | #N/A | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 0.98306 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 20 | 1.0359
[5 empty] | 20 x 20 | 20 | 0.97192 | #N/A | #N/A | 0.97252 | #N/A | #N/A | #N/A | 20 x 20 | 20 | 0.97154 | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 6 MeV | 25 | 15.529 | 1.0618
[5 empty] | 21 x 21 | 21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21 x 21 | 21 | #N/A | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99545 | 100 cm | 6 MeV | 25 | 16.8 | 1.0568
[5 empty] | 23 x 23 | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23 x 23 | 23 | #N/A | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 0.97661 | 100 cm | 6 MeV | 25 | 19.179 | 1.0558
[5 empty] | 25 x 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25 x 25 | 25 | #N/A | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 0.97468 | 100 cm | 6 MeV | 25 | 19.512 | 1.0557
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 0.99023 | 100 cm | 6 MeV | 25 | 21 | 1.055
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.98579 | 100 cm | 6 MeV | 25 | 23 | 1.0542
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 0.99437 | 100 cm | 6 MeV | 25 | 25 | 1.0533
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.99143 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 2.836 | 0.86702
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 1.0032 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 2.88 | 0.8721
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 0.99711 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 3 | 0.88523
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98137 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 3.102 | 0.89552
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 0.99804 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 3.5 | 0.92813
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 0.9986 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 3.545 | 0.93106
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.96151 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 3.988 | 0.95168
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.97624 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 4 | 0.95204
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.9849 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 4.278 | 0.95797
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 0.99584 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 4.421 | 0.96071
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 0.99631 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 4.431 | 0.96091
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.99321 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 4.444 | 0.96115
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 0.99222 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 4.5 | 0.96223
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 0.99689 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 4.8 | 0.96797
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 0.98355 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 4.95 | 0.97085
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 5 | 0.9718
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99973 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 5.317 | 0.97787
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 0.98868 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 5.455 | 0.98052
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 0.98835 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 5.5 | 0.98138
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 0.98294 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 6 | 0.99096
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.97729 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 3 | 0.91011
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 0.98783 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 4 | 0.94876
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.98519 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 5 | 0.97672
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 0.99757 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 5.091 | 0.97873
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 0.98968 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 5.333 | 0.98366
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98497 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 5.538 | 0.98734
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 0.99191 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 5.714 | 0.99015
[17 empty] | TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 0.99067 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 6.154 | 0.99571
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.90712 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 6.204 | 0.99621
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 0.93283 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 6.647 | 0.99948
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.93982 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 6.667 | 0.99958
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.94729 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 6.857 | 1.0003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.94674 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 7 | 1.0006
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 0.94966 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 7.5 | 1.0006
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.949 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 7.875 | 1.0005
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 0.89957 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 7.976 | 1.0005
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.91515 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 8 | 1.0005
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.93417 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 8.235 | 1.0004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 0.94014 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 8.471 | 1.0004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.9476 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 8.862 | 1.0003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.94716 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 8.889 | 1.0003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.94355 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 9 | 1.0002
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 0.93864 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 10 | 1
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 0.9394 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 6 | 0.9794
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.94769 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 6.875 | 0.99291
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 0.94701 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 7 | 0.99436
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.94717 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 7.368 | 0.99793
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 1.0023 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 7.5 | 0.99896
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 1.0005 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 8 | 1.0017
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 0.99883 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 8.4 | 1.0024
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.99614 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 8.556 | 1.0024
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 5 x 5 | 1.003 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 9.1 | 1.0018
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 1.0064 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 9.748 | 1.001
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 1.0068 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 9.9 | 1.0008
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 1.0044 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 10.635 | 0.99994
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1.0019 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 11 | 0.99951
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 1.0009 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 11.917 | 0.99842
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 1.011 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 12 | 0.99833
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 1.0059 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 13 | 0.99714
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 1.0039 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 14.483 | 0.99538
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 1.0025 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 15 | 0.99477
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 0.99843 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 6 | 1.0009
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 1.0025 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 7.826 | 1.0065
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 0.99558 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 9.231 | 1.0097
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 1.0108 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 10 | 1.011
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 1.0086 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 11.077 | 1.0123
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 1.0067 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 11.52 | 1.0126
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 13.103 | 1.0131
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 0.93838 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 14 | 1.0128
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 0.98876 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 14.733 | 1.0122
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 1.0036 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 15 | 1.0119
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 1.004 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 16 | 1.0106
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.0034 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 17 | 1.0094
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 1.0008 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 18.947 | 1.0069
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 1.001 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 20 | 1.0056
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 1.0035 | 100 cm | 9 MeV | 25 | 15.529 | 1.0114
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 8 cm circle | 1.0034 | 100 cm | 9 MeV | 25 | 16.8 | 1.0092
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 1.0008 | 100 cm | 9 MeV | 25 | 19.179 | 1.0061
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 1.0033 | 100 cm | 9 MeV | 25 | 19.512 | 1.0058
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 1.0028 | 100 cm | 9 MeV | 25 | 21 | 1.0047
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 1.0012 | 100 cm | 9 MeV | 25 | 23 | 1.004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 1.0004 | 100 cm | 9 MeV | 25 | 25 | 1.0035
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 0.99781 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 2.836 | 0.83719
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 1.0046 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 2.88 | 0.84157
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 1.0053 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 3 | 0.85294
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 1.0025 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 3.102 | 0.86196
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 1.0014 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 3.5 | 0.89147
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 0.99507 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 3.545 | 0.89424
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.99309 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 3.988 | 0.91532
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 0.99834 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 4 | 0.91573
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 1.0526 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 4.278 | 0.92317
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 1.0521 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 4.421 | 0.92633
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 1.0499 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 4.431 | 0.92655
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 1.0517 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 4.444 | 0.92684
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.0548 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 4.5 | 0.92808
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 1.0642 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 4.8 | 0.93471
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 1.048 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 4.95 | 0.93803
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 1.0427 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 5 | 0.93913
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 1.0406 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 5.317 | 0.94615
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0335 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 5.455 | 0.9492
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 1.0475 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 5.5 | 0.95019
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.0389 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 6 | 0.96125
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 1.0483 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 3 | 0.8905
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 1.0343 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 4 | 0.93236
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 1.0491 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 5 | 0.96424
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 1.0378 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 5.091 | 0.96665
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 1.0398 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 5.333 | 0.97264
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.047 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 5.538 | 0.97726
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 1.0466 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 5.714 | 0.98089
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.90458 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 6.154 | 0.98862
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 0.9401 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 6.204 | 0.98938
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.95294 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 6.647 | 0.99498
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.97192 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 6.667 | 0.99519
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 0.98459 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 6.857 | 0.99695
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.98691 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 7 | 0.99804
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 0.89416 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 7.09 | 0.99863
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.91206 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 7.5 | 1.0003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.9399 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 7.875 | 1.0004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 0.95398 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 7.976 | 1.0004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.9723 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 8 | 1.0004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.97273 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 8.235 | 1.0004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.9655 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 8.471 | 1.0003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 0.95753 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 8.862 | 1.0003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 0.96105 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 8.889 | 1.0003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.97288 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 9 | 1.0002
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 0.97644 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 10 | 1.0001
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.98161 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 6 | 0.9788
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 1.0004 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 6.875 | 0.99143
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 0.99857 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 7 | 0.99297
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 0.99706 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 7.368 | 0.99714
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.99408 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 7.5 | 0.9985
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 0.99908 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 8 | 1.003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 1.0027 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 8.4 | 1.0059
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 1.0025 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 8.556 | 1.0068
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1.0004 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 9.1 | 1.0093
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 0.99944 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 9.748 | 1.0106
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.99886 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 9.9 | 1.0107
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 1.0007 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 10.635 | 1.0099
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 0.99889 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 11 | 1.0093
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 0.99799 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 11.917 | 1.0078
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 0.99299 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 12 | 1.0077
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 0.99867 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 13 | 1.0061
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 0.98796 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 14.483 | 1.0038
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 1.006 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 15 | 1.003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 1.0039 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 6 | 0.98576
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 0.99731 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 7.826 | 0.99595
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 9.231 | 1.002
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 0.90064 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 10 | 1.0046
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 0.96489 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 11.077 | 1.0075
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 0.99184 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 11.52 | 1.0084
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.003 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 13.103 | 1.0105
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 1.0009 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 14 | 1.0107
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 1.0014 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 14.733 | 1.0104
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 1.0004 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 15 | 1.0102
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 0.99826 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 16 | 1.009
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 1.0017 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 17 | 1.0075
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 1.0011 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 18.947 | 1.0045
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 1.0011 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 20 | 1.0029
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 0.98441 | 100 cm | 12 MeV | 25 | 15.529 | 0.99994
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.99885 | 100 cm | 12 MeV | 25 | 16.8 | 0.99741
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 1.0034 | 100 cm | 12 MeV | 25 | 19.179 | 0.99377
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 1.002 | 100 cm | 12 MeV | 25 | 19.512 | 0.99338
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 1.0018 | 100 cm | 12 MeV | 25 | 21 | 0.99195
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 0.9827 | 100 cm | 12 MeV | 25 | 23 | 0.99082
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.97917 | 100 cm | 12 MeV | 25 | 25 | 0.98985
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 0.98538 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 2.836 | 0.92278
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 1.0017 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 2.88 | 0.92513
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 1.0007 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 3 | 0.93117
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.99796 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 3.102 | 0.93587
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 1 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 3.5 | 0.95044
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.004 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 3.545 | 0.95171
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 1.0112 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 3.988 | 0.96011
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 1.0156 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 4 | 0.96023
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 1.0115 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 4.278 | 0.9631
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 1.0089 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 4.421 | 0.96458
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0033 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 4.431 | 0.96468
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 1.0108 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 4.444 | 0.96482
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.0083 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 4.5 | 0.96539
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 1.0145 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 4.8 | 0.96849
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 1.0034 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 4.95 | 0.97004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 1.0119 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 5 | 0.97056
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 1.0076 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 5.317 | 0.97383
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 1.0012 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 5.455 | 0.97526
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.0141 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 5.5 | 0.97572
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 1.0138 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 6 | 0.98088
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.86902 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 3 | 0.94129
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 0.90401 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 4 | 0.96384
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.91733 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 5 | 0.98094
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.93701 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 5.091 | 0.98223
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.94453 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 5.333 | 0.98543
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 0.95395 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 5.538 | 0.98789
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.95845 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 5.714 | 0.98982
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 0.85799 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 6.154 | 0.99391
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.87531 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 6.204 | 0.99431
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.90366 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 6.647 | 0.99725
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 0.91808 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 6.667 | 0.99735
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.93823 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 6.857 | 0.99826
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.95145 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 7 | 0.99882
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.9316 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 7.09 | 0.99911
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 0.92476 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 7.5 | 0.99988
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 0.92906 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 7.875 | 0.99996
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.93984 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 7.976 | 0.99996
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 0.94329 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 8 | 0.99997
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.95124 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 8.235 | 0.99998
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 1.0093 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 8.471 | 1
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 1.0075 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 8.862 | 1
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 1.006 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 8.889 | 1
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 1.0026 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 9 | 1
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 0.99869 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 10 | 1.0001
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 1.0071 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 6 | 0.9822
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 1.0089 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 6.875 | 0.99004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1.0088 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 7 | 0.99099
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 1.0081 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 7.368 | 0.9935
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.99983 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 8 | 0.9969
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 1.0053 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 8.4 | 0.99846
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 1.0026 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 8.556 | 0.99894
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 1.0061 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 9.1 | 1.0001
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 1.0012 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 9.748 | 1.0003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 1.0081 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 9.9 | 1.0002
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 0.9912 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 10.635 | 0.99908
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 1.0128 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 11 | 0.9985
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 1.0124 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 11.917 | 0.99702
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 0.9971 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 12 | 0.99688
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 13 | 0.99527
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 0.88031 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 14.483 | 0.99288
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 0.94877 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 15 | 0.99204
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 0.9789 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 6 | 0.97876
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 1.0002 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 7.826 | 0.98584
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.0026 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 9.231 | 0.99
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 1.0011 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 10 | 0.99181
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 1.0009 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 11.077 | 0.99377
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.99728 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 11.52 | 0.99439
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 8 cm circle | 1.0012 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 13.103 | 0.99568
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 1 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 14 | 0.99579
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 0.99071 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 14.733 | 0.99553
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 0.99844 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 15 | 0.99537
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 1.0001 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 16 | 0.99438
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 1.0008 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 17 | 0.99282
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 0.97436 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 18.947 | 0.98864
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.99122 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 20 | 0.9863
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 0.99999 | 100 cm | 16 MeV | 25 | 15.529 | 0.9861
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 1.0007 | 100 cm | 16 MeV | 25 | 16.8 | 0.98162
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 1.0016 | 100 cm | 16 MeV | 25 | 19.179 | 0.97846
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 0.97305 | 100 cm | 16 MeV | 25 | 19.512 | 0.97806
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.97056 | 100 cm | 16 MeV | 25 | 21 | 0.97628
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 0.97531 | 100 cm | 16 MeV | 25 | 23 | 0.97389
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 0.98935 | 100 cm | 16 MeV | 25 | 25 | 0.9715
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 0.98739 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 2.836 | 0.9899
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.98527 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 2.88 | 0.99019
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 0.98841 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 3 | 0.99096
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.99232 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 3.102 | 0.99158
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 0.9991 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 3.5 | 0.99367
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 1.0134 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 3.545 | 0.99387
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 1.009 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 3.988 | 0.99552
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 1.0066 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 4 | 0.99556
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0004 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 4.278 | 0.9963
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 0.99845 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 4.421 | 0.99668
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.0062 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 4.431 | 0.99671
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 1.0113 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 4.444 | 0.99674
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 0.99998 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 4.5 | 0.99689
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 1.0026 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 4.8 | 0.99768
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 1.0054 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 4.95 | 0.99808
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98967 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 5 | 0.99821
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.0105 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 5.317 | 0.99904
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 1.0105 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 5.455 | 0.99941
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.93959 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 5.5 | 0.99952
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 0.9554 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 6 | 1.0008
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.96087 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 3 | 0.98013
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.96963 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 4 | 0.99174
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.97313 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 5 | 0.99964
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 0.97815 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 5.091 | 1.0002
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.97876 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 5.333 | 1.0014
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 0.93218 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 5.538 | 1.0024
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.9406 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 5.714 | 1.003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.95422 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 6.154 | 1.0041
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 0.96011 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 6.204 | 1.0042
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.97036 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 6.647 | 1.0046
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.97573 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 6.667 | 1.0046
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.96567 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 6.857 | 1.0045
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 0.96515 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 7 | 1.0043
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 0.96573 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 7.09 | 1.0042
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.97071 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 7.5 | 1.0036
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 0.97277 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 7.875 | 1.003
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.9749 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 7.976 | 1.0029
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 0.99959 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 8 | 1.0029
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 0.99791 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 8.235 | 1.0025
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 0.99603 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 8.471 | 1.0022
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.99145 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 8.862 | 1.0016
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 0.99027 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 8.889 | 1.0016
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 0.99627 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 9 | 1.0014
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 0.99801 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 10 | 1
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 0.99878 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 6 | 0.98844
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 0.99845 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 6.875 | 0.99122
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.99461 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 7 | 0.99152
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 0.99567 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 7.368 | 0.99227
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 0.99261 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 8 | 0.99308
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 0.99458 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 8.4 | 0.99327
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 0.99001 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 8.556 | 0.99328
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 0.9979 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 9.1 | 0.99302
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 1.004 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 9.748 | 0.99212
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 1.001 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 9.9 | 0.99182
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 0.9892 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 10.635 | 0.99011
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 11 | 0.98924
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 0.93537 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 11.917 | 0.98708
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 0.97246 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 12 | 0.98689
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 0.98832 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 13 | 0.98453
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 1.0017 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 14.483 | 0.98103
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.0034 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 15 | 0.97981
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 1.0018 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 6 | 0.9791
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 1.0007 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 7.826 | 0.98247
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.99734 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 9.231 | 0.98415
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 8 cm circle | 1.0005 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 10 | 0.98474
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 0.99923 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 11.077 | 0.98516
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 0.99491 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 11.52 | 0.9852
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 0.9991 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 13.103 | 0.98469
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 0.99952 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 14 | 0.98396
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 0.99992 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 14.733 | 0.98312
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 0.98666 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 15 | 0.98276
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.99564 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 16 | 0.98116
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 1.0001 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 17 | 0.97916
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 1.0001 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 18.947 | 0.97428
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 1.0007 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 20 | 0.97154
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 0.98801 | 100 cm | 20 MeV | 25 | 15.529 | 0.97403
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.9835 | 100 cm | 20 MeV | 25 | 16.8 | 0.96866
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 0.98919 | 100 cm | 20 MeV | 25 | 19.179 | 0.96463
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 0.97578 | 100 cm | 20 MeV | 25 | 19.512 | 0.96407
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 0.9729 | 100 cm | 20 MeV | 25 | 21 | 0.96155
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.96935 | 100 cm | 20 MeV | 25 | 23 | 0.95817
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 0.9759 | 100 cm | 20 MeV | 25 | 25 | 0.95478
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.981 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 2.836 | 0.67598
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 0.98612 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 3 | 0.70623
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 1.0005 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 3.102 | 0.72374
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 0.99477 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 3.5 | 0.78249
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 0.99433 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 3.545 | 0.78817
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 0.98568 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 4 | 0.8347
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 0.98614 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 4.278 | 0.85333
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 0.99237 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 4.431 | 0.86041
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 0.99576 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 4.444 | 0.86091
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 0.98528 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 4.5 | 0.86287
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 0.98749 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 4.8 | 0.87192
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 0.9926 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 5 | 0.87794
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98276 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 5.317 | 0.88749
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 0.99587 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 5.455 | 0.89164
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 0.99604 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 6 | 0.90805
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.99281 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 5.091 | 0.92001
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 0.99437 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 5.538 | 0.94456
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.99672 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 5.714 | 0.95297
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.99527 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 6.154 | 0.97088
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.99637 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 6.204 | 0.97263
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 0.99972 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 6.647 | 0.98567
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.99858 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 7 | 0.99282
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 0.98969 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 7.976 | 0.99867
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.9898 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 8 | 0.99868
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.99187 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 8.235 | 0.99879
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 0.9934 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 10 | 0.99958
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.99816 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 6 | 0.91585
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.99741 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 6.875 | 0.96413
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.99336 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 7.368 | 0.98344
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 0.99825 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 8.556 | 1.0066
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 0.99522 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 9.1 | 1.0074
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.99439 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 9.748 | 1.0077
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 0.99861 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 9.9 | 1.0077
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.99811 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 10.635 | 1.0081
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 0.99034 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 11 | 1.0082
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 0.98822 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 12 | 1.0087
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 0.98626 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 13 | 1.0091
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.97989 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 15 | 1.01
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 0.9915 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 7.826 | 1.011
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 0.99414 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 9.231 | 1.0369
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 0.99198 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 11.52 | 1.0584
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 0.9904 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 13.103 | 1.0598
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 0.99009 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 15 | 1.0597
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.99394 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 16 | 1.0596
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 0.99302 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 17 | 1.0595
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 0.9894 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 20 | 1.0593
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 0.98503 | 110 cm | 6 MeV | 25 | 15.529 | 1.0817
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 0.97849 | 110 cm | 6 MeV | 25 | 16.8 | 1.0819
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 0.98789 | 110 cm | 6 MeV | 25 | 19.179 | 1.082
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 0.99994 | 110 cm | 6 MeV | 25 | 19.512 | 1.082
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 0.99316 | 110 cm | 6 MeV | 25 | 21 | 1.0817
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 0.98735 | 110 cm | 6 MeV | 25 | 23 | 1.0811
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1 | 110 cm | 6 MeV | 25 | 25 | 1.0801
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 0.97757 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 2.836 | 0.7512
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 0.99574 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 3 | 0.78214
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 1.0008 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 3.102 | 0.79969
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 1.0066 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 3.5 | 0.85578
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.0061 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 3.545 | 0.86088
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 1.0026 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 4 | 0.89829
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 1.0003 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 4.278 | 0.90979
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 1.0023 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 4.431 | 0.91552
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 8 cm circle | 1.0033 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 4.444 | 0.91601
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 1.0001 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 4.5 | 0.91811
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 1.0042 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 4.8 | 0.92935
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 1.004 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 5 | 0.93685
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 1.003 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 5.317 | 0.94873
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 1.0011 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 5.455 | 0.9539
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 1.003 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 6 | 0.97433
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 1.0061 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 5.091 | 0.93893
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 1.0059 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 5.538 | 0.95689
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 1.0041 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 5.714 | 0.96309
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 1.0025 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 6.154 | 0.97643
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 1.005 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 6.204 | 0.97775
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.99651 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 6.647 | 0.9877
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 1.0039 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 7 | 0.99339
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 0.96138 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 7.976 | 0.99899
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 0.95902 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 8 | 0.999
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.95318 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 8.235 | 0.99909
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 0.96284 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 10 | 0.99976
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.96823 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 6 | 0.92686
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 0.97411 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 6.875 | 0.96737
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 0.99168 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 7.368 | 0.98306
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 0.98296 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 8.556 | 0.99975
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 0.98224 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 9.1 | 0.99995
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 0.97192 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 9.748 | 1.0002
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 0.98429 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 9.9 | 1.0002
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 0.97946 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 10.635 | 1.0004
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 0.98797 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 11 | 1.0005
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 0.97137 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 12 | 1.0008
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 0.97976 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 13 | 1.0011
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 0.98167 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 15 | 1.0018
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98106 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 7.826 | 0.98472
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 0.98533 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 9.231 | 1.0027
[17 empty] | TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 0.98682 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 11.52 | 1.0176
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.69494 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 13.103 | 1.0186
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.81851 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 15 | 1.0186
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.86665 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 16 | 1.0186
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.8822 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 17 | 1.0186
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.90447 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 20 | 1.0187
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.70673 | 110 cm | 9 MeV | 25 | 15.529 | 1.0201
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.7807 | 110 cm | 9 MeV | 25 | 16.8 | 1.0207
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.8599 | 110 cm | 9 MeV | 25 | 19.179 | 1.0211
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.89183 | 110 cm | 9 MeV | 25 | 19.512 | 1.0211
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.66808 | 110 cm | 9 MeV | 25 | 21 | 1.0208
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.85282 | 110 cm | 9 MeV | 25 | 23 | 1.0197
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.86637 | 110 cm | 9 MeV | 25 | 25 | 1.018
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.89009 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 2.836 | 0.7873
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 0.82684 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 3 | 0.80455
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 1.011 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 3.102 | 0.81468
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 1.0113 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 3.545 | 0.8534
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1.0096 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 4 | 0.88421
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 1.01 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 4.278 | 0.89856
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.97743 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 4.431 | 0.90501
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 1.0107 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 4.444 | 0.90551
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.91245 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 4.5 | 0.90759
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 1.0036 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 4.8 | 0.91646
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 0.9993 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 5 | 0.92159
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99294 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 5.317 | 0.92974
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 0.99744 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 5.455 | 0.93328
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.99082 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 6 | 0.94728
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 0.9973 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 5.091 | 0.94674
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 0.98602 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 5.538 | 0.96163
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 0.99619 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 5.714 | 0.9668
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.96973 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 6.154 | 0.97802
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.92474 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 6.204 | 0.97914
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 1.0825 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 6.647 | 0.98769
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 1.0806 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 7 | 0.99274
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 1.0801 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 7.976 | 0.99856
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 1.0814 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 8 | 0.99858
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 1.0812 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 8.235 | 0.99875
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.0821 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 10 | 1.0001
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0602 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 6 | 0.94745
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.0615 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 6.875 | 0.97924
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 1.0357 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 7.368 | 0.99237
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 1.0087 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 8.556 | 1.0098
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 1.0619 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 9.1 | 1.0113
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.059 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 9.748 | 1.0115
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.77213 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 9.9 | 1.0116
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.88202 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 10.635 | 1.0119
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.92969 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 11 | 1.012
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.94358 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 12 | 1.0124
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.96947 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 13 | 1.0127
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.783 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 15 | 1.0135
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.8498 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 7.826 | 0.98477
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.92231 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 9.231 | 1.0011
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.95486 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 11.52 | 1.016
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.74822 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 13.103 | 1.0181
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.91504 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 15 | 1.0181
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.93044 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 16 | 1.0181
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.95554 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 17 | 1.0181
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 0.89385 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 20 | 1.0181
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 1.0014 | 110 cm | 12 MeV | 25 | 15.529 | 1.0093
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 1.0017 | 110 cm | 12 MeV | 25 | 16.8 | 1.0096
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1.0007 | 110 cm | 12 MeV | 25 | 19.179 | 1.0096
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 1.0016 | 110 cm | 12 MeV | 25 | 19.512 | 1.0096
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.97592 | 110 cm | 12 MeV | 25 | 21 | 1.009
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 1.0007 | 110 cm | 12 MeV | 25 | 23 | 1.0078
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.92479 | 110 cm | 12 MeV | 25 | 25 | 1.0059
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 0.99688 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 2.836 | 0.88861
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 0.99954 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 3 | 0.89796
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99424 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 3.102 | 0.90344
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 0.9981 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 3.545 | 0.92413
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.992 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 4 | 0.94015
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 0.99822 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 4.278 | 0.94734
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 0.9878 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 4.431 | 0.95045
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 0.99656 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 4.444 | 0.95069
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.97443 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 4.5 | 0.95166
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.93747 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 4.8 | 0.95594
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 1.0222 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 5 | 0.95868
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 1.0206 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 5.317 | 0.96302
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 1.0216 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 5.455 | 0.96491
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 1.022 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 6 | 0.97237
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 1.0224 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 5.091 | 0.96842
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.0231 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 5.538 | 0.97588
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0208 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 5.714 | 0.97853
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.0221 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 6.154 | 0.98442
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 1.0031 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 6.204 | 0.98502
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98406 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 6.647 | 0.98978
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 1.0222 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 7 | 0.99283
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.0195 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 7.976 | 0.99778
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.79905 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 8 | 0.99784
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.87917 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 8.235 | 0.99824
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.91252 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 10 | 0.99986
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.92465 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 6 | 0.96708
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.94523 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 6.875 | 0.9795
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.80848 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 7.368 | 0.9853
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.85497 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 8.556 | 0.99571
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.90595 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 9.1 | 0.9988
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.93186 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 9.748 | 1.0011
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.78303 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 9.9 | 1.0014
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.90235 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 10.635 | 1.0019
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.91504 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 11 | 1.0018
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.93072 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 12 | 1.0015
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 0.89005 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 13 | 1.0013
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 1.0136 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 15 | 1.0008
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 1.0137 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 7.826 | 0.98231
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1.0125 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 9.231 | 0.98931
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 1.0135 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 11.52 | 0.99798
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.9871 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 13.103 | 1.002
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 1.0124 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 15 | 1.0046
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.94516 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 16 | 1.0051
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 1.0078 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 17 | 1.0049
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1.0002 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 20 | 1.0005
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99344 | 110 cm | 16 MeV | 25 | 15.529 | 0.99399
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 0.99858 | 110 cm | 16 MeV | 25 | 16.8 | 0.99385
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.99116 | 110 cm | 16 MeV | 25 | 19.179 | 0.99306
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 0.99751 | 110 cm | 16 MeV | 25 | 19.512 | 0.99289
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 0.98612 | 110 cm | 16 MeV | 25 | 21 | 0.99199
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 0.99646 | 110 cm | 16 MeV | 25 | 23 | 0.99035
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.97602 | 110 cm | 16 MeV | 25 | 25 | 0.98822
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.94655 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 2.836 | 0.95748
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 1.0106 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 3 | 0.9611
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 1.0088 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 3.102 | 0.96323
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 1.0107 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 3.545 | 0.97147
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 1.0104 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 4 | 0.97819
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 1.0113 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 4.278 | 0.98142
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.0122 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 4.431 | 0.98291
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0204 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 4.444 | 0.98303
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.0233 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 4.5 | 0.98352
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 1.0021 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 4.8 | 0.98569
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98466 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 5 | 0.98671
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 1.0225 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 5.317 | 0.98763
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.02 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 5.455 | 0.98776
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.89572 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 6 | 0.98778
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.93712 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 5.091 | 0.98546
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.95401 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 5.538 | 0.98939
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.95879 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 5.714 | 0.99077
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.97217 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 6.154 | 0.99383
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.89927 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 6.204 | 0.99414
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.92569 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 6.647 | 0.99656
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.95162 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 7 | 0.99808
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.96419 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 7.976 | 1.0003
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.88666 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 8 | 1.0003
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.94977 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 8.235 | 1.0004
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.95501 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 10 | 1
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.96428 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 6 | 0.9821
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 0.94418 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 6.875 | 0.98584
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 1.0026 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 7.368 | 0.9877
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 1.0016 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 8.556 | 0.99142
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 0.99983 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 9.1 | 0.99278
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 1.002 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 9.748 | 0.9941
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.98461 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 9.9 | 0.99437
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 1.001 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 10.635 | 0.99541
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.96492 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 11 | 0.99578
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 0.99698 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 12 | 0.99628
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 0.99967 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 13 | 0.99603
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99435 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 15 | 0.99346
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 0.99817 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 7.826 | 0.98352
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.99056 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 9.231 | 0.98735
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 0.99639 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 11.52 | 0.99195
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 0.98782 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 13.103 | 0.99397
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 0.9975 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 15 | 0.99511
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.98261 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 16 | 0.99516
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.96742 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 17 | 0.99482
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 0.99152 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 20 | 0.99152
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.99025 | 110 cm | 20 MeV | 25 | 15.529 | 0.98651
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 0.99448 | 110 cm | 20 MeV | 25 | 16.8 | 0.98591
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 0.99375 | 110 cm | 20 MeV | 25 | 19.179 | 0.98436
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 0.99397 | 110 cm | 20 MeV | 25 | 19.512 | 0.9841
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.99462 | 110 cm | 20 MeV | 25 | 21 | 0.9828
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0028 | 110 cm | 20 MeV | 25 | 23 | 0.98073
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.0081 | 110 cm | 20 MeV | 25 | 25 | 0.97827
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 0.98935
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98354
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 1.006
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.0033
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.96366
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.98035
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.98537
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.98632
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.99066
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.95962
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.97104
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.98291
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.98724
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.95785
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.98327
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.98562
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.98785
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 0.98059
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 0.99675
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.9937
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 0.99359
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 0.99593
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.98719
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 0.99415
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.98308
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 0.9926
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1.0001
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 1.0006
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.0016
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.9957
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 0.99754
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 0.99498
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 1.0005
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.99293
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.98679
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 0.98084
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.97913
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 0.98559
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 0.98374
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 0.9848
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.986
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 0.99126
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 0.99732
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 0.98516
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98477
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 0.99591
[17 empty] | TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 0.99318
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.87385
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.92498
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.94051
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.94215
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.94388
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.88589
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.91745
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.93696
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.94356
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.86699
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.93551
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.94197
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.94436
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 0.92755
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 1.0018
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1.0044
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 1.0043
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 1.0037
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 1.0057
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.98261
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 1.0031
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 7 x 12 | 1.0029
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1.0001
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 1.0022
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.002
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 1.0023
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 1.0009
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 1.0026
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 1.0011
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.99972
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.98759
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 1.0575
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 1.0566
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 1.0593
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 1.0582
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 1.0583
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.0589
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0402
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.044
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 1.0437
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 1.04
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 1.0438
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.0449
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.86478
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.93563
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.96383
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.97278
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.98692
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.87353
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.91597
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.95923
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.98152
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.84928
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.95645
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.96626
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.97941
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 0.94376
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 0.99829
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.99616
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1.0001
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 0.99986
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.99183
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 0.99873
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.95655
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 1.0015
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 0.99942
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 1.0008
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.0011
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.99918
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 0.99951
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 0.9986
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 0.99948
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.99102
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.96597
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 1.0089
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 1.0086
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 1.0127
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 1.0106
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 1.0104
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 1.0119
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0102
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.0123
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 1.0106
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.99999
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 1.014
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.0152
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.83833
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.89893
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.92695
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.93676
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.95402
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.84273
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.87974
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.92108
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.94492
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.82261
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.91862
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.92854
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.94438
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 0.90829
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 1.0081
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 1.0051
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1.0111
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 1.0107
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.99156
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 1.008
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.95484
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 1.0094
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1.0001
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99778
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.0017
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.99519
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 0.99986
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 0.99112
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 0.99935
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.98285
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.95489
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 0.99567
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.994
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 1.0019
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 0.99769
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 0.99754
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.99984
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 1.0081
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 1.0114
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 1.0018
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98807
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 1.0127
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 1.0144
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.92603
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.95407
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.96381
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.96951
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 0.97798
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.92641
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.94485
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.96351
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.97262
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.9164
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.96084
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.96571
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 0.97391
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 0.95877
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 0.99704
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.99364
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 1
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 0.99938
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.98824
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 0.99706
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.97167
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 0.99955
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 1.0001
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 0.99849
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.0014
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 0.99467
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 0.99803
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 0.99225
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 0.99972
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 0.99048
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.97647
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 0.97582
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.97325
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 0.98608
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 0.97899
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 0.97965
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.98224
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 0.98877
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 0.99434
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 0.98835
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98256
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 0.99678
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 0.99783
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 0.99261
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 0.99765
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 0.99491
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 0.99783
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 1.0031
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 0.98912
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 0.99346
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 0.99751
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 0.9977
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 0.98813
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 0.99556
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 0.99672
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 1.001
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 1.0012
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 0.98618
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 0.98032
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 0.99045
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 0.98956
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 0.99101
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 0.98538
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 0.98453
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 0.99328
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 0.99977
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 1.0049
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 1.0047
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 1.0016
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 1.002
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 1.0023
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 1.0033
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 1.0041
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 0.99774
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 0.95858
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 0.9556
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 0.97394
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 0.96441
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 0.96539
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 0.96891
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 0.97252
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 0.97957
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 0.98097
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 0.98163
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 0.98209
[17 empty] | TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 0.98671

## RDF Analysis
SSD | 100 cm |  |  |  | Count | SSD | Linac |  |  | SSD | 100 cm
[6 empty] | 100 cm | 100 cm | 110 cm | 110 cm
# Measurements |  |  | Linac |  | Shape | TR2 | TR3 | TR2 | TR3 |  | 6 MeV |  | 9 MeV |  | 12 MeV |  | 16 MeV |  | 20 MeV |  | Total Min | Total Max
Energy | Depth | Applicator | TR2 | TR3 | square | 230 | 98 | 93 | 90 |  | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
6 MeV | 1.3 |  | 104 |  | circle | 60 | 50 | 0 | 50 | 6 | 0.86699 | 0.94966 | 0.84928 | 0.98692 | 0.82261 | 0.95845 | 0.9164 | 0.97876 | 0.98813 | 1.004 | 0.82261 | 1.004
| 1.4 | 6 |  | 17 | rectangle | 220 | 96 | 50 | 95 | 10 | 0.93838 | 1.0053 | 0.90064 | 1.0034 | 0.88031 | 1.0026 | 0.93537 | 1.0034 | 0.97757 | 1.0066 | 0.88031 | 1.0066
|  | 10 | 2 | 13 | [5 empty] | 15 | 0.98261 | 1.011 | 0.95655 | 1.006 | 0.95484 | 1.0128 | 0.97167 | 1.004 | 0.97849 | 0.99994 | 0.95484 | 1.0128
|  | 15 | 12 | 8 | [5 empty] | 20 | 1.0335 | 1.05 | 0.99782 | 1.0156 | 0.98781 | 1.0144 | 0.98176 | 1.0005 | 0.97137 | 0.99168 | 0.97137 | 1.05
|  | 20 |  | 6 | [5 empty] | 25 | 1.0499 | 1.0642 | 0.99796 | 1.0127 | 0.98527 | 1.0019 | 0.96935 | 0.98612 | 0.95318 | 0.97411 | 0.95318 | 1.0642
|  | 25 |  | 6 | [5 empty] | All Applicators and SSDs | 0.86699 | 1.0642 | 0.84928 | 1.0156 | 0.82261 | 1.0144 | 0.9164 | 1.004 | 0.95318 | 1.0066 | 0.82261 | 1.0642
9 MeV | 2.1 |  | 94
| 2.2 |  |  | 47
12 MeV | 2.9 |  | 102 | 47 | [5 empty] | Range | 6x6 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 25x25
16 MeV | 3 |  | 98 | 47 | [5 empty] | Min of EqSq | 2.88 | 5.091 | 6 | 7.826 | 15.529
20 MeV | 2 | 6 |  | 3 | [5 empty] | Max of EqSq | 6 | 10 | 15 | 20 | 25
| 2.2 |  | 98 | 50
[10 empty] | Applicator | Min Y | Max X
[10 empty] | 6x6 | 2.88 | 6
[10 empty] | 10x10 | 4 | 10
[10 empty] | 15x15 | 4 | 15
[10 empty] | 20x20 | 5 | 20
[10 empty] | 25x25 | 12 | 25

## Cone Factors
Undersized | FALSE
Average of RDF_fit |  | Applicator | EquivSquare | FieldSize
|  | 6 | 10 | 15 | 20 | 25
|  | 6 | 10 | 15 | 20 | 25
SSD | Energy | 6 x 6 | 10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 25 x 25
100 cm | 6 MeV | 0.94973 | 1.0006 | 0.99771 | 1.0359 | 1.0533
100 cm | 9 MeV | 0.99096 | 1 | 0.99477 | 1.0056 | 1.0035
100 cm | 12 MeV | 0.96125 | 1.0001 | 1.003 | 1.0029 | 0.98985
100 cm | 16 MeV | 0.98088 | 1.0001 | 0.99204 | 0.9863 | 0.9715
100 cm | 20 MeV | 1.0008 | 1 | 0.97981 | 0.97154 | 0.95478
110 cm | 6 MeV | 0.90805 | 0.99958 | 1.01 | 1.0593 | 1.0801
110 cm | 9 MeV | 0.97433 | 0.99976 | 1.0018 | 1.0187 | 1.018
110 cm | 12 MeV | 0.94728 | 1.0001 | 1.0135 | 1.0181 | 1.0059
110 cm | 16 MeV | 0.97237 | 0.99986 | 1.0008 | 1.0005 | 0.98822
110 cm | 20 MeV | 0.98778 | 1 | 0.99346 | 0.99152 | 0.97827

## Cone factor differences
Undersized | FALSE
[7 empty] | Undersized | FALSE
Average of Measured RDF |  |  |  |  | Linac
SSD | Energy | Applicator | EquivSquare | FieldSize | TR2 | TR3 | SSD | Energy | Applicator | EquivSquare | FieldSize | Average of RDF_fit | SSD | Energy | Applicator | EquivSquare | FieldSize | TR2 | TR3 | Fit | TR2 dif | TR3 dif
100 cm | 12 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.95845 | 0.95402 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.94973 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0004 | 1.0081 | 1.0029 | 0.2473% | -0.5165%
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0001 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1.0006 | 100 cm | 9 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.99796 | 1.0086 | 1.0035 | 0.5568% | -0.5073%
100 cm | 12 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.0026 | 1.0051 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99771 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0033 | 1.0102 | 1.0056 | 0.2278% | -0.4591%
100 cm | 12 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0004 | 1.0081 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0359 | 100 cm | 12 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.98527 | 0.994 | 0.98985 | 0.4652% | -0.4171%
100 cm | 12 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.98527 | 0.994 | 100 cm | 6 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0533 | 100 cm | 6 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0335 | 1.0402 | 1.0359 | 0.2385% | -0.4114%
100 cm | 16 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.97876 | 0.97798 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.99096 | 100 cm | 6 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99614 | 1.0018 | 0.99771 | 0.1574% | -0.4076%
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0001 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 6 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0499 | 1.0566 | 1.0533 | 0.3195% | -0.317%
100 cm | 16 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99145 | 0.99364 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99477 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.9849 | 0.99066 | 0.98778 | 0.2924% | -0.2908%
100 cm | 16 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.98568 | 0.98877 | 100 cm | 9 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0056 | 110 cm | 12 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0021 | 1.0088 | 1.0059 | 0.3756% | -0.2893%
100 cm | 16 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.96935 | 0.97325 | 100 cm | 9 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0035 | 110 cm | 9 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0146 | 1.0206 | 1.018 | 0.333% | -0.2534%
100 cm | 20 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.99858 | 1.0031 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.96125 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.98568 | 0.98877 | 0.9863 | 0.06335% | -0.2493%
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 0.99977 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1.0001 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.99711 | 1.0028 | 1.0005 | 0.3356% | -0.2329%
100 cm | 20 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.97989 | 0.98032 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.003 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0128 | 1.0204 | 1.0181 | 0.5266% | -0.2275%
100 cm | 20 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.97192 | 0.97252 | 100 cm | 12 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0029 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.99858 | 1.0031 | 1.0008 | 0.2269% | -0.2241%
100 cm | 20 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.95318 | 0.9556 | 100 cm | 12 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.98985 | 100 cm | 12 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.0026 | 1.0051 | 1.003 | 0.03856% | -0.2073%
100 cm | 6 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.949 | 0.94388 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.98088 | 110 cm | 16 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.98579 | 0.99025 | 0.98822 | 0.247% | -0.2054%
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0001 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1.0001 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0141 | 1.0208 | 1.0187 | 0.4467% | -0.2052%
100 cm | 6 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99614 | 1.0018 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99204 | 100 cm | 16 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.96935 | 0.97325 | 0.9715 | 0.2212% | -0.1803%
100 cm | 6 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0335 | 1.0402 | 100 cm | 16 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.9863 | 100 cm | 16 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99145 | 0.99364 | 0.99204 | 0.05947% | -0.1611%
100 cm | 6 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0499 | 1.0566 | 100 cm | 16 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.9715 | 100 cm | 9 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99408 | 0.99616 | 0.99477 | 0.07003% | -0.139%
100 cm | 9 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.98691 | 0.98692 | 100 cm | 20 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 1.0008 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.0057 | 1.0113 | 1.01 | 0.4269% | -0.1263%
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 0.99942 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.97192 | 0.97252 | 0.97154 | -0.03972% | -0.1008%
100 cm | 9 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99408 | 0.99616 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.97981 | 110 cm | 20 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.97729 | 0.97913 | 0.97827 | 0.09976% | -0.08815%
100 cm | 9 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0033 | 1.0102 | 100 cm | 20 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.97154 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0569 | 1.0602 | 1.0593 | 0.2311% | -0.08526%
100 cm | 9 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.99796 | 1.0086 | 100 cm | 20 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.95478 | 100 cm | 20 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.95318 | 0.9556 | 0.95478 | 0.1688% | -0.08509%
110 cm | 12 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.94925 | 0.94523 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.90805 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99927 | 1.0016 | 1.0008 | 0.1539% | -0.07551%
110 cm | 12 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0002 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 0.99958 | 100 cm | 20 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.97989 | 0.98032 | 0.97981 | -0.008504% | -0.05239%
110 cm | 12 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.0107 | 1.0137 | 110 cm | 6 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.01 | 110 cm | 6 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0789 | 1.0806 | 1.0801 | 0.1112% | -0.05148%
110 cm | 12 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0128 | 1.0204 | 110 cm | 6 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0593 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99321 | 0.9937 | 0.99346 | 0.02481% | -0.0248%
110 cm | 12 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0021 | 1.0088 | 110 cm | 6 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0801 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.0107 | 1.0137 | 1.0135 | 0.2767% | -0.02222%
110 cm | 16 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.97244 | 0.97217 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.97433 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0002 | 1.0001 | 0.006061% | -0.01657%
110 cm | 16 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 0.99967 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 0.99976 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0001 | 1 | 0.002625% | -0.003675%
110 cm | 16 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99927 | 1.0016 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.0018 | 100 cm | 16 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01155% | 0.001088%
110 cm | 16 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.99711 | 1.0028 | 110 cm | 9 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0187 | 100 cm | 12 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.009417% | 0.003616%
110 cm | 16 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.98579 | 0.99025 | 110 cm | 9 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.018 | 110 cm | 9 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99954 | 1.0017 | 1.0018 | 0.2214% | 0.006338%
110 cm | 20 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.9849 | 0.99066 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.94728 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 0.99967 | 0.99986 | -0.01357% | 0.01901%
110 cm | 20 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0001 | 110 cm | 12 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1.0001 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.97244 | 0.97217 | 0.97237 | -0.007615% | 0.01998%
110 cm | 20 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99321 | 0.9937 | 110 cm | 12 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.0135 | 110 cm | 9 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 0.99954 | 0.99976 | -0.02427% | 0.02146%
110 cm | 20 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.98968 | 0.99126 | 110 cm | 12 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0181 | 100 cm | 20 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 0.99977 | 1 | -0.0002587% | 0.0235%
110 cm | 20 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.97729 | 0.97913 | 110 cm | 12 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0059 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.98968 | 0.99126 | 0.99152 | 0.1861% | 0.02661%
110 cm | 6 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.90993 | 0.90447 | 110 cm | 16 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.97237 | 110 cm | 6 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 0.99991 | 0.9993 | 0.99958 | -0.03307% | 0.02719%
110 cm | 6 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 0.99991 | 0.9993 | 110 cm | 16 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 0.99986 | 100 cm | 6 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 1.0001 | 1.0006 | 0.06117% | 0.05187%
110 cm | 6 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.0057 | 1.0113 | 110 cm | 16 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 1.0008 | 100 cm | 9 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 0.99942 | 1 | 0.002314% | 0.06079%
110 cm | 6 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0569 | 1.0602 | 110 cm | 16 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0005 | 110 cm | 12 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.94925 | 0.94523 | 0.94728 | -0.207% | 0.2172%
110 cm | 6 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0789 | 1.0806 | 110 cm | 16 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.98822 | 100 cm | 16 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.97876 | 0.97798 | 0.98088 | 0.2168% | 0.2967%
110 cm | 9 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.96867 | 0.96947 | 110 cm | 20 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.98778 | 110 cm | 6 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.90993 | 0.90447 | 0.90805 | -0.2075% | 0.3955%
110 cm | 9 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 0.99954 | 110 cm | 20 MeV | 10 | 10 | 10 x 10 | 1 | 100 cm | 9 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.98691 | 0.98692 | 0.99096 | 0.4104% | 0.4091%
110 cm | 9 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99954 | 1.0017 | 110 cm | 20 MeV | 15 | 15 | 15 x 15 | 0.99346 | 110 cm | 9 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.96867 | 0.96947 | 0.97433 | 0.5848% | 0.5013%
110 cm | 9 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 1.0141 | 1.0208 | 110 cm | 20 MeV | 20 | 20 | 20 x 20 | 0.99152 | 100 cm | 6 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.949 | 0.94388 | 0.94973 | 0.07739% | 0.6203%
110 cm | 9 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 1.0146 | 1.0206 | 110 cm | 20 MeV | 25 | 25 | 25 x 25 | 0.97827 | 100 cm | 12 MeV | 6 | 6 | 6 x 6 | 0.95845 | 0.95402 | 0.96125 | 0.2926% | 0.7577%

## Residuals
Row Labels | Average of residuals | Max of residuals | Min of residuals | StdDevp of residuals
TR2 | 0.0013293 | 0.028837 | -0.011003 | 0.0053812
100 cm | 0.001427 | 0.022056 | -0.011003 | 0.0049599
6 | 0.0041513 | 0.022056 | -0.0051422 | 0.0057012
12 MeV | 0.0066468 | 0.016424 | -0.0028047 | 0.0051959
16 MeV | 0.0027571 | 0.0084208 | -0.0021221 | 0.0025546
20 MeV | -0.00080414 | 0.0019448 | -0.0033849 | 0.0016392
6 MeV | 0.0059965 | 0.020382 | -0.00073446 | 0.0055873
9 MeV | 0.006272 | 0.022056 | -0.0051422 | 0.0074784
10 | 0.00096216 | 0.016406 | -0.010187 | 0.0042009
12 MeV | 0.0012481 | 0.016406 | -0.010187 | 0.0056567
16 MeV | 0.00098453 | 0.0086226 | -0.0059165 | 0.0032075
20 MeV | 0.00036913 | 0.0048111 | -0.0058468 | 0.0023061
6 MeV | 0.00085533 | 0.0049152 | -0.0071579 | 0.0028514
9 MeV | 0.0014125 | 0.01613 | -0.0094698 | 0.0058326
15 | 0.0011108 | 0.019892 | -0.011003 | 0.0049131
12 MeV | 0.0018768 | 0.019892 | -0.0095037 | 0.0067196
16 MeV | 0.00044923 | 0.0080757 | -0.0058485 | 0.0036223
20 MeV | 0.00032224 | 0.0066647 | -0.0049199 | 0.0027963
6 MeV | 0.0015527 | 0.0084446 | -0.0078447 | 0.003818
9 MeV | 0.0012419 | 0.019678 | -0.011003 | 0.0060966
20 | 0.00035194 | 0.012693 | -0.0079457 | 0.0041049
12 MeV | 0.0003835 | 0.012693 | -0.0070305 | 0.0053225
16 MeV | 0.00055266 | 0.0086851 | -0.0033565 | 0.0035868
20 MeV | 0.00072667 | 0.0069443 | -0.0032465 | 0.0028785
6 MeV | 5.5836e-05 | 0.0080951 | -0.0064605 | 0.0039239
9 MeV | 4.1023e-05 | 0.0099268 | -0.0079457 | 0.0043596
25 | -0.0021593 | 0.0024912 | -0.0057639 | 0.0020432
12 MeV | -0.0035834 | -0.00083748 | -0.005086 | 0.0015104
16 MeV | -0.0010679 | 1.7562e-05 | -0.0021665 | 0.00082335
20 MeV | -0.00041501 | 0.00085662 | -0.001609 | 0.0008183
6 MeV | -0.0018848 | 0.0024912 | -0.0039159 | 0.0020744
9 MeV | -0.0038453 | -0.00022853 | -0.0057639 | 0.0019398
110 cm | 0.00099644 | 0.028837 | -0.010986 | 0.0066075
6 | 0.009478 | 0.028837 | -0.0056646 | 0.01078
12 MeV | 0.0086966 | 0.015242 | 0.0019646 | 0.0054222
16 MeV | 0.0036156 | 0.0076838 | 7.405e-05 | 0.0031289
20 MeV | -0.0014726 | 0.00041 | -0.0028802 | 0.0013845
6 MeV | 0.018649 | 0.028837 | 0.0018882 | 0.010204
9 MeV | 0.01121 | 0.024994 | -0.0056646 | 0.011733
10 | 0.0017668 | 0.01459 | -0.010341 | 0.0058621
12 MeV | 0.0022022 | 0.010739 | -0.0048084 | 0.0056498
16 MeV | 0.0017729 | 0.0062539 | -0.0019179 | 0.0030454
20 MeV | 0.00060526 | 0.0028856 | -0.0020904 | 0.0018682
6 MeV | 0.0017473 | 0.01459 | -0.010341 | 0.008848
9 MeV | 0.0025063 | 0.013153 | -0.0057741 | 0.0068382
15 | -0.00094961 | 0.0026228 | -0.010986 | 0.0030766
12 MeV | -0.00096415 | 0.0018109 | -0.0054208 | 0.0027396
16 MeV | -0.00024629 | 0.00072462 | -0.0022355 | 0.0011794
20 MeV | -0.00016492 | 0.0025201 | -0.0041469 | 0.0020038
6 MeV | -0.0025245 | 0.0023865 | -0.010986 | 0.0043282
9 MeV | -0.00084817 | 0.0026228 | -0.0075122 | 0.0034758
20 | -0.0014363 | 0.0028904 | -0.0053333 | 0.0022304
12 MeV | -0.0029427 | -0.00033865 | -0.0053333 | 0.0020401
16 MeV | -0.0018963 | 0.00061482 | -0.0039413 | 0.0016438
20 MeV | -0.00026161 | 0.0024154 | -0.0020535 | 0.0018359
6 MeV | -0.00010682 | 0.0028904 | -0.0027621 | 0.0022505
9 MeV | -0.001974 | 0.00048824 | -0.0045299 | 0.0019123
25 | -0.0014473 | 0.0013114 | -0.0038387 | 0.0017076
12 MeV | -0.0030549 | -0.00091864 | -0.0038387 | 0.0012344
16 MeV | -0.001561 | 0.00037763 | -0.0024354 | 0.0011518
20 MeV | -6.0624e-05 | 0.0013114 | -0.00097497 | 0.00089313
6 MeV | 0.00019386 | 0.0011453 | -0.0012 | 0.00094618
9 MeV | -0.002754 | -0.00093542 | -0.0035123 | 0.0010562
TR3 | -0.00058785 | 0.013382 | -0.026493 | 0.0053819
100 cm | -0.00093984 | 0.0042613 | -0.017737 | 0.0048475
6 | -0.0078393 | 0.00097892 | -0.017737 | 0.0065855
12 MeV | -0.014575 | -0.014575 | -0.014575 | 0
16 MeV | -0.0063798 | -0.0063798 | -0.0063798 | 0
20 MeV | -0.0017639 | -0.0017639 | -0.0017639 | 0
6 MeV | -0.0075591 | -0.0075591 | -0.0075591 | 0
9 MeV | -0.0083792 | 0.00097892 | -0.017737 | 0.0093581
10 | 0.00034598 | 0.0023937 | -0.0020589 | 0.001745
12 MeV | 0.0017478 | 0.0017478 | 0.0017478 | 0
16 MeV | -0.0020589 | -0.0020589 | -0.0020589 | 0
20 MeV | -0.0019106 | -0.0019106 | -0.0019106 | 0
6 MeV | 0.0023074 | 0.0023074 | 0.0023074 | 0
9 MeV | 0.00077873 | 0.0023937 | -0.00030453 | 0.0011639
15 | -0.00025613 | 0.00026039 | -0.0006399 | 0.00034258
12 MeV | 0.0001239 | 0.0001239 | 0.0001239 | 0
16 MeV | -0.00053082 | -0.00053082 | -0.00053082 | 0
20 MeV | 0.00026039 | 0.00026039 | 0.00026039 | 0
6 MeV | -0.00057989 | -0.00051988 | -0.0006399 | 6.0008e-05
9 MeV | -0.00023048 | -0.00023048 | -0.00023048 | 0
20 | 0.0012829 | 0.0024998 | -0.00066807 | 0.0010994
12 MeV | 0.0024998 | 0.0024998 | 0.0024998 | 0
16 MeV | 0.0014174 | 0.0014174 | 0.0014174 | 0
20 MeV | -0.00066807 | -0.00066807 | -0.00066807 | 0
6 MeV | 0.001054 | 0.001054 | 0.001054 | 0
9 MeV | 0.0021112 | 0.0021112 | 0.0021112 | 0
25 | 0.0024963 | 0.0042613 | 0.00075885 | 0.0013746
12 MeV | 0.0037646 | 0.0037646 | 0.0037646 | 0
16 MeV | 0.0011904 | 0.0011904 | 0.0011904 | 0
20 MeV | 0.00075885 | 0.00075885 | 0.00075885 | 0
6 MeV | 0.0025062 | 0.0025062 | 0.0025062 | 0
9 MeV | 0.0042613 | 0.0042613 | 0.0042613 | 0
110 cm | -0.00051934 | 0.013382 | -0.026493 | 0.0054772
6 | -0.0018842 | 0.011581 | -0.026493 | 0.0064357
12 MeV | -0.0012274 | 0.0049356 | -0.008503 | 0.0039611
16 MeV | -0.00048908 | 0.0023449 | -0.0041645 | 0.0019371
20 MeV | -0.00028928 | 0.0018519 | -0.0036124 | 0.0012411
6 MeV | -0.0065973 | 0.0043427 | -0.026493 | 0.0089994
9 MeV | -0.0012464 | 0.011581 | -0.016691 | 0.0091211
10 | -0.0012089 | 0.013382 | -0.019818 | 0.0064813
12 MeV | -0.0014247 | 0.0069785 | -0.01508 | 0.0063725
16 MeV | -0.0012107 | 0.0028012 | -0.0084646 | 0.0032883
20 MeV | -0.00070882 | 0.0013008 | -0.0027879 | 0.001462
6 MeV | -0.0010917 | 0.013382 | -0.019818 | 0.0092705
9 MeV | -0.0016088 | 0.01005 | -0.019424 | 0.0083705
15 | 0.00089591 | 0.0133 | -0.003811 | 0.0036663
12 MeV | 0.00092542 | 0.0078596 | -0.0034699 | 0.0036126
16 MeV | 0.00021358 | 0.0051103 | -0.0021662 | 0.002489
20 MeV | 0.00047808 | 0.0013528 | -0.00051212 | 0.00064458
6 MeV | 0.0019819 | 0.0133 | -0.003811 | 0.0056364
9 MeV | 0.0008806 | 0.0085431 | -0.0030743 | 0.0037359
20 | 0.0017815 | 0.0052193 | -0.0021905 | 0.0019871
12 MeV | 0.0035422 | 0.0052193 | 0.0010172 | 0.0018172
16 MeV | 0.0015333 | 0.0031988 | 3.3956e-05 | 0.0012974
20 MeV | 0.00036962 | 0.0024973 | -0.0021905 | 0.0019381
6 MeV | 0.00095862 | 0.0021719 | -0.0012459 | 0.0015615
9 MeV | 0.002504 | 0.0036351 | 0.00040371 | 0.0014866
25 | 0.00087173 | 0.0028132 | -0.00084969 | 0.00099812
12 MeV | 0.0017777 | 0.0028132 | 0.00081248 | 0.00081831
16 MeV | 0.00098408 | 0.0011753 | 0.00086171 | 0.00013696
20 MeV | 6.9816e-05 | 0.00044736 | -0.00035538 | 0.00032945
6 MeV | 6.3149e-06 | 0.0014471 | -0.00084969 | 0.0010248
9 MeV | 0.0015207 | 0.0024832 | 0.00084875 | 0.00069819
Grand Total | 0.00082449 | 0.028837 | -0.026493 | 0.0054472

## RDF Fit Parameters
Applicator | Energy | SSD | a0 | a1 | a2 | centre | intercept2 | slope2
6 | 12 MeV | 100 cm | 0.32188 | 0.26269 | -0.028557 | 4.2122 | 0.82855 | 0.022117
10 | 12 MeV | 100 cm | 0.70499 | 0.076813 | -0.0049927 | 7.7075 | 1.0016 | -0.00014943
15 | 12 MeV | 100 cm | 0.80687 | 0.041068 | -0.002069 | 10.3049 | 1.0266 | -0.0015729
20 | 12 MeV | 100 cm | 0.93354 | 0.011098 | -0.00039897 | 15.8072 | 1.0332 | -0.0015155
25 | 12 MeV | 100 cm | 1.0639 | -0.0060878 | 0.00012669 | 22.1027 | 1.002 | -0.00048759
6 | 16 MeV | 100 cm | 0.61644 | 0.1618 | -0.018962 | 3.994 | 0.91893 | 0.010326
10 | 16 MeV | 100 cm | 0.84098 | 0.041604 | -0.0027222 | 7.628 | 0.99937 | 7.4366e-05
15 | 16 MeV | 100 cm | 0.86905 | 0.027489 | -0.0014385 | 10.1153 | 1.0162 | -0.0016129
20 | 16 MeV | 100 cm | 0.9422 | 0.0077923 | -0.00028322 | 17.6684 | 1.0306 | -0.0022158
25 | 16 MeV | 100 cm | 1.2937 | -0.034856 | 0.00096909 | 17.3664 | 1.0014 | -0.0011964
6 | 20 MeV | 100 cm | 0.95758 | 0.016027 | -0.0016332 | 4.0999 | 0.98503 | 0.002635
10 | 20 MeV | 100 cm | 0.92302 | 0.024606 | -0.0018565 | 7.0124 | 1.0143 | -0.0014307
15 | 20 MeV | 100 cm | 0.93784 | 0.013019 | -0.00076421 | 10.0615 | 1.0152 | -0.0023596
20 | 20 MeV | 100 cm | 0.9586 | 0.0046195 | -0.0002006 | 18.02 | 1.0237 | -0.0026103
25 | 20 MeV | 100 cm | 1.5884 | -0.072228 | 0.0021036 | 16.7656 | 0.99708 | -0.0016919
6 | 6 MeV | 100 cm | 0.19211 | 0.37388 | -0.046982 | 3.9075 | 0.90944 | 0.0067154
10 | 6 MeV | 100 cm | 0.54618 | 0.19099 | -0.020087 | 4.752 | 0.99979 | 8.2369e-05
15 | 6 MeV | 100 cm | 0.98283 | 0.0046591 | -0.00026151 | 11.1763 | 1.0155 | -0.0011863
20 | 6 MeV | 100 cm | 1.016 | 0.0053186 | -0.00023653 | 14.114 | 1.0631 | -0.0013582
25 | 6 MeV | 100 cm | 1.7457 | -0.081184 | 0.0023918 | 16.8816 | 1.0641 | -0.00043032
6 | 9 MeV | 100 cm | 0.22887 | 0.33277 | -0.037994 | 4.1271 | 0.87604 | 0.019153
10 | 9 MeV | 100 cm | 0.73006 | 0.076044 | -0.0053424 | 7.1378 | 1.0022 | -0.00022267
15 | 9 MeV | 100 cm | 0.72895 | 0.064707 | -0.0038274 | 8.608 | 1.0125 | -0.001185
20 | 9 MeV | 100 cm | 0.9701 | 0.0066964 | -0.0002607 | 15.2599 | 1.0308 | -0.0012603
25 | 9 MeV | 100 cm | 1.0709 | -0.0057513 | 0.00012379 | 22.2268 | 1.0097 | -0.00024844
6 | 12 MeV | 110 cm | 0.30241 | 0.23317 | -0.021931 | 4.7304 | 0.79315 | 0.025689
10 | 12 MeV | 110 cm | 0.59955 | 0.10027 | -0.0062998 | 7.8993 | 0.99264 | 0.00074159
15 | 12 MeV | 110 cm | 0.43701 | 0.12761 | -0.0070897 | 8.9738 | 1.0079 | 0.00036824
20 | 12 MeV | 110 cm | 0.7952 | 0.034933 | -0.0013685 | 12.7647 | 1.0182 | -3.6676e-06
25 | 12 MeV | 110 cm | 0.98414 | 0.0028426 | -7.8912e-05 | 25.0937 | 1.0338 | -0.0011178
6 | 16 MeV | 110 cm | 0.61805 | 0.13164 | -0.012779 | 4.615 | 0.89022 | 0.01369
10 | 16 MeV | 110 cm | 0.80807 | 0.045106 | -0.0026732 | 8.2647 | 0.99066 | 0.00092024
15 | 16 MeV | 110 cm | 0.80845 | 0.037124 | -0.001781 | 10.4903 | 1.0044 | -0.00024227
20 | 16 MeV | 110 cm | 0.91984 | 0.010522 | -0.00032457 | 20.2925 | 1.0535 | -0.0026507
25 | 16 MeV | 110 cm | 0.97983 | 0.0018567 | -6.0839e-05 | 25.2326 | 1.0186 | -0.0012136
6 | 20 MeV | 110 cm | 0.85843 | 0.047073 | -0.004283 | 5.4926 | 0.98764 | 2.2721e-05
10 | 20 MeV | 110 cm | 0.89871 | 0.024628 | -0.0014905 | 8.3447 | 1.0025 | -0.00024807
15 | 20 MeV | 110 cm | 0.94109 | 0.0090724 | -0.00037275 | 14.3574 | 1.0179 | -0.0016311
20 | 20 MeV | 110 cm | 0.94837 | 0.0059914 | -0.00019171 | 20.112 | 1.0259 | -0.0017199
25 | 20 MeV | 110 cm | 0.98141 | 0.001074 | -4.7979e-05 | 25.3918 | 1.0123 | -0.0013626
6 | 6 MeV | 110 cm | -0.25634 | 0.46514 | -0.048096 | 4.5226 | 0.72743 | 0.030103
10 | 6 MeV | 110 cm | 0.31652 | 0.17701 | -0.011485 | 7.6866 | 0.99511 | 0.00044663
15 | 6 MeV | 110 cm | 0.10199 | 0.20587 | -0.011705 | 8.7754 | 1.0034 | 0.00044324
20 | 6 MeV | 110 cm | 0.68978 | 0.06022 | -0.0024495 | 12.308 | 1.0608 | -7.6726e-05
25 | 6 MeV | 110 cm | 1.0666 | 0.0016704 | -4.5311e-05 | 25.3378 | 1.0957 | -0.00062574
6 | 9 MeV | 110 cm | -0.31369 | 0.55212 | -0.062281 | 4.1316 | 0.74944 | 0.037481
10 | 9 MeV | 110 cm | 0.50949 | 0.12495 | -0.0079753 | 7.8101 | 0.99597 | 0.00037902
15 | 9 MeV | 110 cm | 0.21281 | 0.18247 | -0.010576 | 8.6118 | 0.99717 | 0.00030576
20 | 9 MeV | 110 cm | 0.76122 | 0.041916 | -0.001707 | 12.2732 | 1.0183 | 1.6558e-05
25 | 9 MeV | 110 cm | 0.98938 | 0.0033412 | -8.7896e-05 | 25.0839 | 1.0447 | -0.0010684

## RDF Fit Results
SSD | Energy | Linac | Applicator | Shape | FieldSize | EquivSquare | Depth | Measured RDF | RDF_Fit | residuals | Undersized
100 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.9 | 0.82261 | 0.83719 | -0.014575 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 2.9 | 0.85799 | 0.84157 | 0.016424 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.9 | 0.86902 | 0.85294 | 0.016078 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.9 | 0.87531 | 0.86196 | 0.01335 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 2.9 | 0.90401 | 0.89147 | 0.012541 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.9 | 0.90366 | 0.89424 | 0.0094132 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 2.9 | 0.91808 | 0.91532 | 0.0027632 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.9 | 0.91733 | 0.91573 | 0.0015991 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 2.9 | 0.92476 | 0.92317 | 0.0015963 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 2.9 | 0.92906 | 0.92633 | 0.0027286 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.9 | 0.93823 | 0.92655 | 0.011676 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.9 | 0.9316 | 0.92684 | 0.004767 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.9 | 0.93701 | 0.92808 | 0.0089322 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.9 | 0.93984 | 0.93471 | 0.0051338 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 2.9 | 0.94362 | 0.93803 | 0.0055919 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.9 | 0.94453 | 0.93913 | 0.005395 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.9 | 0.95145 | 0.94615 | 0.0053059 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.9 | 0.95124 | 0.9492 | 0.0020443 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 2.9 | 0.95395 | 0.95019 | 0.0037554 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.95845 | 0.96125 | -0.0028047 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 2.9 | 0.88031 | 0.8905 | -0.010187 | TRUE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 2.9 | 0.94877 | 0.93236 | 0.016406 | TRUE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 2.9 | 0.9789 | 0.96424 | 0.014661 | TRUE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 2.9 | 0.97305 | 0.96665 | 0.0063987 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 2.9 | 0.97436 | 0.97264 | 0.0017192 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.9 | 0.97056 | 0.97726 | -0.0067033 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.9 | 0.97531 | 0.98089 | -0.0055822 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.9 | 0.99122 | 0.98862 | 0.0026012 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.9 | 0.99112 | 0.98938 | 0.0017478 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.9 | 0.99728 | 0.99498 | 0.002296 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 2.9 | 0.99071 | 0.99519 | -0.0044724 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 2.9 | 0.99999 | 0.99695 | 0.0030421 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.9 | 1.0002 | 0.99804 | 0.0021351 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | circle | 8 cm circle | 7.09 | 2.9 | 1.0012 | 0.99863 | 0.0025551 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 2.9 | 0.99844 | 1.0003 | -0.0018091 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 2.9 | 1.0007 | 1.0004 | 0.00033313 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.9 | 1 | 1.0004 | -0.00037999 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.9 | 1.0026 | 1.0004 | 0.002173 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.9 | 1.0001 | 1.0004 | -0.00021507 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 2.9 | 1.0016 | 1.0003 | 0.0012374 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 2.9 | 1.0009 | 1.0003 | 0.0006498 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 2.9 | 1.0008 | 1.0003 | 0.00051497 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 2.9 | 1.0011 | 1.0002 | 0.0009031 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0005 | 1.0001 | 0.00042876 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.99869 | 0.9788 | 0.019892 | TRUE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.9 | 0.99983 | 0.99143 | 0.0084057 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 2.9 | 1.0071 | 0.99297 | 0.014157 | TRUE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.9 | 0.9971 | 0.99714 | -4.1091e-05 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 2.9 | 0.989 | 0.9985 | -0.0095037 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 2.9 | 1.0053 | 1.003 | 0.0023202 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 2.9 | 1.0026 | 1.0059 | -0.0032244 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.9 | 1.0128 | 1.0068 | 0.0060214 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.9 | 1.0094 | 1.0093 | 0.0001239 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.9 | 1.0088 | 1.0106 | -0.0017681 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.9 | 1.0124 | 1.0107 | 0.0017079 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.9 | 1.0081 | 1.0099 | -0.0017014 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.9 | 1.0093 | 1.0093 | 3.2554e-05 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 2.9 | 1.0081 | 1.0078 | 0.00029647 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.9 | 1.0061 | 1.0077 | -0.0016312 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.9 | 1.006 | 1.0061 | -0.00011817 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 2.9 | 1.0012 | 1.0038 | -0.002553 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.9 | 1.0026 | 1.003 | -0.00038656 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.99845 | 0.98576 | 0.012693 | TRUE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.9 | 0.98892 | 0.99595 | -0.0070305 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.9 | 1.0033 | 1.002 | 0.001363 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0134 | 1.0046 | 0.0087481 | TRUE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 2.9 | 1.0113 | 1.0075 | 0.003802 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.9 | 1.0105 | 1.0084 | 0.0020545 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.9 | 1.0112 | 1.0105 | 0.00073108 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 2.9 | 1.009 | 1.0107 | -0.0017268 | TRUE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 2.9 | 1.0054 | 1.0104 | -0.0050356 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.9 | 1.0127 | 1.0102 | 0.0024998 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.9 | 1.0066 | 1.009 | -0.0023336 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.9 | 1.0062 | 1.0075 | -0.0012749 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 2.9 | 0.99998 | 1.0045 | -0.0045307 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.9 | 1.0004 | 1.0029 | -0.0024739 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 2.9 | 0.9991 | 0.99994 | -0.00083748 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.9 | 0.99232 | 0.99741 | -0.005086 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.9 | 0.99754 | 0.99377 | 0.0037646 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.9 | 0.98841 | 0.99338 | -0.0049612 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.9 | 0.98935 | 0.99195 | -0.0025998 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.9 | 0.98739 | 0.99082 | -0.0034319 | FALSE
100 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.9 | 0.98527 | 0.98985 | -0.0045838 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 3 | 0.9164 | 0.92278 | -0.0063798 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 3 | 0.93218 | 0.92513 | 0.0070508 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 3 | 0.93959 | 0.93117 | 0.0084208 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 3 | 0.9406 | 0.93587 | 0.004725 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 3 | 0.9554 | 0.95044 | 0.0049611 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 3 | 0.95422 | 0.95171 | 0.0025088 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 3 | 0.96011 | 0.96011 | 7.3756e-06 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 3 | 0.96087 | 0.96023 | 0.00063909 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 3 | 0.96515 | 0.9631 | 0.0020445 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 3 | 0.96573 | 0.96458 | 0.0011496 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 3 | 0.97036 | 0.96468 | 0.0056812 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 3 | 0.96567 | 0.96482 | 0.00085392 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 3 | 0.96963 | 0.96539 | 0.0042314 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 3 | 0.97071 | 0.96849 | 0.0022194 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 3 | 0.97351 | 0.97004 | 0.0034723 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 3 | 0.97313 | 0.97056 | 0.0025682 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 3 | 0.97573 | 0.97383 | 0.0019028 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 3 | 0.9749 | 0.97526 | -0.00036113 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 3 | 0.97815 | 0.97572 | 0.0024327 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.97876 | 0.98088 | -0.0021221 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 3 | 0.93537 | 0.94129 | -0.0059165 | TRUE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 3 | 0.97246 | 0.96384 | 0.0086226 | TRUE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 3 | 0.98832 | 0.98094 | 0.0073781 | TRUE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 3 | 0.98801 | 0.98223 | 0.0057778 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 3 | 0.98666 | 0.98543 | 0.0012319 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 3 | 0.9835 | 0.98789 | -0.0043923 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 3 | 0.98919 | 0.98982 | -0.00062965 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 3 | 0.99564 | 0.99391 | 0.001725 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 3 | 0.99225 | 0.99431 | -0.0020589 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 3 | 0.99734 | 0.99725 | 9.8172e-05 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 3 | 0.99491 | 0.99735 | -0.0024408 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 3 | 1.0001 | 0.99826 | 0.0018809 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 3 | 1.0017 | 0.99882 | 0.0029035 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | circle | 8 cm circle | 7.09 | 3 | 1.0005 | 0.99911 | 0.001394 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 3 | 0.9991 | 0.99988 | -0.00077998 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 3 | 1.0001 | 0.99996 | 0.0001786 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 3 | 0.99923 | 0.99996 | -0.00073591 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 3 | 1.0034 | 0.99997 | 0.0034634 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 3 | 0.99952 | 0.99998 | -0.00046313 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 3 | 1.0007 | 1 | 0.00070467 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 3 | 1.0007 | 1 | 0.00065091 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 3 | 0.99992 | 1 | -0.00011734 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 3 | 1.0018 | 1 | 0.0018087 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0004 | 1.0001 | 0.00030158 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.99027 | 0.9822 | 0.0080757 | TRUE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 3 | 0.99461 | 0.99004 | 0.0045639 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 3 | 0.99627 | 0.99099 | 0.0052824 | TRUE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 3 | 0.9892 | 0.9935 | -0.0042992 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 3 | 0.99567 | 0.9969 | -0.0012323 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 3 | 0.99261 | 0.99846 | -0.0058485 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 3 | 1.004 | 0.99894 | 0.0050104 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 3 | 0.99955 | 1.0001 | -0.00053082 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 3 | 0.99878 | 1.0003 | -0.0015424 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 3 | 1.001 | 1.0002 | 0.00083484 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 3 | 0.99845 | 0.99908 | -0.0006316 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 3 | 0.99959 | 0.9985 | 0.0010923 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 3 | 0.9979 | 0.99702 | 0.00088082 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 3 | 0.99458 | 0.99688 | -0.0022988 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 3 | 0.99603 | 0.99527 | 0.0007619 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 3 | 0.99001 | 0.99288 | -0.0028722 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 3 | 0.99145 | 0.99204 | -0.00058964 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.98614 | 0.97876 | 0.0073769 | TRUE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 3 | 0.98266 | 0.98584 | -0.0031861 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 3 | 0.9884 | 0.99 | -0.0015985 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0005 | 0.99181 | 0.0086851 | TRUE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 3 | 0.99576 | 0.99377 | 0.0019873 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 3 | 0.99604 | 0.99439 | 0.0016539 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 3 | 0.99638 | 0.99568 | 0.00069475 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 3 | 0.99477 | 0.99579 | -0.0010139 | TRUE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 3 | 0.9926 | 0.99553 | -0.0029325 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 3 | 0.99678 | 0.99537 | 0.0014174 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 3 | 0.99433 | 0.99438 | -4.8262e-05 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 3 | 0.99237 | 0.99282 | -0.0004531 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 3 | 0.98528 | 0.98864 | -0.0033565 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 3 | 0.98568 | 0.9863 | -0.00062444 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 3 | 0.98612 | 0.9861 | 1.7562e-05 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 3 | 0.981 | 0.98162 | -0.00062226 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 3 | 0.97965 | 0.97846 | 0.0011904 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 3 | 0.9759 | 0.97806 | -0.0021665 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 3 | 0.97578 | 0.97628 | -0.00050218 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 3 | 0.9729 | 0.97389 | -0.0009904 | FALSE
100 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 3 | 0.96935 | 0.9715 | -0.0021438 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.2 | 0.98813 | 0.9899 | -0.0017639 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 2.2 | 0.98969 | 0.99019 | -0.00050179 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.99281 | 0.99096 | 0.001849 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.2 | 0.9898 | 0.99158 | -0.0017763 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.99437 | 0.99367 | 0.00069887 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.2 | 0.99187 | 0.99387 | -0.0020026 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 2.2 | 0.9934 | 0.99552 | -0.0021171 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.99672 | 0.99556 | 0.0011666 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 2.2 | 0.99825 | 0.9963 | 0.0019448 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 2.2 | 0.99522 | 0.99668 | -0.001459 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.2 | 0.99816 | 0.99671 | 0.0014568 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.2 | 0.99336 | 0.99674 | -0.0033849 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.99527 | 0.99689 | -0.0016211 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.2 | 0.99439 | 0.99768 | -0.0032861 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 2.2 | 0.99867 | 0.99808 | 0.00059654 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 0.99637 | 0.99821 | -0.0018356 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.2 | 0.99741 | 0.99904 | -0.0016358 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.2 | 0.99811 | 0.99941 | -0.0012971 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 2.2 | 0.99972 | 0.99952 | 0.00019213 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.99858 | 1.0008 | -0.0022663 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.97757 | 0.98013 | -0.0025673 | TRUE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.99574 | 0.99174 | 0.0039969 | TRUE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 1.0008 | 0.99964 | 0.0011842 | TRUE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 2.2 | 1.005 | 1.0002 | 0.0048111 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 2.2 | 1.003 | 1.0014 | 0.0015268 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.2 | 0.99651 | 1.0024 | -0.0058468 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.2 | 1.0039 | 1.003 | 0.00086375 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.2 | 1.0061 | 1.0041 | 0.0019485 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.2 | 1.0023 | 1.0042 | -0.0019106 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.2 | 1.0023 | 1.0046 | -0.00223 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 2.2 | 1.0042 | 1.0046 | -0.00036981 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 2.2 | 1.0059 | 1.0045 | 0.0014506 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 1.0066 | 1.0043 | 0.002349 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | circle | 8 cm circle | 7.09 | 2.2 | 1.0033 | 1.0042 | -0.0009005 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 2.2 | 1.004 | 1.0036 | 0.00037239 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 2.2 | 1.0041 | 1.003 | 0.0010768 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.2 | 1.0001 | 1.0029 | -0.0028119 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.2 | 1.0061 | 1.0029 | 0.0032641 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.2 | 1.003 | 1.0025 | 0.00051802 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 2.2 | 1.0025 | 1.0022 | 0.00026712 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 2.2 | 1.0003 | 1.0016 | -0.0013249 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 2.2 | 1.0011 | 1.0016 | -0.00054112 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 2.2 | 1.0026 | 1.0014 | 0.0011906 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0003 | 1 | 0.00026243 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.9915 | 0.98844 | 0.003059 | TRUE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.2 | 0.99394 | 0.99122 | 0.0027199 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 0.99414 | 0.99152 | 0.0026244 | TRUE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.2 | 0.98735 | 0.99227 | -0.0049199 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 2.2 | 0.99302 | 0.99308 | -5.846e-05 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 2.2 | 0.9894 | 0.99327 | -0.0038731 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.2 | 0.99994 | 0.99328 | 0.0066647 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.2 | 0.99328 | 0.99302 | 0.00026039 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.2 | 0.9904 | 0.99212 | -0.0017252 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.2 | 0.99316 | 0.99182 | 0.0013395 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.2 | 0.99009 | 0.99011 | -1.4642e-05 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.2 | 0.99034 | 0.98924 | 0.0010962 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 2.2 | 0.98789 | 0.98708 | 0.00081097 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.2 | 0.98503 | 0.98689 | -0.0018526 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.2 | 0.98626 | 0.98453 | 0.0017351 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 2.2 | 0.97849 | 0.98103 | -0.0025334 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.2 | 0.97989 | 0.97981 | 8.3325e-05 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.98429 | 0.9791 | 0.0051933 | TRUE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.9807 | 0.98247 | -0.0017642 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.2 | 0.9809 | 0.98415 | -0.0032465 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99168 | 0.98474 | 0.0069443 | TRUE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 2.2 | 0.98797 | 0.98516 | 0.0028109 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.2 | 0.98682 | 0.9852 | 0.0016212 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 0.98617 | 0.98469 | 0.0014829 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 2.2 | 0.98296 | 0.98396 | -0.00099333 | TRUE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 2.2 | 0.98167 | 0.98312 | -0.0014492 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.2 | 0.98209 | 0.98276 | -0.00066807 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.2 | 0.98224 | 0.98116 | 0.0010772 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.2 | 0.97946 | 0.97916 | 0.00030306 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 2.2 | 0.97137 | 0.97428 | -0.0029189 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.2 | 0.97192 | 0.97154 | 0.00038605 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 2.2 | 0.97411 | 0.97403 | 8.9888e-05 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.2 | 0.96823 | 0.96866 | -0.00042383 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.2 | 0.96539 | 0.96463 | 0.00075885 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.2 | 0.96284 | 0.96407 | -0.0012289 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.2 | 0.96138 | 0.96155 | -0.00017485 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.2 | 0.95902 | 0.95817 | 0.00085662 | FALSE
100 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.2 | 0.95318 | 0.95478 | -0.001609 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 1.4 | 0.86699 | 0.87455 | -0.0075591 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 1.3 | 0.89957 | 0.87918 | 0.020382 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 1.3 | 0.90712 | 0.8909 | 0.016222 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 1.3 | 0.91515 | 0.89979 | 0.015354 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.93283 | 0.92515 | 0.0076795 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 1.3 | 0.93417 | 0.92708 | 0.0070992 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 1.3 | 0.94014 | 0.93622 | 0.0039165 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 1.3 | 0.93982 | 0.9363 | 0.0035117 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 1.3 | 0.93864 | 0.93817 | 0.00046539 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 1.3 | 0.9394 | 0.93913 | 0.00026839 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 1.3 | 0.9476 | 0.9392 | 0.008398 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 1.3 | 0.94355 | 0.93929 | 0.0042638 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0.94729 | 0.93966 | 0.0076257 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 1.3 | 0.94769 | 0.94168 | 0.0060127 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 1.3 | 0.94605 | 0.94268 | 0.003368 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 1.3 | 0.94674 | 0.94302 | 0.0037222 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 1.3 | 0.94716 | 0.94515 | 0.002009 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 1.3 | 0.94717 | 0.94607 | 0.0010928 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 1.3 | 0.94966 | 0.94638 | 0.0032785 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 1.3 | 0.949 | 0.94973 | -0.00073446 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 1.3 | 0.93838 | 0.93838 | -3.5894e-13 | TRUE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 1.3 | 0.98876 | 0.98876 | 1.3989e-13 | TRUE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 1.3 | 1.0036 | 1.0002 | 0.0034301 | TRUE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 1.3 | 0.99507 | 1.0002 | -0.0051414 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 1.3 | 0.99781 | 1.0002 | -0.002421 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 1.3 | 0.99309 | 1.0002 | -0.0071579 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 1.3 | 0.99834 | 1.0003 | -0.0019223 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 1.3 | 1.0046 | 1.0003 | 0.0042587 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 1.4 | 1.0026 | 1.0003 | 0.0023074 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 1.3 | 1.0035 | 1.0003 | 0.0031894 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 1.3 | 1.0033 | 1.0003 | 0.0029191 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 1.3 | 1.0053 | 1.0004 | 0.0049152 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 1.3 | 1.004 | 1.0004 | 0.0036622 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | circle | 8 cm circle | 7.09 | 1.3 | 1.0034 | 1.0004 | 0.0030276 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 1.3 | 1.0028 | 1.0004 | 0.0024207 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 1.3 | 1.0025 | 1.0004 | 0.0020297 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 1.3 | 1.0008 | 1.0004 | 0.0003656 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 1.3 | 1.0034 | 1.0004 | 0.0029351 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 1.3 | 1.0012 | 1.0005 | 0.000763 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 1.3 | 1.0014 | 1.0005 | 0.00088092 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 1.3 | 1.001 | 1.0005 | 0.00046329 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 1.3 | 1.0004 | 1.0005 | -0.00014781 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 1.3 | 1.0008 | 1.0005 | 0.0002703 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 1.0015 | 1.0006 | 0.0009319 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | square | 5 x 5 | 5 | 1.4 | 1.003 | 0.99959 | 0.003437 | TRUE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 1.4 | 1.0066 | 1.0014 | 0.0052462 | TRUE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 1.3 | 1.011 | 1.0025 | 0.0084446 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 1.4 | 1.0068 | 1.0026 | 0.0042059 | TRUE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 1.3 | 1.0067 | 1.003 | 0.003705 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 1.4 | 0.99522 | 1.0031 | -0.0078447 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 1.3 | 1.0059 | 1.0034 | 0.0025017 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 1.3 | 1.0039 | 1.0035 | 0.00033983 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 1.3 | 1.0108 | 1.0036 | 0.0072709 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 7 x 12 | 8.842 | 1.4 | 1.0029 | 1.0036 | -0.0006399 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 1.4 | 1.0031 | 1.0036 | -0.00051988 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 1.4 | 1.0021 | 1.0034 | -0.0013304 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 1.3 | 1.0086 | 1.0033 | 0.0052651 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 1.4 | 1.0007 | 1.0028 | -0.0021204 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 1.4 | 1.0022 | 1.0024 | -0.00025279 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 1.3 | 1.0025 | 1.0014 | 0.0011059 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 1.3 | 1.0025 | 1.0013 | 0.0012544 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 1.4 | 0.99879 | 1.0001 | -0.0012844 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 1.3 | 0.99843 | 0.99832 | 0.0001104 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 1.4 | 0.9956 | 0.99771 | -0.0021051 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 1.3 | 1.0475 | 1.0394 | 0.0080951 | TRUE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.3 | 1.0367 | 1.0431 | -0.0064605 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 1.3 | 1.05 | 1.0449 | 0.0051022 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.048 | 1.0455 | 0.0024622 | TRUE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 1.3 | 1.0483 | 1.0459 | 0.0023954 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 1.3 | 1.0466 | 1.0459 | 0.0007401 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 1.3 | 1.0476 | 1.0451 | 0.0025746 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 1.3 | 1.0427 | 1.0441 | -0.0014174 | TRUE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 1.3 | 1.0378 | 1.0431 | -0.005321 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 1.4 | 1.0438 | 1.0427 | 0.001054 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 1.3 | 1.0406 | 1.0414 | -0.00075719 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 1.3 | 1.0389 | 1.04 | -0.0011022 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 1.3 | 1.0343 | 1.0374 | -0.0031206 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 1.3 | 1.0335 | 1.0359 | -0.002465 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 1.3 | 1.0642 | 1.0618 | 0.0024912 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 1.3 | 1.0548 | 1.0568 | -0.0020322 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 1.4 | 1.0583 | 1.0558 | 0.0025062 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 1.3 | 1.0517 | 1.0557 | -0.0039159 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 1.3 | 1.0526 | 1.055 | -0.0024697 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 1.3 | 1.0521 | 1.0542 | -0.0020277 | FALSE
100 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 1.3 | 1.0499 | 1.0533 | -0.0033546 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.2 | 0.84928 | 0.86702 | -0.017737 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 2.1 | 0.89416 | 0.8721 | 0.022056 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.1 | 0.90458 | 0.88523 | 0.019353 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.1 | 0.91206 | 0.89552 | 0.016535 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0.9401 | 0.92813 | 0.011974 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.1 | 0.9399 | 0.93106 | 0.0088416 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 2.1 | 0.95398 | 0.95168 | 0.0022955 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.1 | 0.95294 | 0.95204 | 0.00090812 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 2.1 | 0.95753 | 0.95797 | -0.0004406 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 2.1 | 0.96105 | 0.96071 | 0.00033329 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.1 | 0.9723 | 0.96091 | 0.011398 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.1 | 0.9655 | 0.96115 | 0.0043413 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.1 | 0.97192 | 0.96223 | 0.00969 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.1 | 0.97288 | 0.96797 | 0.0049091 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 2.1 | 0.97644 | 0.97085 | 0.0055939 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 0.97278 | 0.9718 | 0.00097892 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.1 | 0.97273 | 0.97787 | -0.0051422 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.1 | 0.98161 | 0.98052 | 0.0010905 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 2.1 | 0.98459 | 0.98138 | 0.0032102 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.1 | 0.98691 | 0.99096 | -0.0040504 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 2.1 | 0.90064 | 0.91011 | -0.0094698 | TRUE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 2.1 | 0.96489 | 0.94876 | 0.01613 | TRUE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 2.1 | 0.99184 | 0.97672 | 0.015118 | TRUE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 2.1 | 0.9827 | 0.97873 | 0.0039627 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 2.1 | 0.98441 | 0.98366 | 0.00074957 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.1 | 0.97917 | 0.98734 | -0.0081726 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.1 | 0.98538 | 0.99015 | -0.0047698 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.1 | 0.99885 | 0.99571 | 0.0031454 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.2 | 0.9986 | 0.99621 | 0.0023937 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.2 | 0.99918 | 0.99948 | -0.00030453 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 2.1 | 0.99826 | 0.99958 | -0.0013193 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 2.1 | 1.0034 | 1.0003 | 0.0030769 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 1.0008 | 1.0006 | 0.00024703 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 2.1 | 1.0017 | 1.0006 | 0.0011654 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 2.1 | 1.002 | 1.0005 | 0.0014984 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.1 | 1.0004 | 1.0005 | -5.0924e-05 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.1 | 1.003 | 1.0005 | 0.0025542 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.1 | 1.0011 | 1.0004 | 0.0006907 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 2.1 | 1.0018 | 1.0004 | 0.0013985 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 2.1 | 1.0014 | 1.0003 | 0.0011318 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 2.1 | 1.0011 | 1.0003 | 0.00083979 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 2.1 | 1.0009 | 1.0002 | 0.00064948 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 0.99994 | 1 | -7.8721e-05 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 2.1 | 0.99908 | 0.9794 | 0.019678 | TRUE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.1 | 0.99886 | 0.99291 | 0.0059585 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 2.1 | 1.0027 | 0.99436 | 0.0083499 | TRUE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.1 | 0.99731 | 0.99793 | -0.00061653 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 2.1 | 0.98796 | 0.99896 | -0.011003 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 2.1 | 1.0007 | 1.0017 | -0.0009847 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 2.1 | 0.99889 | 1.0024 | -0.0035356 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.1 | 1.006 | 1.0024 | 0.0036316 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.2 | 1.0015 | 1.0018 | -0.00023048 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.1 | 1.0004 | 1.001 | -0.00057596 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.1 | 1.0039 | 1.0008 | 0.0031346 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.1 | 0.99944 | 0.99994 | -0.00050814 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.1 | 1.0004 | 0.99951 | 0.00085598 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 2.1 | 0.99867 | 0.99842 | 0.00024042 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.1 | 0.99799 | 0.99833 | -0.00033598 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.1 | 0.99706 | 0.99714 | -8.5028e-05 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 2.1 | 0.99299 | 0.99538 | -0.0023944 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.1 | 0.99408 | 0.99477 | -0.00069613 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 2.1 | 1.0108 | 1.0009 | 0.0099268 | TRUE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.1 | 0.9986 | 1.0065 | -0.0079457 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.1 | 1.0127 | 1.0097 | 0.0030453 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1.0156 | 1.011 | 0.0045716 | TRUE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 2.1 | 1.0145 | 1.0123 | 0.0022071 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.1 | 1.0138 | 1.0126 | 0.0011211 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.1 | 1.0152 | 1.0131 | 0.0020971 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 2.1 | 1.0115 | 1.0128 | -0.0012577 | TRUE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 2.1 | 1.0076 | 1.0122 | -0.0046109 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.2 | 1.014 | 1.0119 | 0.0021112 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.1 | 1.0089 | 1.0106 | -0.0017356 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.1 | 1.0083 | 1.0094 | -0.0010623 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 2.1 | 1.0034 | 1.0069 | -0.0035377 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.1 | 1.0033 | 1.0056 | -0.0022858 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 2.1 | 1.0112 | 1.0114 | -0.00022853 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.1 | 1.004 | 1.0092 | -0.0052147 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.2 | 1.0104 | 1.0061 | 0.0042613 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.1 | 1 | 1.0058 | -0.0057639 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.1 | 1.0017 | 1.0047 | -0.0029844 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.1 | 1.0007 | 1.004 | -0.0033238 | FALSE
100 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.1 | 0.99796 | 1.0035 | -0.0055563 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.9 | 0.78303 | 0.7873 | -0.004268 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.9 | 0.81979 | 0.80455 | 0.015242 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.9 | 0.80848 | 0.81468 | -0.0062068 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.9 | 0.85497 | 0.8534 | 0.0015666 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.9 | 0.89309 | 0.88421 | 0.008883 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 2.9 | 0.89005 | 0.89856 | -0.008503 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.9 | 0.90595 | 0.90501 | 0.00093627 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.9 | 0.90235 | 0.90551 | -0.0031591 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.9 | 0.91252 | 0.90759 | 0.0049356 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.9 | 0.91504 | 0.91646 | -0.0014181 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.9 | 0.92465 | 0.92159 | 0.0030583 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.9 | 0.93186 | 0.92974 | 0.0021222 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.9 | 0.93072 | 0.93328 | -0.002565 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.94925 | 0.94728 | 0.0019646 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 2.9 | 0.95748 | 0.94674 | 0.010739 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.9 | 0.94655 | 0.96163 | -0.01508 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.9 | 0.96199 | 0.9668 | -0.0048084 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.9 | 0.97602 | 0.97802 | -0.0019957 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.9 | 0.98612 | 0.97914 | 0.0069785 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.9 | 0.99116 | 0.98769 | 0.0034669 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.9 | 0.99568 | 0.99274 | 0.0029391 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.9 | 0.99751 | 0.99856 | -0.0010538 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.9 | 0.99858 | 0.99858 | 3.2362e-07 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.9 | 0.99646 | 0.99875 | -0.0022885 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | 1.0001 | -6.061e-05 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 2.9 | 0.94516 | 0.94745 | -0.0022876 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.9 | 0.9871 | 0.97924 | 0.0078596 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.9 | 0.98695 | 0.99237 | -0.0054208 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.9 | 1.0075 | 1.0098 | -0.0023646 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.9 | 1.0078 | 1.0113 | -0.0034699 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.9 | 1.0125 | 1.0115 | 0.00093089 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.9 | 1.0134 | 1.0116 | 0.0018109 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.9 | 1.0135 | 1.0119 | 0.0016826 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.9 | 1.0137 | 1.012 | 0.0016882 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.9 | 1.0137 | 1.0124 | 0.0012979 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.9 | 1.0136 | 1.0127 | 0.000837 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.9 | 1.0107 | 1.0135 | -0.0027965 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.9 | 0.98444 | 0.98477 | -0.00033865 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.9 | 1.0021 | 1.0011 | 0.0010172 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.9 | 1.0149 | 1.016 | -0.0010984 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.9 | 1.013 | 1.0181 | -0.005154 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.9 | 1.0225 | 1.0181 | 0.00439 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.9 | 1.0153 | 1.0181 | -0.0027892 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.9 | 1.0233 | 1.0181 | 0.0052193 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.9 | 1.0128 | 1.0181 | -0.0053333 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.9 | 1.0083 | 1.0093 | -0.00091864 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.9 | 1.0059 | 1.0096 | -0.0036979 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.9 | 1.0113 | 1.0096 | 0.0017073 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.9 | 1.0104 | 1.0096 | 0.00081248 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.9 | 1.0052 | 1.009 | -0.0038387 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR3 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.9 | 1.0106 | 1.0078 | 0.0028132 | FALSE
110 cm | 12 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.9 | 1.0021 | 1.0059 | -0.0037643 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 3 | 0.88666 | 0.88861 | -0.0019455 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 3 | 0.90565 | 0.89796 | 0.0076838 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 3 | 0.89927 | 0.90344 | -0.0041645 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 3 | 0.92569 | 0.92413 | 0.0015663 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 3 | 0.94324 | 0.94015 | 0.0030889 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 3 | 0.94418 | 0.94734 | -0.0031592 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 3 | 0.95162 | 0.95045 | 0.0011669 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 3 | 0.94977 | 0.95069 | -0.00091609 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 3 | 0.95401 | 0.95166 | 0.0023449 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 3 | 0.95501 | 0.95594 | -0.00092998 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 3 | 0.95879 | 0.95868 | 0.00011424 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 3 | 0.96419 | 0.96302 | 0.0011717 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 3 | 0.96428 | 0.96491 | -0.00062855 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.97244 | 0.97237 | 7.405e-05 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 3 | 0.97468 | 0.96842 | 0.0062539 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 3 | 0.96742 | 0.97588 | -0.0084646 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 3 | 0.97661 | 0.97853 | -0.0019179 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 3 | 0.98261 | 0.98442 | -0.0018061 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 3 | 0.98782 | 0.98502 | 0.0028012 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 3 | 0.99056 | 0.98978 | 0.000781 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 3 | 0.99545 | 0.99283 | 0.0026198 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 3 | 0.99639 | 0.99778 | -0.0013893 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 3 | 0.99817 | 0.99784 | 0.00033764 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 3 | 0.9975 | 0.99824 | -0.0007345 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | 0.99986 | 0.00013575 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 3 | 0.96492 | 0.96708 | -0.0021662 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 3 | 0.98461 | 0.9795 | 0.0051103 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 3 | 0.98306 | 0.9853 | -0.0022355 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 3 | 0.99643 | 0.99571 | 0.00072462 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 3 | 0.99698 | 0.9988 | -0.0018161 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 3 | 0.99983 | 1.0011 | -0.0012702 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 3 | 1.0019 | 1.0014 | 0.00050454 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 3 | 1.002 | 1.0019 | 0.00011525 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 3 | 1.0023 | 1.0018 | 0.0005405 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 3 | 1.0021 | 1.0015 | 0.0005258 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 3 | 1.0026 | 1.0013 | 0.0013084 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 3 | 0.99927 | 1.0008 | -0.0015377 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 3 | 0.98137 | 0.98231 | -0.0009382 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 3 | 0.98935 | 0.98931 | 3.3956e-05 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 3 | 0.9986 | 0.99798 | 0.00061482 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 3 | 0.99804 | 1.002 | -0.0039413 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 3 | 1.006 | 1.0046 | 0.0013672 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 3 | 1.0032 | 1.0051 | -0.00187 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 3 | 1.0081 | 1.0049 | 0.0031988 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 3 | 0.99711 | 1.0005 | -0.0033466 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 3 | 0.99437 | 0.99399 | 0.00037763 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 3 | 0.99143 | 0.99385 | -0.0024228 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 3 | 0.99397 | 0.99306 | 0.00091525 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 3 | 0.99375 | 0.99289 | 0.00086171 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 3 | 0.99023 | 0.99199 | -0.0017634 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR3 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 3 | 0.99152 | 0.99035 | 0.0011753 | FALSE
110 cm | 16 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 3 | 0.98579 | 0.98822 | -0.0024354 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.2 | 0.95785 | 0.95748 | 0.00037404 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.96151 | 0.9611 | 0.00041 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.2 | 0.95962 | 0.96323 | -0.0036124 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.2 | 0.97104 | 0.97147 | -0.00043112 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.97624 | 0.97819 | -0.0019475 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 2.2 | 0.98059 | 0.98142 | -0.00082732 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.2 | 0.98291 | 0.98291 | -3.4284e-06 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.2 | 0.98327 | 0.98303 | 0.00023536 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.98537 | 0.98352 | 0.0018519 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.2 | 0.98562 | 0.98569 | -7.8975e-05 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 0.98632 | 0.98671 | -0.00039632 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.2 | 0.98724 | 0.98763 | -0.00038487 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.2 | 0.98785 | 0.98776 | 9.097e-05 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.9849 | 0.98778 | -0.0028802 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 2.2 | 0.98835 | 0.98546 | 0.0028856 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.2 | 0.98679 | 0.98939 | -0.002598 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.2 | 0.98868 | 0.99077 | -0.0020904 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.2 | 0.99293 | 0.99383 | -0.00089422 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.2 | 0.99498 | 0.99414 | 0.00084329 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.2 | 0.9957 | 0.99656 | -0.00086696 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 0.99973 | 0.99808 | 0.0016521 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.2 | 0.99754 | 1.0003 | -0.0027879 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.2 | 1.0016 | 1.0003 | 0.0013008 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.2 | 1.0005 | 1.0004 | 4.1231e-05 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | 1 | -2.6253e-05 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 2.2 | 0.98308 | 0.9821 | 0.00097862 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.2 | 0.98719 | 0.98584 | 0.0013528 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.2 | 0.98355 | 0.9877 | -0.0041469 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.2 | 0.99222 | 0.99142 | 0.00080139 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.2 | 0.9926 | 0.99278 | -0.00018328 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.2 | 0.99359 | 0.9941 | -0.00051212 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.2 | 0.99689 | 0.99437 | 0.0025201 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.2 | 0.99593 | 0.99541 | 0.00051323 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.2 | 0.99584 | 0.99578 | 5.487e-05 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.2 | 0.99631 | 0.99628 | 2.7442e-05 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.2 | 0.99675 | 0.99603 | 0.00071922 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.2 | 0.99321 | 0.99346 | -0.00024641 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.98497 | 0.98352 | 0.0014527 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.2 | 0.98516 | 0.98735 | -0.0021905 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.2 | 0.99067 | 0.99195 | -0.0012808 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 0.99191 | 0.99397 | -0.0020535 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.2 | 0.99591 | 0.99511 | 0.000802 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.2 | 0.99757 | 0.99516 | 0.0024154 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.2 | 0.99732 | 0.99482 | 0.0024973 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.2 | 0.98968 | 0.99152 | -0.0018419 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.2 | 0.98783 | 0.98651 | 0.0013114 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.2 | 0.98519 | 0.98591 | -0.00071812 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.2 | 0.9848 | 0.98436 | 0.00044736 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.2 | 0.98374 | 0.9841 | -0.00035538 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.2 | 0.98294 | 0.9828 | 0.00013919 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR3 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.2 | 0.98084 | 0.98073 | 0.00011747 | FALSE
110 cm | 20 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.2 | 0.97729 | 0.97827 | -0.00097497 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 1.4 | 0.66808 | 0.67598 | -0.0079013 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 1.3 | 0.73328 | 0.70623 | 0.027046 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 1.4 | 0.70673 | 0.72374 | -0.017006 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.81133 | 0.78249 | 0.028837 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 1.4 | 0.7807 | 0.78817 | -0.0074715 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 1.3 | 0.8468 | 0.8347 | 0.012094 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 1.4 | 0.82684 | 0.85333 | -0.026493 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 1.4 | 0.8599 | 0.86041 | -0.00051108 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 1.4 | 0.85282 | 0.86091 | -0.0080831 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0.88625 | 0.86287 | 0.023382 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 1.4 | 0.86637 | 0.87192 | -0.0055542 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 1.4 | 0.8822 | 0.87794 | 0.0042538 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 1.4 | 0.89183 | 0.88749 | 0.0043427 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 1.4 | 0.89009 | 0.89164 | -0.0015492 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 1.3 | 0.90993 | 0.90805 | 0.0018882 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 1.3 | 0.9346 | 0.92001 | 0.01459 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 1.4 | 0.92474 | 0.94456 | -0.019818 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 1.3 | 0.94263 | 0.95297 | -0.010341 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 1.4 | 0.96973 | 0.97088 | -0.0011524 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 1.4 | 0.98602 | 0.97263 | 0.013382 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 1.4 | 0.99082 | 0.98567 | 0.0051584 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 1.3 | 0.99514 | 0.99282 | 0.0023154 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 1.4 | 0.9973 | 0.99867 | -0.0013669 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 1.4 | 0.99744 | 0.99868 | -0.0012462 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 1.4 | 0.99619 | 0.99879 | -0.0025991 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | 0.99958 | 0.00042485 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 1.4 | 0.91245 | 0.91585 | -0.0033998 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 1.4 | 0.97743 | 0.96413 | 0.0133 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 1.3 | 0.97245 | 0.98344 | -0.010986 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 1.3 | 1.0049 | 1.0066 | -0.0017167 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 1.4 | 1.0036 | 1.0074 | -0.003811 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 1.4 | 1.0096 | 1.0077 | 0.0019547 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 1.3 | 1.0101 | 1.0077 | 0.0023865 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 1.4 | 1.01 | 1.0081 | 0.0019356 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 1.3 | 1.0091 | 1.0082 | 0.00089766 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 1.3 | 1.0072 | 1.0087 | -0.0014351 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 1.4 | 1.011 | 1.0091 | 0.0019122 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 1.3 | 1.0057 | 1.01 | -0.0042934 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.3 | 1.0139 | 1.011 | 0.0028904 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 1.4 | 1.0357 | 1.0369 | -0.0012459 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 1.3 | 1.0603 | 1.0584 | 0.0018506 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 1.3 | 1.0571 | 1.0598 | -0.0027621 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 1.4 | 1.0619 | 1.0597 | 0.0021719 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 1.3 | 1.0595 | 1.0596 | -7.0304e-05 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 1.4 | 1.0615 | 1.0595 | 0.0019499 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 1.3 | 1.0569 | 1.0593 | -0.0024427 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 1.3 | 1.0828 | 1.0817 | 0.0011453 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 1.3 | 1.0829 | 1.0819 | 0.00097859 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 1.4 | 1.0812 | 1.082 | -0.00084969 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 1.4 | 1.0814 | 1.082 | -0.00057847 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 1.3 | 1.0816 | 1.0817 | -0.00014839 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR3 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 1.4 | 1.0825 | 1.0811 | 0.0014471 | FALSE
110 cm | 6 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 1.3 | 1.0789 | 1.0801 | -0.0012 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.2 | 0.74822 | 0.7512 | -0.0029741 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.1 | 0.80713 | 0.78214 | 0.024994 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.2 | 0.783 | 0.79969 | -0.016691 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0.8745 | 0.85578 | 0.018717 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.2 | 0.8498 | 0.86088 | -0.01108 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.1 | 0.90508 | 0.89829 | 0.006792 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 2.2 | 0.89385 | 0.90979 | -0.015942 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.2 | 0.92231 | 0.91552 | 0.0067846 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.2 | 0.91504 | 0.91601 | -0.00097336 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.92969 | 0.91811 | 0.011581 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.2 | 0.93044 | 0.92935 | 0.0010911 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 0.94358 | 0.93685 | 0.0067274 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.2 | 0.95486 | 0.94873 | 0.0061334 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.2 | 0.95554 | 0.9539 | 0.0016339 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.1 | 0.96867 | 0.97433 | -0.0056646 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 2.1 | 0.95208 | 0.93893 | 0.013153 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.2 | 0.93747 | 0.95689 | -0.019424 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.1 | 0.95732 | 0.96309 | -0.0057741 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.2 | 0.97443 | 0.97643 | -0.0019987 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.2 | 0.9878 | 0.97775 | 0.01005 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.2 | 0.992 | 0.9877 | 0.0043017 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.1 | 0.99579 | 0.99339 | 0.0024043 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.2 | 0.99822 | 0.99899 | -0.00077071 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.2 | 0.9981 | 0.999 | -0.00089458 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.2 | 0.99656 | 0.99909 | -0.0025257 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | 0.99976 | 0.00024267 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 2.2 | 0.92479 | 0.92686 | -0.0020735 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.2 | 0.97592 | 0.96737 | 0.0085431 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.1 | 0.97555 | 0.98306 | -0.0075122 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.1 | 0.99835 | 0.99975 | -0.0014067 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.2 | 0.99688 | 0.99995 | -0.0030743 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.2 | 1.0007 | 1.0002 | 0.00052075 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.1 | 1.0028 | 1.0002 | 0.0026228 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.2 | 1.0016 | 1.0004 | 0.0011596 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.1 | 1.0029 | 1.0005 | 0.0023279 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.1 | 1.0019 | 1.0008 | 0.0010926 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.2 | 1.0014 | 1.0011 | 0.00020777 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.1 | 0.99954 | 1.0018 | -0.0022134 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.1 | 0.9852 | 0.98472 | 0.00048824 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.2 | 1.0031 | 1.0027 | 0.00040371 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.1 | 1.0169 | 1.0176 | -0.00061997 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.1 | 1.0147 | 1.0186 | -0.0038415 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.2 | 1.0222 | 1.0186 | 0.0036351 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.1 | 1.0172 | 1.0186 | -0.0013668 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.2 | 1.0221 | 1.0186 | 0.003473 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.1 | 1.0141 | 1.0187 | -0.0045299 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.1 | 1.0191 | 1.0201 | -0.00093542 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.1 | 1.0172 | 1.0207 | -0.0035123 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.2 | 1.0224 | 1.0211 | 0.0012302 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.2 | 1.022 | 1.0211 | 0.00084875 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.1 | 1.0176 | 1.0208 | -0.0031897 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR3 | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.2 | 1.0222 | 1.0197 | 0.0024832 | FALSE
110 cm | 9 MeV | TR2 | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.1 | 1.0146 | 1.018 | -0.0033787 | FALSE

## RDF Data
Linac | SSD | Energy | Applicator | Shape | FieldSize | EquivSquare | Depth | Measured RDF | Undersized
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 1.4 | 0.66808 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 1.4 | 0.69494 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 1.4 | 0.70673 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.2 | 0.74822 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.77213 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 1.4 | 0.7807 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.2 | 0.783 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.9 | 0.78303 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.9 | 0.79905 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.9 | 0.80848 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 1.4 | 0.81851 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.9 | 0.82261 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 1.4 | 0.82684 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.9 | 0.83833 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.9 | 0.84273 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.2 | 0.84928 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.2 | 0.8498 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 1.4 | 0.85282 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.9 | 0.85497 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 1.4 | 0.8599 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.86478 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 1.4 | 0.86637 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 1.4 | 0.86665 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 1.4 | 0.86699 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 1.4 | 0.86999 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.2 | 0.87353 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 1.4 | 0.8777 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.9 | 0.87917 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.9 | 0.87974 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.88202 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 1.4 | 0.8822 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 1.4 | 0.88589 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 3 | 0.88666 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 2.9 | 0.89005 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 1.4 | 0.89009 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 1.4 | 0.89183 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 2.2 | 0.89385 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 3 | 0.89572 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.9 | 0.89893 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 3 | 0.89927 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.9 | 0.90235 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 1.4 | 0.90447 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.9 | 0.90595 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 2.9 | 0.90829 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 1.4 | 0.91245 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.9 | 0.91252 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.2 | 0.91504 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.9 | 0.91504 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.2 | 0.91597 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 3 | 0.9164 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 1.4 | 0.91745 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.9 | 0.91862 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 1.4 | 0.921 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.9 | 0.92108 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.2 | 0.92231 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.9 | 0.92465 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 1.4 | 0.92474 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 2.2 | 0.92479 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 3 | 0.92569 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 3 | 0.92603 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 3 | 0.92641 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.9 | 0.92695 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 1.4 | 0.92755 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.9 | 0.92854 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 1.4 | 0.92895 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.92969 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.2 | 0.93044 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.9 | 0.93072 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.9 | 0.93186 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 1.4 | 0.93551 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.93563 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.9 | 0.93676 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 1.4 | 0.93696 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 3 | 0.93712 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.2 | 0.93747 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 1.4 | 0.94051 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 1.4 | 0.94197 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 1.4 | 0.94215 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 1.4 | 0.94242 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 1.4 | 0.94356 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 0.94358 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 2.2 | 0.94376 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 3 | 0.94418 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 1.4 | 0.94436 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.9 | 0.94438 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 3 | 0.94485 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.9 | 0.94492 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 2.9 | 0.94516 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.94523 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 1.4 | 0.94534 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.9 | 0.94655 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 3 | 0.94977 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 3 | 0.95162 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 3 | 0.95401 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.95402 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 3 | 0.95407 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 2.9 | 0.95484 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.2 | 0.95486 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.9 | 0.95489 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 3 | 0.95501 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.2 | 0.95554 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.2 | 0.9556 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.2 | 0.95645 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 2.2 | 0.95655 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.2 | 0.95785 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.2 | 0.95858 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 3 | 0.95877 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 3 | 0.95879 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.2 | 0.95923 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.2 | 0.95962 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 3 | 0.96084 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 3 | 0.96351 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.96366 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 3 | 0.96381 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.96383 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 3 | 0.96419 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 3 | 0.96428 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.2 | 0.96441 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 3 | 0.96492 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.2 | 0.96539 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 3 | 0.96571 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.2 | 0.96597 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.2 | 0.96626 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 3 | 0.96742 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.2 | 0.96891 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.96947 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 3 | 0.96951 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 1.4 | 0.96973 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.2 | 0.97104 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 3 | 0.97167 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.97217 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.2 | 0.97252 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 3 | 0.97262 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 0.97278 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 3 | 0.97325 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 3 | 0.97391 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.2 | 0.97394 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.2 | 0.97443 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 3 | 0.97582 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.2 | 0.97592 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.9 | 0.97602 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 3 | 0.97647 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 1.4 | 0.97743 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.97798 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 3 | 0.97899 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.2 | 0.97913 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.2 | 0.97941 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.2 | 0.97957 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 3 | 0.97965 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.2 | 0.98032 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.98035 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 2.2 | 0.98059 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.2 | 0.98084 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.2 | 0.98097 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.2 | 0.98152 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.98163 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.2 | 0.98209 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 3 | 0.98224 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 3 | 0.98256 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 3 | 0.98261 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 1.4 | 0.98261 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.9 | 0.98285 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.2 | 0.98291 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 2.2 | 0.98308 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.2 | 0.98327 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 3 | 0.98354 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.2 | 0.98374 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.98406 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 4 x 12 | 6 | 2.2 | 0.98453 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 3 | 0.98461 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.9 | 0.98466 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.98477 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.2 | 0.9848 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.2 | 0.98516 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.98537 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.2 | 0.98538 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.2 | 0.98559 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.2 | 0.98562 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.2 | 0.986 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 1.4 | 0.98602 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 3 | 0.98608 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.9 | 0.98612 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.2 | 0.98618 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 0.98632 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 0.98671 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.2 | 0.98679 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.98692 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.9 | 0.9871 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.2 | 0.98719 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.2 | 0.98724 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 1.4 | 0.98759 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.2 | 0.9878 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 3 | 0.98782 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.2 | 0.98785 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.9 | 0.98807 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.2 cm circle | 2.836 | 2.2 | 0.98813 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 3 | 0.98824 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 3 | 0.98835 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 3 | 0.98877 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.2 | 0.98912 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 3 | 0.98935 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.2 | 0.98956 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 3 | 0.99025 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.2 | 0.99045 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 3 | 0.99048 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 3 | 0.99056 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.99066 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 1.4 | 0.99082 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.9909 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.2 | 0.99101 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.2 | 0.99102 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.9 | 0.99112 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.9 | 0.99116 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.2 | 0.99126 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.9915 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 3 | 0.99152 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.9 | 0.99156 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.2 | 0.99183 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.2 | 0.992 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 3 | 0.99225 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.2 | 0.9926 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.2 | 0.99293 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 1.4 | 0.99294 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 0.99318 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.2 | 0.99328 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.9 | 0.99344 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.2 | 0.99346 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.2 | 0.99359 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 3 | 0.99364 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.2 | 0.9937 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 3 | 0.99375 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 3 | 0.99397 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.9 | 0.994 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.2 | 0.99415 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 0.99424 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 3 | 0.99434 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 3 | 0.99435 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 3 | 0.99448 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 3 | 0.99462 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 3 | 0.99467 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.99491 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.2 | 0.99498 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.9 | 0.99519 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2 | 0.99544 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.2 | 0.99556 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.9 | 0.99567 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.2 | 0.9957 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.2 | 0.99591 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.2 | 0.99593 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.2 | 0.99616 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 1.4 | 0.99619 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.99638 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 3 | 0.99639 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.9 | 0.99646 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.2 | 0.99656 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.2 | 0.99672 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.2 | 0.99675 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 3 | 0.99678 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.99687 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.2 | 0.99688 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 3 | 0.99698 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 3 | 0.99704 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 3 | 0.99706 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 1.4 | 0.9973 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.2 | 0.99732 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 1.4 | 0.99744 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 0.99745 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 3 | 0.9975 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.9 | 0.99751 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.2 | 0.99751 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.9 | 0.99754 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.2 | 0.99754 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.9 | 0.99769 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.2 | 0.9977 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.2 | 0.99774 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.9 | 0.99778 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 0.99783 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 3 | 0.99783 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 3 | 0.99803 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.2 | 0.9981 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99814 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 3 | 0.99817 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.2 | 0.99822 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.2 | 0.99829 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.9984 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 3 | 0.99849 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.9 | 0.99858 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.2 | 0.9986 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.2 | 0.99873 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.9989 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99893 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.2 | 0.99918 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.9 | 0.99935 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99935 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99936 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 3 | 0.99938 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 0.99943 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 0.99944 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99945 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.2 | 0.99948 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 0.99948 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.9995 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99951 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.2 | 0.99951 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 3 | 0.99955 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99955 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 0.99957 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.9996 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.9996 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99965 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 0.99966 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.9997 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.9997 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2 | 0.99971 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 1.4 | 0.99972 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 3 | 0.99972 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99975 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99976 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99977 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.9998 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99983 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 3 | 0.99983 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.9 | 0.99984 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99985 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.9 | 0.99986 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.2 | 0.99986 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99989 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99998 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99999 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99999 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99999 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.99999 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 3 | 1 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0001 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0001 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.2 | 1.0001 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 1.0002 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0002 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0002 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0003 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0003 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0004 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 1.0004 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0004 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0004 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.2 | 1.0005 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0005 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0005 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 1.0005 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 1.0006 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.2 | 1.0007 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0007 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.2 | 1.0007 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 1.0008 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 1.0008 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 1.4 | 1.0009 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 3 | 1.001 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.2 | 1.001 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 1.4 | 1.0011 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.2 | 1.0011 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 5.5 | 4.278 | 2.2 | 1.0012 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.2 | 1.0014 | FALSE
TR3 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 3 | 1.0014 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.2 | 1.0015 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 3 | 1.0016 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.2 | 1.0016 | FALSE
TR3 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.2 | 1.0016 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.2 | 1.0016 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.2 | 1.0017 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.9 | 1.0017 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.9 | 1.0018 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 1.4 | 1.0018 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.9 | 1.0019 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 1.4 | 1.002 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 3 | 1.002 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.2 | 1.002 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.9 | 1.0021 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0022 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 1.4 | 1.0022 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 1.4 | 1.0023 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 2.2 | 1.0023 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2 | 1.0025 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 3 | 1.0026 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7 cm circle | 6.204 | 1.4 | 1.0026 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 1.0028 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 3 | 1.0028 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 7 x 12 | 8.842 | 1.4 | 1.0029 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 1.4 | 1.0031 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.2 | 1.0031 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.2 | 1.0033 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 3 | 1.0033 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 1.4 | 1.0036 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 1.4 | 1.0037 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 1.004 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.2 | 1.0041 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 1.4 | 1.0043 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 1.4 | 1.0044 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.2 | 1.0047 | FALSE
TR3 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 1.0049 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.9 | 1.0051 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 1.4 | 1.0057 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 3 | 1.006 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.9 | 1.0078 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.9 | 1.008 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.9 | 1.0081 | FALSE
TR3 | 110 cm | 16 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 3 | 1.0081 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.9 | 1.0081 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.2 | 1.0086 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.4 | 1.0087 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.9 | 1.0088 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.2 | 1.0089 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 13 x 7 | 9.1 | 2.9 | 1.0094 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 1.4 | 1.0096 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 1.4 | 1.01 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.2 | 1.0102 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.9 | 1.0104 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.2 | 1.0104 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.9 | 1.0106 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.2 | 1.0106 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.2 | 1.0106 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 1.4 | 1.0107 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.9 | 1.0107 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.9 | 1.0107 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 1.4 | 1.011 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.9 | 1.0111 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 1.4 | 1.0113 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.9 | 1.0113 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.9 | 1.0114 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.2 | 1.0119 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.9 | 1.0122 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.2 | 1.0123 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.9 | 1.0124 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.9 | 1.0125 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.2 | 1.0127 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.9 | 1.0127 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.9 | 1.0135 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.9 | 1.0136 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.9 | 1.0137 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.2 | 1.014 | FALSE
TR3 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.9 | 1.0144 | FALSE
TR3 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 1.0152 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 1.0195 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.9 | 1.02 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.9 | 1.0204 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.2 | 1.0206 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.2 | 1.0208 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.2 | 1.0216 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.2 | 1.022 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.2 | 1.0221 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.2 | 1.0222 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.2 | 1.0222 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 2.2 | 1.0224 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 2.9 | 1.0225 | FALSE
TR3 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.2 | 1.0231 | FALSE
TR3 | 110 cm | 12 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.9 | 1.0233 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 1.4 | 1.0357 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.4 | 1.04 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 1.4 | 1.0402 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 1.4 | 1.0437 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 1.4 | 1.0438 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 1.4 | 1.044 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 1.4 | 1.0449 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 1.4 | 1.0566 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 1.4 | 1.0575 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 1.4 | 1.0582 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 1.4 | 1.0583 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 1.4 | 1.0589 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 1.4 | 1.059 | FALSE
TR3 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 1.4 | 1.0593 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 1.4 | 1.0602 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 1.4 | 1.0615 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 12 x 20 | 15 | 1.4 | 1.0619 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 1.4 | 1.0801 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 1.4 | 1.0806 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 17 x 22 | 19.179 | 1.4 | 1.0812 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 1.4 | 1.0814 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 1.4 | 1.0821 | FALSE
TR3 | 110 cm | 6 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 1.4 | 1.0825 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 2.9 | 1.0009 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0005 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99948 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99996 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99935 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99986 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99934 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0009 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99915 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0022 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99897 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 0.99881 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.9 | 0.97531 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 2.9 | 0.99071 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 2.9 | 0.99844 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.9 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 2.9 | 1.0008 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 2.9 | 0.88031 | TRUE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 2.9 | 0.94877 | TRUE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 2.9 | 0.97305 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.9 | 0.97056 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 2.9 | 0.9789 | TRUE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.9 | 1.0002 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.9 | 0.99728 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 8 cm circle | 7.09 | 2.9 | 1.0012 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 2.9 | 0.97436 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.9 | 0.99122 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 2.9 | 0.99999 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.9 | 1.0026 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.9 | 1 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 2.9 | 1.0007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 2.9 | 1.0016 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 2.9 | 1.0011 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.9 | 1.0088 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.9 | 1.0093 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 2.9 | 1.0081 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.9 | 0.99983 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.9 | 1.0128 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.9 | 1.0124 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.9 | 1.0081 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.9 | 1.0075 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 2.9 | 1.0053 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.9 | 1.006 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.9 | 0.9971 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 2.9 | 1.0026 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.9 | 1.0061 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 2.9 | 1.0012 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.9 | 1.0026 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 2.9 | 0.989 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 2.9 | 0.989 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 2.9 | 0.99341 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 2.9 | 0.99341 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.99869 | TRUE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 2.9 | 1.0071 | TRUE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 8 | 2.9 | 1.0089 | TRUE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1.0134 | TRUE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.9 | 1.0112 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.9 | 1.0099 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 2.9 | 1.0054 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 2.9 | 1.009 | TRUE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.9 | 1.0066 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.9 | 1.0105 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.9 | 1.0062 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 2.9 | 1.0113 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 2.9 | 0.99998 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.9 | 1.0004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.9 | 1.0033 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.9 | 1.0018 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.9 | 0.98892 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.9 | 0.99229 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.9 | 0.98781 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.99845 | TRUE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.9 | 0.99232 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.9 | 0.98841 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.9 | 0.98935 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 2.9 | 0.9991 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.9 | 0.98739 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.9 | 0.98527 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.9 | 0.86902 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 2.9 | 0.85799 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.9 | 0.87531 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 2.9 | 0.90401 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 2.9 | 0.92906 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.9 | 0.90366 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.9 | 0.91733 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.9 | 0.93984 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 2.9 | 0.91808 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.9 | 0.93701 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 2.9 | 0.94362 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 2.9 | 0.94297 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.9 | 0.93823 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.9 | 0.9316 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.9 | 0.94453 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.9 | 0.95124 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 2.9 | 0.92476 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 2.9 | 0.95395 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.9 | 0.95145 | FALSE
TR2 | 100 cm | 12 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.95845 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 3 | 1.0007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99958 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0003 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99969 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99991 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99991 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0002 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99984 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0015 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99852 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0023 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99899 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 0.99875 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 3 | 0.98919 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 3 | 0.99491 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 3 | 0.9991 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 3 | 0.99952 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 3 | 0.99992 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 3 | 0.93537 | TRUE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 3 | 0.97246 | TRUE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 3 | 0.98801 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 3 | 0.9835 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 3 | 0.98832 | TRUE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 3 | 1.0017 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 3 | 0.99734 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 8 cm circle | 7.09 | 3 | 1.0005 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 3 | 0.98666 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 3 | 0.99564 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 3 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 3 | 1.0034 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 3 | 0.99923 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 3 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 3 | 1.0007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 3 | 1.0018 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 3 | 0.99878 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 3 | 0.99959 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 3 | 0.9979 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 3 | 0.99461 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 3 | 1.004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 3 | 1.001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 3 | 0.99845 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 3 | 0.99791 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 3 | 0.99567 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 3 | 0.99603 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 3 | 0.9892 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 3 | 0.99261 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 3 | 0.99458 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 3 | 0.99001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 3 | 0.99145 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.99027 | TRUE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 3 | 0.99627 | TRUE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 8 | 3 | 0.99801 | TRUE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1.0005 | TRUE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 3 | 0.99638 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 3 | 0.99536 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 3 | 0.9926 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 3 | 0.99477 | TRUE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 3 | 0.99433 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 3 | 0.99604 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 3 | 0.99237 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 3 | 0.99576 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 3 | 0.98528 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 3 | 0.98568 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 3 | 0.9884 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 3 | 0.98658 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 3 | 0.98266 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 3 | 0.98387 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 3 | 0.98176 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.98614 | TRUE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 3 | 0.981 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 3 | 0.9759 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 3 | 0.97578 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 3 | 0.98612 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 3 | 0.9729 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 3 | 0.96935 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 3 | 0.93959 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 3 | 0.93218 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 3 | 0.9406 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 3 | 0.9554 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 3 | 0.96573 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 3 | 0.95422 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 3 | 0.96087 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 3 | 0.97071 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 3 | 0.96011 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 3 | 0.96963 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 3 | 0.97351 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 3 | 0.97202 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 3 | 0.97036 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 3 | 0.96567 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 3 | 0.97313 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 3 | 0.9749 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 3 | 0.96515 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 3 | 0.97815 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 3 | 0.97573 | FALSE
TR2 | 100 cm | 16 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.97876 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 2.2 | 1.0003 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0003 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99973 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99959 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0003 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99973 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99989 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0012 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99877 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1.0029 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99891 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99817 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.2 | 1.0039 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 2.2 | 1.0042 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 2.2 | 1.004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.2 | 1.003 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 2.2 | 1.0011 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.97757 | TRUE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.99574 | TRUE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 2.2 | 1.005 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.2 | 0.99651 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 1.0008 | TRUE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 1.0066 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 2.2 | 1.0023 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 8 cm circle | 7.09 | 2.2 | 1.0033 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 2.2 | 1.003 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.2 | 1.0061 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 2.2 | 1.0059 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.2 | 1.0061 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.2 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 2.2 | 1.0041 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 2.2 | 1.0025 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 2.2 | 1.0026 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.2 | 0.9904 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.2 | 0.99034 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 2.2 | 0.98789 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.2 | 0.99394 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.2 | 0.99994 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.2 | 0.99316 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.2 | 0.99009 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.2 | 0.98822 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 2.2 | 0.99302 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.2 | 0.98626 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.2 | 0.98735 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 2.2 | 0.9894 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.2 | 0.98503 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 2.2 | 0.97849 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.2 | 0.97989 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.9915 | TRUE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 0.99414 | TRUE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 8 | 2.2 | 0.99198 | TRUE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 0.99168 | TRUE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 0.98617 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 0.98448 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 2.2 | 0.98167 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 2.2 | 0.98296 | TRUE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.2 | 0.98224 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.2 | 0.98682 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.2 | 0.97946 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 2.2 | 0.98797 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 2.2 | 0.97137 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.2 | 0.97192 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.2 | 0.9809 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.2 | 0.97863 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.9807 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.98243 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.98007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.98429 | TRUE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.2 | 0.96823 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.2 | 0.96284 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.2 | 0.96138 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 2.2 | 0.97411 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.2 | 0.95902 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.2 | 0.95318 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.99281 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 2.2 | 0.98969 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.2 | 0.9898 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.99437 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 2.2 | 0.99522 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.2 | 0.99187 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.99672 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.2 | 0.99439 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 2.2 | 0.9934 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.99527 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 2.2 | 0.99867 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 2.2 | 0.99854 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.2 | 0.99816 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.2 | 0.99336 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 2.2 | 0.99637 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.2 | 0.99811 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 2.2 | 0.99825 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 2.2 | 0.99972 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.2 | 0.99741 | FALSE
TR2 | 100 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.99858 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 1.3 | 1.001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 1.0015 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.4 | 0.99846 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.0013 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99866 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.0004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.0008 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99882 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99985 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99987 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.0005 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99946 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.0025 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99752 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.0029 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99726 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99979 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 1.3 | 0.99834 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 1.3 | 1.0033 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 1.3 | 1.0028 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 1.3 | 1.0012 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 1.3 | 1.0004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 1.3 | 0.93838 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 1.3 | 0.98876 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 1.3 | 0.99507 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 1.3 | 0.99309 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 1.3 | 1.0036 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 1.3 | 1.004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 7.5 cm circle | 6.647 | 1.3 | 1.0035 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 8 cm circle | 7.09 | 1.3 | 1.0034 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 1.3 | 0.99781 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 1.3 | 1.0046 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 1.3 | 1.0053 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 1.3 | 1.0034 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 1.3 | 1.0008 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 1.3 | 1.0025 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 1.3 | 1.0014 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 1.3 | 1.0008 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 1.4 | 1.0021 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 1.3 | 1.0017 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 1.4 | 1.0022 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 1.3 | 1.0024 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 1.3 | 1.0025 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 1.3 | 1.011 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 1.3 | 1.0108 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 1.3 | 1.0086 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 1.4 | 1.0007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 1.3 | 1.0011 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 1.4 | 1.0007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 1.3 | 1.0003 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 1.3 | 1.0059 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 1.4 | 0.99879 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 1.3 | 0.99887 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 1.3 | 1.0067 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 1.3 | 1.0039 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 1.3 | 1.0025 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 1.3 | 0.99843 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 1.4 | 0.9956 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 1.3 | 0.99667 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 1.4 | 0.99522 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 1.4 | 0.99522 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 1.3 | 0.99594 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 1.3 | 0.99594 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 5 x 5 | 5 | 1.4 | 1.003 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 1.4 | 1.0066 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 1.3 | 1.0061 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 1.4 | 1.0068 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 1.3 | 1.0068 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 8 | 1.4 | 1.0043 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 8 | 1.3 | 1.0045 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.048 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 1.3 | 1.0476 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 1.3 | 1.0464 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 1.3 | 1.0378 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 1.3 | 1.0427 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 1.3 | 1.0406 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 1.3 | 1.0466 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 1.3 | 1.0389 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 1.3 | 1.0483 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 1.3 | 1.0343 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 1.3 | 1.0335 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 1.3 | 1.05 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 1.3 | 1.0481 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.3 | 1.0367 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.3 | 1.048 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.3 | 1.034 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.3 | 1.0456 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.3 | 1.035 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 1.3 | 1.0475 | TRUE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 1.3 | 1.0548 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 1.3 | 1.0517 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 1.3 | 1.0526 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 1.3 | 1.0642 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 1.3 | 1.0521 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 1.3 | 1.0499 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 1.3 | 0.90712 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 1.3 | 0.89957 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 1.3 | 0.91515 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.93283 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 1.3 | 0.9394 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 1.3 | 0.93417 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 1.3 | 0.93982 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 1.3 | 0.94769 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 1.3 | 0.94014 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0.94729 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 1.3 | 0.94605 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 1.3 | 0.94797 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 1.3 | 0.9476 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 1.3 | 0.94355 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 5 x 5 | 5 | 1.3 | 0.94674 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 1.3 | 0.94717 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 1.3 | 0.93864 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 1.3 | 0.94966 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 1.3 | 0.94716 | FALSE
TR2 | 100 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 1.3 | 0.949 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 10 cm circle | 8.862 | 2.1 | 1.0014 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 0.99994 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1.0002 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 0.99984 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 0.99989 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1.0001 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1.0002 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 0.9998 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 0.99997 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1.0012 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 0.99877 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1.0024 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 0.99865 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 0.99895 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.1 | 0.98538 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 5 | 6.667 | 2.1 | 0.99826 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 6 | 7.5 | 2.1 | 1.0017 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 7 | 8.235 | 2.1 | 1.0011 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 8 | 8.889 | 2.1 | 1.0011 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 3 x 3 | 3 | 2.1 | 0.90064 | TRUE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 4 x 4 | 4 | 2.1 | 0.96489 | TRUE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 4 x 7 | 5.091 | 2.1 | 0.9827 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 4 x 9 | 5.538 | 2.1 | 0.97917 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 5 x 5 | 5 | 2.1 | 0.99184 | TRUE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 4 | 5.333 | 2.1 | 0.98441 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 5 | 6.154 | 2.1 | 0.99885 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 8 x 6 | 6.857 | 2.1 | 1.0034 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 8 x 8 | 8 | 2.1 | 1.003 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | circle | 9 cm circle | 7.976 | 2.1 | 1.0004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 9 x 7 | 7.875 | 2.1 | 1.002 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 9 x 8 | 8.471 | 2.1 | 1.0018 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 10 | square | 9 x 9 | 9 | 2.1 | 1.0009 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | circle | 11 cm circle | 9.748 | 2.1 | 1.0004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.1 | 1.0004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 13 | 11.917 | 2.1 | 0.99867 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 5 | 6.875 | 2.1 | 0.99886 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.1 | 1.006 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.1 | 1.0039 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | circle | 12 cm circle | 10.635 | 2.1 | 0.99944 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.1 | 0.99857 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 12 x 6 | 8 | 2.1 | 1.0007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 13 x 13 | 13 | 2.1 | 0.99706 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.1 | 0.99731 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 14 x 6 | 8.4 | 2.1 | 0.99889 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 15 x 10 | 12 | 2.1 | 0.99799 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 15 x 14 | 14.483 | 2.1 | 0.99299 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.1 | 0.99408 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 5 x 15 | 7.5 | 2.1 | 0.98796 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 6 x 6 | 6 | 2.1 | 0.99908 | TRUE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 7 x 7 | 7 | 2.1 | 1.0027 | TRUE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 15 | square | 8 x 8 | 8 | 2.1 | 1.0025 | TRUE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1.0156 | TRUE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.1 | 1.0152 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.1 | 1.013 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 13 x 17 | 14.733 | 2.1 | 1.0076 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 14 x 14 | 14 | 2.1 | 1.0115 | TRUE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.1 | 1.0089 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.1 | 1.0138 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 17 x 17 | 17 | 2.1 | 1.0083 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 18 x 8 | 11.077 | 2.1 | 1.0145 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 20 x 18 | 18.947 | 2.1 | 1.0034 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.1 | 1.0033 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.1 | 1.0127 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 20 x 6 | 9.231 | 2.1 | 1.0111 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.1 | 0.9986 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.1 | 1.0073 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.1 | 0.99782 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 20 | square | 6 x 6 | 6 | 2.1 | 1.0108 | TRUE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.1 | 1.004 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 16 x 25 | 19.512 | 2.1 | 1 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.1 | 1.0017 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 22 x 12 | 15.529 | 2.1 | 1.0112 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 23 x 23 | 23 | 2.1 | 1.0007 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.1 | 0.99796 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.1 | 0.90458 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.25 cm circle | 2.88 | 2.1 | 0.89416 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 3.5 cm circle | 3.102 | 2.1 | 0.91206 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0.9401 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 3.5 x 6 | 4.421 | 2.1 | 0.96105 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 4 cm circle | 3.545 | 2.1 | 0.9399 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.1 | 0.95294 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 4 x 6 | 4.8 | 2.1 | 0.97288 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 4.5 cm circle | 3.988 | 2.1 | 0.95398 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 2.1 | 0.97192 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 4.5 x 5.5 | 4.95 | 2.1 | 0.97644 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 5 cm circle | 4.431 | 2.1 | 0.9723 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 4 | 4.444 | 2.1 | 0.9655 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5 x 6 | 5.455 | 2.1 | 0.98161 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | rectangle | 5.5 x 3.5 | 4.278 | 2.1 | 0.95753 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 5.5 x 5.5 | 5.5 | 2.1 | 0.98459 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | circle | 6 cm circle | 5.317 | 2.1 | 0.97273 | FALSE
TR2 | 100 cm | 9 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.1 | 0.98691 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.81133 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0.88625 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 1.3 | 0.73328 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 1.3 | 0.8468 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 1.3 | 0.90993 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99934 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.002 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 1.3 | 0.94263 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 1.3 | 0.9346 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 1.3 | 0.99514 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 1.3 | 1.0049 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 1.3 | 1.0101 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 1.3 | 1.0072 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 1.3 | 0.97245 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 1.3 | 1.0091 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 1.3 | 1.0057 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99796 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.3 | 1.0139 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 1.3 | 1.0603 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 1.3 | 1.0595 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 1.3 | 1.0571 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 1.3 | 1.0569 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 1.3 | 1.0829 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 1.3 | 1.0828 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 1.3 | 1.0816 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 1.3 | 1.0789 | FALSE
TR2 | 110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0.8745 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.1 | 0.80713 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.1 | 0.90508 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.1 | 0.96867 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.1 | 0.95732 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 2.1 | 0.95208 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.1 | 0.99579 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.1 | 0.99835 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.1 | 1.0028 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.1 | 1.0019 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.1 | 0.97555 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.1 | 1.0029 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.1 | 0.99954 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.1 | 0.9852 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.1 | 1.0169 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.1 | 1.0172 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.1 | 1.0147 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.1 | 1.0141 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.1 | 1.0172 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.1 | 1.0191 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.1 | 1.0176 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.1 | 1.0146 | FALSE
TR2 | 110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.9 | 0.81979 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.9 | 0.89309 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.94925 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.9 | 0.96199 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 2.9 | 0.95748 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.9 | 0.99568 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.9 | 1.0075 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.9 | 1.0134 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.9 | 1.0137 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.9 | 0.98695 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.9 | 1.0137 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.9 | 1.0107 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.9 | 0.98444 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.9 | 1.0149 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.9 | 1.0153 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.9 | 1.013 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.9 | 1.0128 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.9 | 1.0059 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.9 | 1.0083 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.9 | 1.0052 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.9 | 1.0021 | FALSE
TR2 | 110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 3 | 0.90565 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 3 | 0.94324 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.97244 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 3 | 0.97661 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 3 | 0.97468 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 3 | 0.99545 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 3 | 0.99643 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 3 | 1.0019 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 3 | 1.0021 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 3 | 0.98306 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 3 | 1.0023 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 3 | 0.99927 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 3 | 0.98137 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 3 | 0.9986 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 3 | 1.0032 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 3 | 0.99804 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 3 | 0.99711 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 3 | 0.99143 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 3 | 0.99437 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 3 | 0.99023 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 3 | 0.98579 | FALSE
TR2 | 110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.96151 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.97624 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.9849 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.2 | 0.98868 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 2.2 | 0.98835 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 0.99973 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.2 | 0.99222 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.2 | 0.99689 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.2 | 0.99631 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.2 | 0.98355 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.2 | 0.99584 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.2 | 0.99321 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.98497 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.2 | 0.99067 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.2 | 0.99757 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 0.99191 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.2 | 0.98968 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.2 | 0.98519 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.2 | 0.98783 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.2 | 0.98294 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.2 | 0.97729 | FALSE
TR2 | 110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | FALSE

## TR3 RDF Data
SSD | Energy | Applicator | FieldSize | EquivSquare | Shape | Depth | Measured RDF | Chamber | Integration Time | X | Y | diameter | Comment
110 cm | 6 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 1.4 | 0.66808 | CC01 | 15 |  |  | 3.25
110 cm | 6 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 1.4 | 0.69494 | CC01 | 15 | 3 | 3
110 cm | 6 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 1.4 | 0.70673 | CC01 | 15 |  |  | 3.5
110 cm | 9 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 2.2 | 0.74822 | CC01 | 15 |  |  | 3.25
110 cm | 9 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 2.2 | 0.77213 | CC01 | 15 | 3 | 3
110 cm | 6 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 1.4 | 0.7807 | CC01 | 15 |  |  | 4
110 cm | 9 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 2.2 | 0.783 | CC01 | 15 |  |  | 3.5
110 cm | 12 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 2.9 | 0.78303 | CC01 | 15 |  |  | 3.25
110 cm | 12 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 2.9 | 0.79905 | CC01 | 15 | 3 | 3
110 cm | 12 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 2.9 | 0.80848 | CC01 | 15 |  |  | 3.5
110 cm | 6 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 1.4 | 0.81851 | CC01 | 15 | 4 | 4
100 cm | 12 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 2.9 | 0.82261 | CC01 | 15 |  |  | 3.25
110 cm | 6 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 1.4 | 0.82684 | CC01 | 15 | 5.5 | 3.5
100 cm | 12 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 2.9 | 0.83833 | CC01 | 15 | 3 | 3
100 cm | 12 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 2.9 | 0.84273 | CC01 | 15 |  |  | 3.5
100 cm | 9 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 2.2 | 0.84928 | CC01 | 7.5 |  |  | 3.25
110 cm | 9 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 2.2 | 0.8498 | CC01 | 15 |  |  | 4
110 cm | 6 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 1.4 | 0.85282 | CC01 | 15 | 5 | 4
110 cm | 12 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 2.9 | 0.85497 | CC01 | 15 |  |  | 4
110 cm | 6 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 1.4 | 0.8599 | CC01 | 15 |  |  | 5
100 cm | 9 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 2.2 | 0.86478 | CC01 | 7.5 | 3 | 3
110 cm | 6 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 1.4 | 0.86637 | CC01 | 15 | 6 | 4
110 cm | 6 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 1.4 | 0.86665 | CC01 | 15 | 4.5 | 4.5
100 cm | 6 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 1.4 | 0.86699 | CC01 | 15 |  |  | 3.25
100 cm | 6 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 1.4 | 0.86999 | CC01 | 15 | 3 | 3
100 cm | 9 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 2.2 | 0.87353 | CC01 | 7.5 |  |  | 3.5
100 cm | 6 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 1.4 | 0.8777 | CC01 | 15 | 3 | 3
110 cm | 12 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 2.9 | 0.87917 | CC01 | 15 | 4 | 4
100 cm | 12 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 2.9 | 0.87974 | CC01 | 15 |  |  | 4
110 cm | 9 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 2.2 | 0.88202 | CC01 | 15 | 4 | 4
110 cm | 6 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 1.4 | 0.8822 | CC01 | 15 | 5 | 5
100 cm | 6 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 1.4 | 0.88589 | CC01 | 15 |  |  | 3.5
110 cm | 16 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 3 | 0.88666 | CC01 | 15 |  |  | 3.25
110 cm | 12 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 2.9 | 0.89005 | CC01 | 15 | 5.5 | 3.5
110 cm | 6 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 1.4 | 0.89009 | CC01 | 15 | 6 | 5
110 cm | 6 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 1.4 | 0.89183 | CC01 | 15 |  |  | 6
110 cm | 9 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 2.2 | 0.89385 | CC01 | 15 | 5.5 | 3.5
110 cm | 16 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 3 | 0.89572 | CC01 | 15 | 3 | 3
100 cm | 12 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 2.9 | 0.89893 | CC01 | 15 | 4 | 4
110 cm | 16 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 3 | 0.89927 | CC01 | 15 |  |  | 3.5
110 cm | 12 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 2.9 | 0.90235 | CC01 | 15 | 5 | 4
110 cm | 6 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 1.4 | 0.90447 | CC01 | 15 | 6 | 6
110 cm | 12 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 2.9 | 0.90595 | CC01 | 15 |  |  | 5
100 cm | 12 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 2.9 | 0.90829 | CC01 | 15 | 5.5 | 3.5
110 cm | 6 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 1.4 | 0.91245 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
110 cm | 12 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 2.9 | 0.91252 | CC01 | 15 | 4.5 | 4.5
110 cm | 9 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 2.2 | 0.91504 | CC01 | 15 | 5 | 4
110 cm | 12 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 2.9 | 0.91504 | CC01 | 15 | 6 | 4
100 cm | 9 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 2.2 | 0.91597 | CC01 | 7.5 |  |  | 4
100 cm | 16 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 3 | 0.9164 | CC01 | 15 |  |  | 3.25
100 cm | 6 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 1.4 | 0.91745 | CC01 | 15 |  |  | 4
100 cm | 12 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 2.9 | 0.91862 | CC01 | 15 | 5 | 4
100 cm | 6 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 1.4 | 0.921 | CC01 | 15 | 4 | 4
100 cm | 12 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 2.9 | 0.92108 | CC01 | 15 |  |  | 5
110 cm | 9 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 2.2 | 0.92231 | CC01 | 15 |  |  | 5
110 cm | 12 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 2.9 | 0.92465 | CC01 | 15 | 5 | 5
110 cm | 6 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 1.4 | 0.92474 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
110 cm | 9 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 2.2 | 0.92479 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
110 cm | 16 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 3 | 0.92569 | CC01 | 15 |  |  | 4
100 cm | 16 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 3 | 0.92603 | CC01 | 15 | 3 | 3
100 cm | 16 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 3 | 0.92641 | CC01 | 15 |  |  | 3.5
100 cm | 12 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 2.9 | 0.92695 | CC01 | 15 | 4.5 | 4.5
100 cm | 6 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 1.4 | 0.92755 | CC01 | 15 | 5.5 | 3.5
100 cm | 12 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 2.9 | 0.92854 | CC01 | 15 | 6 | 4
100 cm | 6 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 1.4 | 0.92895 | CC01 | 15 | 4 | 4
110 cm | 9 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 2.2 | 0.92969 | CC01 | 15 | 4.5 | 4.5
110 cm | 9 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 2.2 | 0.93044 | CC01 | 15 | 6 | 4
110 cm | 12 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 2.9 | 0.93072 | CC01 | 15 | 6 | 5
110 cm | 12 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 2.9 | 0.93186 | CC01 | 15 |  |  | 6
100 cm | 6 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 1.4 | 0.93551 | CC01 | 15 | 5 | 4
100 cm | 9 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 2.2 | 0.93563 | CC01 | 7.5 | 4 | 4
100 cm | 12 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 2.9 | 0.93676 | CC01 | 15 | 5 | 5
100 cm | 6 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 1.4 | 0.93696 | CC01 | 15 |  |  | 5
110 cm | 16 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 3 | 0.93712 | CC01 | 15 | 4 | 4
110 cm | 9 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 2.2 | 0.93747 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
100 cm | 6 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 1.4 | 0.94051 | CC01 | 15 | 4.5 | 4.5
100 cm | 6 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 1.4 | 0.94197 | CC01 | 15 | 6 | 4
100 cm | 6 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 1.4 | 0.94215 | CC01 | 15 | 5 | 5
100 cm | 6 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 1.4 | 0.94242 | CC01 | 15 | 6 | 6
100 cm | 6 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 1.4 | 0.94356 | CC01 | 15 |  |  | 6
110 cm | 9 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 2.2 | 0.94358 | CC01 | 15 | 5 | 5
100 cm | 9 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 2.2 | 0.94376 | CC01 | 7.5 | 5.5 | 3.5
110 cm | 16 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 3 | 0.94418 | CC01 | 15 | 5.5 | 3.5
100 cm | 6 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 1.4 | 0.94436 | CC01 | 15 | 6 | 5
100 cm | 12 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 2.9 | 0.94438 | CC01 | 15 | 6 | 5
100 cm | 16 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 3 | 0.94485 | CC01 | 15 |  |  | 4
100 cm | 12 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 2.9 | 0.94492 | CC01 | 15 |  |  | 6
110 cm | 12 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 2.9 | 0.94516 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
110 cm | 12 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 2.9 | 0.94523 | CC01 | 15 | 6 | 6
100 cm | 6 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 1.4 | 0.94534 | CC01 | 15 | 6 | 6
110 cm | 12 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 2.9 | 0.94655 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
110 cm | 16 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 3 | 0.94977 | CC01 | 15 | 5 | 4
110 cm | 16 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 3 | 0.95162 | CC01 | 15 |  |  | 5
110 cm | 16 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 3 | 0.95401 | CC01 | 15 | 4.5 | 4.5
100 cm | 12 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 2.9 | 0.95402 | CC01 | 15 | 6 | 6
100 cm | 16 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 3 | 0.95407 | CC01 | 15 | 4 | 4
100 cm | 12 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 2.9 | 0.95484 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
110 cm | 9 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 2.2 | 0.95486 | CC01 | 15 |  |  | 6
100 cm | 12 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 2.9 | 0.95489 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
110 cm | 16 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 3 | 0.95501 | CC01 | 15 | 6 | 4
110 cm | 9 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 2.2 | 0.95554 | CC01 | 15 | 6 | 5
100 cm | 20 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 2.2 | 0.9556 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
100 cm | 9 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 2.2 | 0.95645 | CC01 | 7.5 | 5 | 4
100 cm | 9 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 2.2 | 0.95655 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
110 cm | 20 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 2.2 | 0.95785 | CC01 | 15 |  |  | 3.25
100 cm | 20 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 2.2 | 0.95858 | CC13 | 7.5 | 23 | 23
100 cm | 16 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 3 | 0.95877 | CC01 | 15 | 5.5 | 3.5
110 cm | 16 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 3 | 0.95879 | CC01 | 15 | 5 | 5
100 cm | 9 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 2.2 | 0.95923 | CC01 | 7.5 |  |  | 5
110 cm | 20 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 2.2 | 0.95962 | CC01 | 15 |  |  | 3.5
100 cm | 16 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 3 | 0.96084 | CC01 | 15 | 5 | 4
100 cm | 16 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 3 | 0.96351 | CC01 | 15 |  |  | 5
110 cm | 20 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 2.2 | 0.96366 | CC01 | 15 | 3 | 3
100 cm | 16 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 3 | 0.96381 | CC01 | 15 | 4.5 | 4.5
100 cm | 9 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 2.2 | 0.96383 | CC01 | 7.5 | 4.5 | 4.5
110 cm | 16 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 3 | 0.96419 | CC01 | 15 |  |  | 6
110 cm | 16 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 3 | 0.96428 | CC01 | 15 | 6 | 5
100 cm | 20 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 2.2 | 0.96441 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
110 cm | 16 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 3 | 0.96492 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
100 cm | 20 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 2.2 | 0.96539 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
100 cm | 16 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 3 | 0.96571 | CC01 | 15 | 6 | 4
100 cm | 9 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 2.2 | 0.96597 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
100 cm | 9 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 2.2 | 0.96626 | CC01 | 7.5 | 6 | 4
110 cm | 16 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 3 | 0.96742 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
100 cm | 20 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 2.2 | 0.96891 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
110 cm | 9 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 2.2 | 0.96947 | CC01 | 15 | 6 | 6
100 cm | 16 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 3 | 0.96951 | CC01 | 15 | 5 | 5
110 cm | 6 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 1.4 | 0.96973 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
110 cm | 20 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 2.2 | 0.97104 | CC01 | 15 |  |  | 4
100 cm | 16 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 3 | 0.97167 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
110 cm | 16 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 3 | 0.97217 | CC01 | 15 | 6 | 6
100 cm | 20 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 2.2 | 0.97252 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
100 cm | 16 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 3 | 0.97262 | CC01 | 15 |  |  | 6
100 cm | 9 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 2.2 | 0.97278 | CC01 | 7.5 | 5 | 5
100 cm | 16 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 3 | 0.97325 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
100 cm | 16 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 3 | 0.97391 | CC01 | 15 | 6 | 5
100 cm | 20 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 2.2 | 0.97394 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
110 cm | 9 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 2.2 | 0.97443 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
100 cm | 16 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 3 | 0.97582 | CC13 | 7.5 | 23 | 23
110 cm | 9 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 2.2 | 0.97592 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
110 cm | 12 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 2.9 | 0.97602 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
100 cm | 16 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 3 | 0.97647 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
110 cm | 6 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 1.4 | 0.97743 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
100 cm | 16 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 3 | 0.97798 | CC01 | 15 | 6 | 6
100 cm | 16 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 3 | 0.97899 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
110 cm | 20 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 2.2 | 0.97913 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
100 cm | 9 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 2.2 | 0.97941 | CC01 | 7.5 | 6 | 5
100 cm | 20 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 2.2 | 0.97957 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
100 cm | 16 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 3 | 0.97965 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
100 cm | 20 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 2.2 | 0.98032 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
110 cm | 20 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 2.2 | 0.98035 | CC01 | 15 | 4 | 4
110 cm | 20 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 2.2 | 0.98059 | CC01 | 15 | 5.5 | 3.5
110 cm | 20 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 2.2 | 0.98084 | CC13 | 7.5 | 23 | 23
100 cm | 20 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 2.2 | 0.98097 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
100 cm | 9 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 2.2 | 0.98152 | CC01 | 7.5 |  |  | 6
100 cm | 20 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 2.2 | 0.98163 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
100 cm | 20 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 2.2 | 0.98209 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
100 cm | 16 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 3 | 0.98224 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
100 cm | 16 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 3 | 0.98256 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
110 cm | 16 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 3 | 0.98261 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
100 cm | 6 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 1.4 | 0.98261 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
100 cm | 12 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 2.9 | 0.98285 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
110 cm | 20 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 2.2 | 0.98291 | CC01 | 15 |  |  | 5
110 cm | 20 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 2.2 | 0.98308 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
110 cm | 20 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 2.2 | 0.98327 | CC01 | 15 | 5 | 4
110 cm | 16 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 3 | 0.98354 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
110 cm | 20 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 2.2 | 0.98374 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
110 cm | 9 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 2.2 | 0.98406 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
100 cm | 20 MeV | 15 | 4 x 12 | 6 | rectangle | 2.2 | 0.98453 | CC13 | 7.5 | 4 | 12
110 cm | 16 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 3 | 0.98461 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
110 cm | 12 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 2.9 | 0.98466 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
110 cm | 20 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 2.2 | 0.98477 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
110 cm | 20 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 2.2 | 0.9848 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
110 cm | 20 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 2.2 | 0.98516 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
110 cm | 20 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 2.2 | 0.98537 | CC01 | 15 | 4.5 | 4.5
100 cm | 20 MeV | 15 | 15 x 10 | 12 | rectangle | 2.2 | 0.98538 | CC13 | 7.5 | 15 | 10
110 cm | 20 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 2.2 | 0.98559 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
110 cm | 20 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 2.2 | 0.98562 | CC01 | 15 | 6 | 4
110 cm | 20 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 2.2 | 0.986 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
110 cm | 6 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 1.4 | 0.98602 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
100 cm | 16 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 3 | 0.98608 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
110 cm | 12 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 2.9 | 0.98612 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
100 cm | 20 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 | square | 2.2 | 0.98618 | CC13 | 7.5 | 13 | 13
110 cm | 20 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 2.2 | 0.98632 | CC01 | 15 | 5 | 5
100 cm | 20 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 2.2 | 0.98671 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
110 cm | 20 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 2.2 | 0.98679 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
100 cm | 9 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 2.2 | 0.98692 | CC01 | 7.5 | 6 | 6
110 cm | 12 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 2.9 | 0.9871 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
110 cm | 20 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 2.2 | 0.98719 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
110 cm | 20 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 2.2 | 0.98724 | CC01 | 15 |  |  | 6
100 cm | 6 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 1.4 | 0.98759 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
110 cm | 9 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 2.2 | 0.9878 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
110 cm | 16 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 3 | 0.98782 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
110 cm | 20 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 2.2 | 0.98785 | CC01 | 15 | 6 | 5
100 cm | 12 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 2.9 | 0.98807 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
100 cm | 20 MeV | 6 | 3.2 cm circle | 2.836 | circle | 2.2 | 0.98813 | CC01 | 15 |  |  | 3.25
100 cm | 16 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 3 | 0.98824 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
100 cm | 16 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 3 | 0.98835 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
100 cm | 16 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 3 | 0.98877 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
100 cm | 20 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.102 | circle | 2.2 | 0.98912 | CC01 | 15 |  |  | 3.5
110 cm | 16 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 3 | 0.98935 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
100 cm | 20 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 2.2 | 0.98956 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
110 cm | 16 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 3 | 0.99025 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
100 cm | 20 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 2.2 | 0.99045 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
100 cm | 16 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 3 | 0.99048 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
110 cm | 16 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 3 | 0.99056 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
110 cm | 20 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 2.2 | 0.99066 | CC01 | 15 | 6 | 6
110 cm | 6 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 1.4 | 0.99082 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
100 cm | 20 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 2.2 | 0.9909 | CC01 | 15 | 3 | 3
100 cm | 20 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 2.2 | 0.99101 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
100 cm | 9 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 2.2 | 0.99102 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
100 cm | 12 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 2.9 | 0.99112 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
110 cm | 12 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 2.9 | 0.99116 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
110 cm | 20 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 2.2 | 0.99126 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
100 cm | 20 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 2.2 | 0.9915 | CC01 | 15 | 3 | 3
110 cm | 16 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 3 | 0.99152 | CC13 | 7.5 | 23 | 23
100 cm | 12 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 2.9 | 0.99156 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
100 cm | 9 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 2.2 | 0.99183 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
110 cm | 9 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 2.2 | 0.992 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
100 cm | 16 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 3 | 0.99225 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
110 cm | 20 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 2.2 | 0.9926 | CC13 | 7.5 | 13 | 7
110 cm | 20 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 2.2 | 0.99293 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
110 cm | 6 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 1.4 | 0.99294 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
110 cm | 20 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 2.2 | 0.99318 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
100 cm | 20 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 2.2 | 0.99328 | CC13 | 7.5 | 13 | 7 |  | labelled "12x7" in OmniPro scan by accident
110 cm | 12 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 2.9 | 0.99344 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
100 cm | 20 MeV | 6 | 4 cm circle | 3.545 | circle | 2.2 | 0.99346 | CC01 | 15 |  |  | 4
110 cm | 20 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 2.2 | 0.99359 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
100 cm | 16 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 3 | 0.99364 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
110 cm | 20 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 2.2 | 0.9937 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
110 cm | 16 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 3 | 0.99375 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
110 cm | 16 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 3 | 0.99397 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
100 cm | 12 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 2.9 | 0.994 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
110 cm | 20 MeV | 15 | 15 x 10 | 12 | rectangle | 2.2 | 0.99415 | CC13 | 7.5 | 15 | 10
110 cm | 9 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 2.2 | 0.99424 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
100 cm | 16 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 3 | 0.99434 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
110 cm | 16 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 3 | 0.99435 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
110 cm | 16 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 3 | 0.99448 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
110 cm | 16 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 3 | 0.99462 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
100 cm | 16 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 3 | 0.99467 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
100 cm | 20 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 | square | 2.2 | 0.99491 | CC01 | 15 | 4.5 | 4.5
110 cm | 20 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 2.2 | 0.99498 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
100 cm | 12 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 2.9 | 0.99519 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
100 cm | 20 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 | square | 2 | 0.99544 | CC01 | 15 | 3 | 3
100 cm | 20 MeV | 6 | 5 x 4 | 4.444 | rectangle | 2.2 | 0.99556 | CC01 | 15 | 5 | 4
100 cm | 12 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 2.9 | 0.99567 | CC13 | 7.5 | 23 | 23
110 cm | 20 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 2.2 | 0.9957 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
110 cm | 20 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 2.2 | 0.99591 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
110 cm | 20 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 2.2 | 0.99593 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
100 cm | 9 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 2.2 | 0.99616 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
110 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 1.4 | 0.99619 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
100 cm | 20 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 2.2 | 0.99638 | CC01 | 15 | 4 | 4
110 cm | 16 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 3 | 0.99639 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
110 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 2.9 | 0.99646 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
110 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 2.2 | 0.99656 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
100 cm | 20 MeV | 6 | 4 x 6 | 4.8 | rectangle | 2.2 | 0.99672 | CC01 | 15 | 6 | 4
110 cm | 20 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 | square | 2.2 | 0.99675 | CC13 | 7.5 | 13 | 13
100 cm | 16 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 3 | 0.99678 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
100 cm | 20 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 2.2 | 0.99687 | CC01 | 15 | 4 | 4
110 cm | 9 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 2.2 | 0.99688 | CC13 | 7.5 | 13 | 7
110 cm | 16 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 3 | 0.99698 | CC13 | 7.5 | 13 | 7
100 cm | 16 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 | square | 3 | 0.99704 | CC13 | 7.5 | 13 | 13
100 cm | 16 MeV | 15 | 15 x 10 | 12 | rectangle | 3 | 0.99706 | CC13 | 7.5 | 15 | 10
110 cm | 6 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 1.4 | 0.9973 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
110 cm | 20 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 2.2 | 0.99732 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
110 cm | 6 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 1.4 | 0.99744 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
110 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 0.99745 | CC01 | 15 | 10 | 10
110 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 3 | 0.9975 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
110 cm | 12 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 2.9 | 0.99751 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
100 cm | 20 MeV | 6 | 5 cm circle | 4.431 | circle | 2.2 | 0.99751 | CC01 | 15 |  |  | 5
100 cm | 12 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 2.9 | 0.99754 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
110 cm | 20 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 2.2 | 0.99754 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
100 cm | 12 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 2.9 | 0.99769 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
100 cm | 20 MeV | 6 | 6 cm circle | 5.317 | circle | 2.2 | 0.9977 | CC01 | 15 |  |  | 6
100 cm | 20 MeV | 10 | 4 x 9 | 5.538 | rectangle | 2.2 | 0.99774 | CC13 | 7.5 | 9 | 4
100 cm | 12 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 2.9 | 0.99778 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
100 cm | 20 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 | square | 2.2 | 0.99783 | CC01 | 15 | 5 | 5
100 cm | 16 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 3 | 0.99783 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
100 cm | 16 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 3 | 0.99803 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
110 cm | 9 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 2.2 | 0.9981 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99814 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 16 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 3 | 0.99817 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
110 cm | 9 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 2.2 | 0.99822 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
100 cm | 9 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 | square | 2.2 | 0.99829 | CC13 | 7.5 | 13 | 13
110 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.9984 | CC01 | 15 | 10 | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 3 | 0.99849 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
110 cm | 12 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 2.9 | 0.99858 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
100 cm | 9 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 2.2 | 0.9986 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
100 cm | 9 MeV | 15 | 15 x 10 | 12 | rectangle | 2.2 | 0.99873 | CC13 | 7.5 | 15 | 10
110 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 0.9989 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99893 | CC01 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 2.2 | 0.99918 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 2.9 | 0.99935 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 0.99935 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99936 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 16 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 3 | 0.99938 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 0.99943 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 0.99944 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99945 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 2.2 | 0.99948 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 0.99948 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 0.9995 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99951 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 2.2 | 0.99951 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
100 cm | 16 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 3 | 0.99955 | CC13 | 7.5 | 13 | 7 |  | labelled "12x7" in OmniPro scan by accident
110 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 0.99955 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 0.99957 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 0.9996 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.9996 | CC01 | 15 | 10 | 10
110 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 0.99965 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 0.99966 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 0.9997 | CC01 | 15 | 10 | 10
110 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 0.9997 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 20 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 | square | 2 | 0.99971 | CC01 | 15 | 4 | 4
100 cm | 6 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 1.4 | 0.99972 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 3 | 0.99972 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99975 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99976 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99977 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 0.9998 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99983 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 16 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 3 | 0.99983 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
100 cm | 12 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 2.9 | 0.99984 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 0.99985 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 2.9 | 0.99986 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
100 cm | 9 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 2.2 | 0.99986 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 0.99989 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99998 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 0.99999 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 0.99999 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 0.99999 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 2.2 | 0.99999 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
110 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 1 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 16 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 3 | 1 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
110 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 1.0001 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 1.0001 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 2.2 | 1.0001 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 1.0002 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 1.0002 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 1.0002 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 1.0003 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 1.0003 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 1.0004 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 1.0004 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.2 | 1.0004 | CC01 | 15 | 10 | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 1.0004 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 2.2 | 1.0005 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 1.0005 | CC01 | 15 | 10 | 10
110 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 1.0005 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 1.0005 | CC13 | 7.5 | 10 | 10
110 cm | 20 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 2.2 | 1.0006 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
110 cm | 9 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 2.2 | 1.0007 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 3 | 1.0007 | CC01 | 15 | 10 | 10
110 cm | 9 MeV | 15 | 15 x 10 | 12 | rectangle | 2.2 | 1.0007 | CC13 | 7.5 | 15 | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 1.4 | 1.0008 | CC01 | 15 | 10 | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 2.2 | 1.0008 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
100 cm | 6 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 1.4 | 1.0009 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
110 cm | 16 MeV | 15 | 15 x 10 | 12 | rectangle | 3 | 1.001 | CC13 | 7.5 | 15 | 10
100 cm | 20 MeV | 6 | 5 x 6 | 5.455 | rectangle | 2.2 | 1.001 | CC01 | 15 | 6 | 5
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 1.4 | 1.0011 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
100 cm | 9 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 2.2 | 1.0011 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
100 cm | 20 MeV | 6 | 3.5 x 5.5 | 4.278 | rectangle | 2.2 | 1.0012 | CC01 | 15 | 5.5 | 3.5
110 cm | 9 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 | square | 2.2 | 1.0014 | CC13 | 7.5 | 13 | 13
100 cm | 16 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 3 | 1.0014 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
100 cm | 9 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 2.2 | 1.0015 | CC13 | 7.5 | 13 | 7
110 cm | 16 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 3 | 1.0016 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
110 cm | 9 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 2.2 | 1.0016 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
110 cm | 20 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 2.2 | 1.0016 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
100 cm | 20 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 2.2 | 1.0016 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
110 cm | 9 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 2.2 | 1.0017 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
100 cm | 12 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 2.9 | 1.0017 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
100 cm | 12 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 2.9 | 1.0018 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
100 cm | 6 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 1.4 | 1.0018 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
100 cm | 12 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 2.9 | 1.0019 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
100 cm | 6 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 1.4 | 1.002 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
110 cm | 16 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 3 | 1.002 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
100 cm | 20 MeV | 10 | 9 cm circle | 7.976 | circle | 2.2 | 1.002 | CC13 | 7.5 |  |  | 9
110 cm | 12 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 2.9 | 1.0021 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
110 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 | square | 2.9 | 1.0022 | CC01 | 15 | 10 | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 1.4 | 1.0022 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
100 cm | 6 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 6.647 | circle | 1.4 | 1.0023 | CC13 | 7.5 |  |  | 7.5
100 cm | 20 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 2.2 | 1.0023 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
100 cm | 20 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 2 | 1.0025 | CC01 | 15 | 6 | 6
110 cm | 16 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 | square | 3 | 1.0026 | CC13 | 7.5 | 13 | 13
100 cm | 6 MeV | 10 | 7 cm circle | 6.204 | circle | 1.4 | 1.0026 | CC13 | 7.5 |  |  | 7
100 cm | 20 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 2.2 | 1.0028 | CC01 | 15 | 6 | 6
110 cm | 16 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 3 | 1.0028 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
100 cm | 6 MeV | 15 | 7 x 12 | 8.842 | rectangle | 1.4 | 1.0029 | CC13 | 7.5 | 7 | 12
100 cm | 6 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 1.4 | 1.0031 | CC13 | 7.5 | 13 | 7
110 cm | 9 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 2.2 | 1.0031 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 7 | 8.235 | rectangle | 2.2 | 1.0033 | CC13 | 7.5 | 10 | 7
110 cm | 16 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 3 | 1.0033 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
110 cm | 6 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 1.4 | 1.0036 | CC13 | 7.5 | 13 | 7
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 x 5 | 6.875 | rectangle | 1.4 | 1.0037 | CC13 | 7.5 | 11 | 5
100 cm | 20 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 | square | 2.2 | 1.004 | CC01 | 15 | 6 | 6
100 cm | 20 MeV | 10 | 8 x 5 | 6.154 | rectangle | 2.2 | 1.0041 | CC13 | 7.5 | 8 | 5
100 cm | 6 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 1.4 | 1.0043 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 1.4 | 1.0044 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
100 cm | 20 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 | square | 2.2 | 1.0047 | CC13 | 7.5 | 8 | 8
100 cm | 20 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 | square | 2.2 | 1.0049 | CC13 | 7.5 | 7 | 7
100 cm | 12 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 2.9 | 1.0051 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
100 cm | 6 MeV | 15 | 5 x 15 | 7.5 | rectangle | 1.4 | 1.0057 | CC13 | 7.5 | 5 | 15
110 cm | 16 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 3 | 1.006 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
110 cm | 12 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 2.9 | 1.0078 | CC13 | 7.5 | 13 | 7
100 cm | 12 MeV | 15 | 15 x 10 | 12 | rectangle | 2.9 | 1.008 | CC13 | 7.5 | 15 | 10
100 cm | 12 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 | square | 2.9 | 1.0081 | CC13 | 7.5 | 13 | 13
110 cm | 16 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 3 | 1.0081 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
100 cm | 12 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 2.9 | 1.0081 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
100 cm | 9 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 2.2 | 1.0086 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
110 cm | 6 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 1.4 | 1.0087 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
110 cm | 12 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 2.9 | 1.0088 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
100 cm | 9 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 2.2 | 1.0089 | CC13 | 7.5 | 23 | 23
100 cm | 12 MeV | 15 | 13 x 7 | 9.1 | rectangle | 2.9 | 1.0094 | CC13 | 7.5 | 13 | 7
110 cm | 6 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 1.4 | 1.0096 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
110 cm | 6 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 1.4 | 1.01 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
100 cm | 9 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 2.2 | 1.0102 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
110 cm | 12 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 2.9 | 1.0104 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
100 cm | 9 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 2.2 | 1.0104 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
110 cm | 12 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 2.9 | 1.0106 | CC13 | 7.5 | 23 | 23
100 cm | 9 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 2.2 | 1.0106 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
100 cm | 9 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 2.2 | 1.0106 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
110 cm | 6 MeV | 15 | 15 x 10 | 12 | rectangle | 1.4 | 1.0107 | CC13 | 7.5 | 15 | 10
110 cm | 12 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 2.9 | 1.0107 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
100 cm | 12 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 2.9 | 1.0107 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
110 cm | 6 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 | square | 1.4 | 1.011 | CC13 | 7.5 | 13 | 13
100 cm | 12 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 2.9 | 1.0111 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
110 cm | 6 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 1.4 | 1.0113 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
110 cm | 12 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 2.9 | 1.0113 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
100 cm | 12 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 2.9 | 1.0114 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
100 cm | 9 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 2.2 | 1.0119 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
110 cm | 12 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 2.9 | 1.0122 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
100 cm | 9 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 2.2 | 1.0123 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
110 cm | 12 MeV | 15 | 15 x 10 | 12 | rectangle | 2.9 | 1.0124 | CC13 | 7.5 | 15 | 10
110 cm | 12 MeV | 15 | 11 cm circle | 9.748 | circle | 2.9 | 1.0125 | CC13 | 7.5 |  |  | 11
100 cm | 9 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 2.2 | 1.0127 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
100 cm | 12 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 2.9 | 1.0127 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
110 cm | 12 MeV | 15 | 12 cm circle | 10.635 | circle | 2.9 | 1.0135 | CC13 | 7.5 |  |  | 12
110 cm | 12 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 | square | 2.9 | 1.0136 | CC13 | 7.5 | 13 | 13
110 cm | 12 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 | square | 2.9 | 1.0137 | CC13 | 7.5 | 15 | 15
100 cm | 9 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 2.2 | 1.014 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
100 cm | 12 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 2.9 | 1.0144 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
100 cm | 9 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 2.2 | 1.0152 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
110 cm | 9 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 2.2 | 1.0195 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
110 cm | 12 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 2.9 | 1.02 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
110 cm | 12 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 2.9 | 1.0204 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
110 cm | 9 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 2.2 | 1.0206 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
110 cm | 9 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 2.2 | 1.0208 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
110 cm | 9 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 2.2 | 1.0216 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
110 cm | 9 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 2.2 | 1.022 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
110 cm | 9 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 2.2 | 1.0221 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
110 cm | 9 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 2.2 | 1.0222 | CC13 | 7.5 | 23 | 23
110 cm | 9 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 2.2 | 1.0222 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
110 cm | 9 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 2.2 | 1.0224 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
110 cm | 12 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 2.9 | 1.0225 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
110 cm | 9 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 2.2 | 1.0231 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
110 cm | 12 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 2.9 | 1.0233 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
110 cm | 6 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 1.4 | 1.0357 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
100 cm | 6 MeV | 20 | 5 x 18 | 7.826 | rectangle | 1.4 | 1.04 | CC13 | 7.5 | 5 | 18
100 cm | 6 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 1.4 | 1.0402 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
100 cm | 6 MeV | 20 | 20 x 6 | 9.231 | rectangle | 1.4 | 1.0437 | CC13 | 7.5 | 20 | 6
100 cm | 6 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 1.4 | 1.0438 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
100 cm | 6 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 1.4 | 1.044 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
100 cm | 6 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 1.4 | 1.0449 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
100 cm | 6 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 1.4 | 1.0566 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
100 cm | 6 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 1.4 | 1.0575 | CC13 | 7.5 | 23 | 23
100 cm | 6 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 1.4 | 1.0582 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
100 cm | 6 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 1.4 | 1.0583 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
100 cm | 6 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 1.4 | 1.0589 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
110 cm | 6 MeV | 20 | 10 x 19 | 13.103 | rectangle | 1.4 | 1.059 | CC13 | 7.5 | 10 | 19
100 cm | 6 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 1.4 | 1.0593 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
110 cm | 6 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 | square | 1.4 | 1.0602 | CC13 | 7.5 | 20 | 20
110 cm | 6 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 | square | 1.4 | 1.0615 | CC13 | 7.5 | 17 | 17
110 cm | 6 MeV | 20 | 12 x 20 | 15 | rectangle | 1.4 | 1.0619 | CC13 | 7.5 | 12 | 20
110 cm | 6 MeV | 25 | 12 x 22 | 15.529 | rectangle | 1.4 | 1.0801 | CC13 | 7.5 | 12 | 22
110 cm | 6 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 | square | 1.4 | 1.0806 | CC13 | 7.5 | 25 | 25
110 cm | 6 MeV | 25 | 17 x 22 | 19.179 | rectangle | 1.4 | 1.0812 | CC13 | 7.5 | 17 | 22
110 cm | 6 MeV | 25 | 16 x 25 | 19.512 | rectangle | 1.4 | 1.0814 | CC13 | 7.5 | 25 | 16
110 cm | 6 MeV | 25 | 14 x 21 | 16.8 | rectangle | 1.4 | 1.0821 | CC13 | 7.5 | 21 | 14
110 cm | 6 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 | square | 1.4 | 1.0825 | CC13 | 7.5 | 23 | 23

## TR2 Measured RDF at SSD 100
SSD | Energy | Applicator | FieldSize | Label | Date | EqSq | Use EqSq | A/P Equ. Squ. | Depth | Reading | Measured RDF | PDD Corr | RDF | Note | Exclude | Shape | Undersized | X | Y | Diameter | EquivSquare
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 cm circle | 10 cm circle | 4300700% | 8.8623 | 8.862 | 8.767 | 2.9 | 496.9437 | 1.0009 | 1 | 1.0009 |  | No | circle | FALSE |  |  | 10 | 8.862
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 499.1666 | 1.0005 | 1 | 1.0005 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 498.6448 | 0.99948 | 1 | 0.99948 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 495.6627 | 0.99996 | 1 | 0.99996 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 495.698 | 1 | 1 | 1 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 496.9395 | 1.0007 | 1 | 1.0007 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 496.2911 | 0.99935 | 1 | 0.99935 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 496.557 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 496.4229 | 0.99986 | 1 | 0.99986 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 497.0303 | 1.0007 | 1 | 1.0007 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 496.3705 | 0.99934 | 1 | 0.99934 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 496.33 | 1.0009 | 1 | 1.0009 | d=2.9 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 495.4825 | 0.99915 | 1 | 0.99915 | d=2.9 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 498.135 | 1.0022 | 1 | 1.0022 | d=2.9 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 496.5201 | 0.99897 | 1 | 0.99897 | d=2.9 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.9 | 496.4415 | 0.99881 | 1 | 0.99881 | d=2.9 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 4 | 10 x 4 | 4300700% | 5.7143 | 5.714 | 5.6748 | 2.9 | 484.2322 | 0.97531 | 0.99715 | 0.9781 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 4 |  | 5.714
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 5 | 10 x 5 | 4303500% | 6.6667 | 6.667 | 6.6187 | 2.9 | 491.3015 | 0.99071 | 1 | 0.99071 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 5 |  | 6.667
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 6 | 10 x 6 | 4303500% | 7.5 | 7.5 | 7.5168 | 2.9 | 495.1345 | 0.99844 | 1 | 0.99844 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 6 |  | 7.5
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 7 | 10 x 7 | 4303500% | 8.2353 | 8.235 | 8.2278 | 2.9 | 495.9771 | 1.0001 | 1 | 1.0001 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 7 |  | 8.235
100 cm | 12 MeV | 10 | 10 x 8 | 10 x 8 | 4303500% | 8.8889 | 8.889 | 8.8855 | 2.9 | 496.2907 | 1.0008 | 1 | 1.0008 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 8 |  | 8.889
100 cm | 12 MeV | 10 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4300700% | 3 | 3 | 2.9836 | 2.9 | 437.0662 | 0.88031 | 0.929 | 0.94759 |  | No | square | TRUE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 12 MeV | 10 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4300700% | 4 | 4 | 4.0052 | 2.9 | 471.0544 | 0.94877 | 0.98098 | 0.96716 |  | No | square | TRUE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 12 MeV | 10 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4300700% | 5.0909 | 5.091 | 5.0543 | 2.9 | 483.1076 | 0.97305 | 0.99049 | 0.98239 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 7 |  | 5.091
100 cm | 12 MeV | 10 | 4 x 9 | 4 x 9 | 4300700% | 5.5385 | 5.538 | 5.4385 | 2.9 | 481.8724 | 0.97056 | 0.99525 | 0.9752 |  | Yes | rectangle | FALSE | 4 | 9 |  | 5.538
100 cm | 12 MeV | 10 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4300700% | 5 | 5 | 4.9994 | 2.9 | 486.0157 | 0.9789 | 0.99049 | 0.9883 |  | Yes | square | TRUE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 12 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300700% | 7 | 7 | 6.9351 | 2.9 | 496.5785 | 1.0002 | 1 | 1.0002 |  | No | square | FALSE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 12 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 7.5 cm circle | 4300700% | 6.6467 | 6.647 | 6.5752 | 2.9 | 495.1375 | 0.99728 | 1 | 0.99728 |  | No | circle | FALSE |  |  | 7.5 | 6.647
100 cm | 12 MeV | 10 | 8 cm circle | 8 cm circle | 4300700% | 7.0898 | 7.09 | 7.1946 | 2.9 | 497.076 | 1.0012 | 1 | 1.0012 |  | No | circle | FALSE |  |  | 8 | 7.09
100 cm | 12 MeV | 10 | 8 x 4 | 8 x 4 | 4300700% | 5.3333 | 5.333 | 5.3166 | 2.9 | 483.7603 | 0.97436 | 0.99334 | 0.98089 |  | No | rectangle | FALSE | 8 | 4 |  | 5.333
100 cm | 12 MeV | 10 | 8 x 5 | 8 x 5 | 4303500% | 6.1538 | 6.154 | 6.1317 | 2.9 | 491.5526 | 0.99122 | 1 | 0.99122 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 5 |  | 6.154
100 cm | 12 MeV | 10 | 8 x 6 | 8 x 6 | 4303500% | 6.8571 | 6.857 | 6.785 | 2.9 | 495.9035 | 0.99999 | 1 | 0.99999 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 6 |  | 6.857
100 cm | 12 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300700% | 8 | 8 | 7.957 | 2.9 | 497.7639 | 1.0026 | 1 | 1.0026 |  | No | square | FALSE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 12 MeV | 10 | 9 cm circle | 9 cm circle | 4300700% | 7.976 | 7.976 | 7.9093 | 2.9 | 496.4982 | 1 | 1 | 1 |  | No | circle | FALSE |  |  | 9 | 7.976
100 cm | 12 MeV | 10 | 9 x 7 | 9 x 7 | 4303500% | 7.875 | 7.875 | 7.8805 | 2.9 | 496.2756 | 1.0007 | 1 | 1.0007 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 7 |  | 7.875
100 cm | 12 MeV | 10 | 9 x 8 | 9 x 8 | 4303500% | 8.4706 | 8.471 | 8.4131 | 2.9 | 496.6799 | 1.0016 | 1 | 1.0016 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 8 |  | 8.471
100 cm | 12 MeV | 10 | 9 x 9 | 9 x 9 | 4300700% | 9 | 9 | 8.8971 | 2.9 | 497.0593 | 1.0011 | 1 | 1.0011 |  | No | square | FALSE | 9 | 9 |  | 9
100 cm | 12 MeV | 15 | 11 cm circle | 11 cm circle | 4300400% | 9.7485 | 9.748 | 9.7008 | 2.9 | 503.3141 | 1.0088 | 1 | 1.0088 |  | No | circle | FALSE |  |  | 11 | 9.748
100 cm | 12 MeV | 15 | 11 x 11 | 11 x 11 | 4300400% | 11 | 11 | 10.8865 | 2.9 | 503.55 | 1.0093 | 1 | 1.0093 |  | No | square | FALSE | 11 | 11 |  | 11
100 cm | 12 MeV | 15 | 11 x 13 | 11 x 13 | 4303800% | 11.9167 | 11.917 | 11.8705 | 2.9 | 501.0734 | 1.0081 | 1 | 1.0081 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 13 |  | 11.917
100 cm | 12 MeV | 15 | 11 x 5 | 11 x 5 | 4303800% | 6.875 | 6.875 | 6.9405 | 2.9 | 496.9483 | 0.99983 | 1 | 0.99983 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 5 |  | 6.875
100 cm | 12 MeV | 15 | 11 x 7 | 11 x 7 | 4303800% | 8.5556 | 8.556 | 8.3754 | 2.9 | 503.4012 | 1.0128 | 1 | 1.0128 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 7 |  | 8.556
100 cm | 12 MeV | 15 | 11 x 9 | 11 x 9 | 4303800% | 9.9 | 9.9 | 9.9063 | 2.9 | 503.1832 | 1.0124 | 1 | 1.0124 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 9 |  | 9.9
100 cm | 12 MeV | 15 | 12 cm circle | 12 cm circle | 4300400% | 10.6347 | 10.635 | 10.4823 | 2.9 | 502.9713 | 1.0081 | 1 | 1.0081 |  | No | circle | FALSE |  |  | 12 | 10.635
100 cm | 12 MeV | 15 | 12 x 12 | 12 x 12 | 4300400% | 12 | 12 | 11.828 | 2.9 | 502.6668 | 1.0075 | 1 | 1.0075 |  | No | square | FALSE | 12 | 12 |  | 12
100 cm | 12 MeV | 15 | 12 x 6 | 12 x 6 | 4303800% | 8 | 8 | 7.8853 | 2.9 | 499.6785 | 1.0053 | 1 | 1.0053 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 12 | 6 |  | 8
100 cm | 12 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 x 13 | 4300400% | 13 | 13 | 12.8492 | 2.9 | 501.9054 | 1.006 | 1 | 1.006 |  | No | square | FALSE | 13 | 13 |  | 13
100 cm | 12 MeV | 15 | 14 x 5 | 14 x 5 | 4303800% | 7.3684 | 7.368 | 7.2696 | 2.9 | 495.5923 | 0.9971 | 1 | 0.9971 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 5 |  | 7.368
100 cm | 12 MeV | 15 | 14 x 6 | 14 x 6 | 4303800% | 8.4 | 8.4 | 8.2048 | 2.9 | 498.3416 | 1.0026 | 1 | 1.0026 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 6 |  | 8.4
100 cm | 12 MeV | 15 | 15 x 10 | 15 x 10 | 4303800% | 12 | 12 | 11.9729 | 2.9 | 500.0504 | 1.0061 | 1 | 1.0061 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 10 |  | 12
100 cm | 12 MeV | 15 | 15 x 14 | 15 x 14 | 4303800% | 14.4828 | 14.483 | 14.2847 | 2.9 | 497.6511 | 1.0012 | 1 | 1.0012 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 14 |  | 14.483
100 cm | 12 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 4300400% | 15 | 15 | 15.0538 | 2.9 | 500.202 | 1.0026 | 1 | 1.0026 |  | No | square | FALSE | 15 | 15 |  | 15
100 cm | 12 MeV | 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 4300400% | 7.5 | 7.5 | 7.2119 | 2.9 | 493.4181 | 0.989 | 1 | 0.989 | coll=90 deg | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 15 |  | 7.5
100 cm | 12 MeV | 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 4300400% | 7.5 | 7.5 | 7.2119 | 2.9 | 493.4181 | 0.989 | 1 | 0.989 | coll=90 deg | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 15 |  | 7.5
100 cm | 12 MeV | 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 4300400% | 7.5 | 7.5 | 7.2119 | 2.9 | 495.6155 | 0.99341 | 1 | 0.99341 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 15 |  | 7.5
100 cm | 12 MeV | 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 4300400% | 7.5 | 7.5 | 7.2119 | 2.9 | 495.6155 | 0.99341 | 1 | 0.99341 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 15 |  | 7.5
100 cm | 12 MeV | 15 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300400% | 6 | 6 | 5.914 | 2.9 | 498.2525 | 0.99869 | 1 | 0.99869 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 12 MeV | 15 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300400% | 7 | 7 | 6.801 | 2.9 | 502.4615 | 1.0071 | 1 | 1.0071 |  | No | square | TRUE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 12 MeV | 15 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300400% | 8 | 8 | 7.957 | 2.9 | 503.3445 | 1.0089 | 1 | 1.0089 |  | No | square | TRUE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 12 MeV | 20 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.0538 | 2.9 | 502.3045 | 1.0134 | 1 | 1.0134 |  | Yes | square | TRUE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 12 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4300600% | 13.1034 | 13.103 | 13.0648 | 2.9 | 501.2227 | 1.0112 | 1 | 1.0112 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 12 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4303800% | 13.1034 | 13.103 | 13.0183 | 2.9 | 501.9564 | 1.0099 | 1 | 1.0099 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 12 MeV | 20 | 13 x 17 | 13 x 17 | 4303800% | 14.7333 | 14.733 | 14.6521 | 2.9 | 499.717 | 1.0054 | 1 | 1.0054 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 13 | 17 |  | 14.733
100 cm | 12 MeV | 20 | 14 x 14 | 14 x 14 | 4300600% | 14 | 14 | 14.0591 | 2.9 | 500.1309 | 1.009 | 1 | 1.009 |  | No | square | TRUE | 14 | 14 |  | 14
100 cm | 12 MeV | 20 | 16 x 16 | 16 x 16 | 4300600% | 16 | 16 | 15.9676 | 2.9 | 498.9736 | 1.0066 | 1 | 1.0066 |  | No | square | FALSE | 16 | 16 |  | 16
100 cm | 12 MeV | 20 | 16 x 9 | 16 x 9 | 4303800% | 11.52 | 11.52 | 11.4016 | 2.9 | 502.2452 | 1.0105 | 1 | 1.0105 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 16 | 9 |  | 11.52
100 cm | 12 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 x 17 | 4300600% | 17 | 17 | 16.9353 | 2.9 | 498.7472 | 1.0062 | 1 | 1.0062 |  | No | square | FALSE | 17 | 17 |  | 17
100 cm | 12 MeV | 20 | 18 x 8 | 18 x 8 | 4300600% | 11.0769 | 11.077 | 10.8913 | 2.9 | 501.2881 | 1.0113 | 1 | 1.0113 |  | No | rectangle | FALSE | 18 | 8 |  | 11.077
100 cm | 12 MeV | 20 | 20 x 18 | 20 x 18 | 4303800% | 18.9474 | 18.947 | 18.8752 | 2.9 | 497.0227 | 0.99998 | 1 | 0.99998 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 18 |  | 18.947
100 cm | 12 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 4300600% | 20 | 20 | 20.0536 | 2.9 | 495.8993 | 1.0004 | 1 | 1.0004 |  | No | square | FALSE | 20 | 20 |  | 20
100 cm | 12 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4300600% | 9.2308 | 9.231 | 8.8154 | 2.9 | 497.3383 | 1.0033 | 1 | 1.0033 |  | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 12 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4303800% | 9.2308 | 9.231 | 8.7395 | 2.9 | 497.9388 | 1.0018 | 1 | 1.0018 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 12 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 2.9 | 490.1884 | 0.98892 | 1 | 0.98892 |  | No | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 12 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 2.9 | 491.86 | 0.99229 | 1 | 0.99229 | coll=90 deg | No | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 12 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4303800% | 7.8261 | 7.826 | 7.5168 | 2.9 | 490.9713 | 0.98781 | 1 | 0.98781 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 12 MeV | 20 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300600% | 6 | 6 | 5.9677 | 2.9 | 494.9131 | 0.99845 | 1 | 0.99845 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 12 MeV | 25 | 14 x 21 | 14 x 21 | 4300700% | 16.8 | 16.8 | 16.6914 | 2.9 | 492.8031 | 0.99232 | 1 | 0.99232 |  | No | rectangle | FALSE | 14 | 21 |  | 16.8
100 cm | 12 MeV | 25 | 16 x 25 | 16 x 25 | 4300700% | 19.5122 | 19.512 | 19.4158 | 2.9 | 490.8616 | 0.98841 | 1 | 0.98841 |  | No | rectangle | FALSE | 16 | 25 |  | 19.512
100 cm | 12 MeV | 25 | 21 x 21 | 21 x 21 | 4300700% | 21 | 21 | 20.8063 | 2.9 | 491.3282 | 0.98935 | 1 | 0.98935 |  | No | square | FALSE | 21 | 21 |  | 21
100 cm | 12 MeV | 25 | 22 x 12 | 22 x 12 | 4300700% | 15.5294 | 15.529 | 15.3951 | 2.9 | 496.1704 | 0.9991 | 1 | 0.9991 |  | No | rectangle | FALSE | 22 | 12 |  | 15.529
100 cm | 12 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 x 23 | 4300700% | 23 | 23 | 22.8493 | 2.9 | 490.3542 | 0.98739 | 1 | 0.98739 |  | No | square | FALSE | 23 | 23 |  | 23
100 cm | 12 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 4300700% | 25 | 25 | 25.1074 | 2.9 | 489.2979 | 0.98527 | 1 | 0.98527 |  | No | square | FALSE | 25 | 25 |  | 25
100 cm | 12 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4277600% | 3 | 3 | 3.0912 | 2.9 | 431.6407 | 0.86902 | 0.929 | 0.93543 |  | No | square | FALSE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 12 MeV | 6 | 3.25 cm circle | 3.25 cm circle | 4277600% | 2.8802 | 2.88 | 2.9064 | 2.9 | 426.1635 | 0.85799 | 0.9186 | 0.93401 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.25 | 2.88
100 cm | 12 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.5 cm circle | 4277600% | 3.1018 | 3.102 | 3.1447 | 2.9 | 434.7663 | 0.87531 | 0.9342 | 0.93696 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.5 | 3.102
100 cm | 12 MeV | 6 | 3.5 x 3.5 | 3.5 x 3.5 | 4277600% | 3.5 | 3.5 | 3.5751 | 2.9 | 449.0245 | 0.90401 | 0.95499 | 0.94662 |  | No | square | FALSE | 3.5 | 3.5 |  | 3.5
100 cm | 12 MeV | 6 | 3.5 x 6 | 3.5 x 6 | 4277600% | 4.4211 | 4.421 | 4.5496 | 2.9 | 461.463 | 0.92906 | 0.98478 | 0.94341 |  | No | rectangle | FALSE | 3.5 | 6 |  | 4.421
100 cm | 12 MeV | 6 | 4 cm circle | 4 cm circle | 4277600% | 3.5449 | 3.545 | 3.5258 | 2.9 | 448.8459 | 0.90366 | 0.95499 | 0.94625 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4 | 3.545
100 cm | 12 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4277600% | 4 | 4 | 4.0052 | 2.9 | 455.6384 | 0.91733 | 0.98098 | 0.93512 |  | No | square | FALSE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 12 MeV | 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4277600% | 4.8 | 4.8 | 4.8301 | 2.9 | 466.8211 | 0.93984 | 0.98859 | 0.95069 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 6 |  | 4.8
100 cm | 12 MeV | 6 | 4.5 cm circle | 4.5 cm circle | 4277600% | 3.988 | 3.988 | 3.8594 | 2.9 | 456.0105 | 0.91808 | 0.97578 | 0.94086 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4.5 | 3.988
100 cm | 12 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 x 4.5 | 4277600% | 4.5 | 4.5 | 4.5699 | 2.9 | 465.4121 | 0.93701 | 0.98574 | 0.95057 |  | No | square | FALSE | 4.5 | 4.5 |  | 4.5
100 cm | 12 MeV | 6 | 4.5 x 5.5 | 4.5 x 5.5 | 4277600% | 4.95 | 4.95 | 4.8769 | 2.9 | 468.6965 | 0.94362 | 0.98954 | 0.9536 |  | No | rectangle | FALSE | 4.5 | 5.5 |  | 4.95
100 cm | 12 MeV | 6 | 4.5 x 5.5 | 4.5 x 5.5 | 4303500% | 4.95 | 4.95 | 4.8446 | 2.9 | 467.6241 | 0.94297 | 0.98954 | 0.95294 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 4.5 | 5.5 |  | 4.95
100 cm | 12 MeV | 6 | 5 cm circle | 5 cm circle | 4277600% | 4.4311 | 4.431 | 4.4788 | 2.9 | 466.0168 | 0.93823 | 0.98478 | 0.95272 |  | No | circle | FALSE |  |  | 5 | 4.431
100 cm | 12 MeV | 6 | 5 x 4 | 5 x 4 | 4277600% | 4.4444 | 4.444 | 4.4311 | 2.9 | 462.7281 | 0.9316 | 0.98478 | 0.946 |  | No | rectangle | FALSE | 5 | 4 |  | 4.444
100 cm | 12 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4277600% | 5 | 5 | 4.973 | 2.9 | 469.148 | 0.94453 | 0.99049 | 0.9536 |  | No | square | FALSE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 12 MeV | 6 | 5 x 6 | 5 x 6 | 4303500% | 5.4545 | 5.455 | 5.4954 | 2.9 | 471.7266 | 0.95124 | 0.99429 | 0.9567 | d=2.9 cm | No | rectangle | FALSE | 5 | 6 |  | 5.455
100 cm | 12 MeV | 6 | 5.5 x 3.5 | 5.5 x 3.5 | 4277600% | 4.2778 | 4.278 | 4.3416 | 2.9 | 459.3296 | 0.92476 | 0.98288 | 0.94087 |  | No | rectangle | FALSE | 5.5 | 3.5 |  | 4.278
100 cm | 12 MeV | 6 | 5.5 x 5.5 | 5.5 x 5.5 | 4277600% | 5.5 | 5.5 | 5.5376 | 2.9 | 473.8263 | 0.95395 | 0.99525 | 0.95851 |  | No | square | FALSE | 5.5 | 5.5 |  | 5.5
100 cm | 12 MeV | 6 | 6 cm circle | 6 cm circle | 4277600% | 5.3174 | 5.317 | 5.2888 | 2.9 | 472.5861 | 0.95145 | 0.99334 | 0.95783 |  | No | circle | FALSE |  |  | 6 | 5.317
100 cm | 12 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4277600% | 6 | 6 | 6.0483 | 2.9 | 476.0606 | 0.95845 | 1 | 0.95845 |  | No | square | FALSE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 cm circle | 10 cm circle | 4300700% | 8.8623 | 8.862 | 8.767 | 3 | 511.9347 | 1.0007 | 1 | 1.0007 |  | No | circle | FALSE |  |  | 10 | 8.862
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 514.3469 | 1.0004 | 1 | 1.0004 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 513.918 | 0.99958 | 1 | 0.99958 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 511.2255 | 1.0003 | 1 | 1.0003 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 510.9127 | 0.99969 | 1 | 0.99969 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 512.1877 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 512.1002 | 0.99991 | 1 | 0.99991 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 511.6311 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 511.5407 | 0.99991 | 1 | 0.99991 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 511.774 | 1.0002 | 1 | 1.0002 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 511.6147 | 0.99984 | 1 | 0.99984 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 513.0764 | 1.0015 | 1 | 1.0015 | d=3.0 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 511.564 | 0.99852 | 1 | 0.99852 | d=3.0 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 514.3518 | 1.0023 | 1 | 1.0023 | d=3.0 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 512.6786 | 0.99899 | 1 | 0.99899 | d=3.0 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 3 | 512.5542 | 0.99875 | 1 | 0.99875 | d=3.0 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 4 | 10 x 4 | 4300700% | 5.7143 | 5.714 | 5.6748 | 3 | 506.0579 | 0.98919 | 0.99616 | 0.99301 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 4 |  | 5.714
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 5 | 10 x 5 | 4303500% | 6.6667 | 6.667 | 6.6187 | 3 | 509.7139 | 0.99491 | 1 | 0.99491 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 5 |  | 6.667
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 6 | 10 x 6 | 4303500% | 7.5 | 7.5 | 7.5168 | 3 | 511.8617 | 0.9991 | 1 | 0.9991 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 6 |  | 7.5
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 7 | 10 x 7 | 4303500% | 8.2353 | 8.235 | 8.2278 | 3 | 512.0749 | 0.99952 | 1 | 0.99952 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 7 |  | 8.235
100 cm | 16 MeV | 10 | 10 x 8 | 10 x 8 | 4303500% | 8.8889 | 8.889 | 8.8855 | 3 | 512.2769 | 0.99992 | 1 | 0.99992 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 8 |  | 8.889
100 cm | 16 MeV | 10 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4300700% | 3 | 3 | 2.9836 | 3 | 478.5237 | 0.93537 | 0.95996 | 0.97439 |  | No | square | TRUE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 16 MeV | 10 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4300700% | 4 | 4 | 4.0052 | 3 | 497.4973 | 0.97246 | 0.98799 | 0.98428 |  | No | square | TRUE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 16 MeV | 10 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4300700% | 5.0909 | 5.091 | 5.0543 | 3 | 505.4504 | 0.98801 | 0.99279 | 0.99518 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 7 |  | 5.091
100 cm | 16 MeV | 10 | 4 x 9 | 4 x 9 | 4300700% | 5.5385 | 5.538 | 5.4385 | 3 | 503.1449 | 0.9835 | 0.9952 | 0.98825 |  | Yes | rectangle | FALSE | 4 | 9 |  | 5.538
100 cm | 16 MeV | 10 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4300700% | 5 | 5 | 4.9994 | 3 | 505.6111 | 0.98832 | 0.99279 | 0.9955 |  | Yes | square | TRUE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 16 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300700% | 7 | 7 | 6.9351 | 3 | 512.467 | 1.0017 | 1 | 1.0017 |  | No | square | FALSE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 16 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 7.5 cm circle | 4300700% | 6.6467 | 6.647 | 6.5752 | 3 | 510.2274 | 0.99734 | 1 | 0.99734 |  | No | circle | FALSE |  |  | 7.5 | 6.647
100 cm | 16 MeV | 10 | 8 cm circle | 8 cm circle | 4300700% | 7.0898 | 7.09 | 7.1946 | 3 | 511.8443 | 1.0005 | 1 | 1.0005 |  | No | circle | FALSE |  |  | 8 | 7.09
100 cm | 16 MeV | 10 | 8 x 4 | 8 x 4 | 4300700% | 5.3333 | 5.333 | 5.3166 | 3 | 504.7625 | 0.98666 | 0.99423 | 0.99238 |  | No | rectangle | FALSE | 8 | 4 |  | 5.333
100 cm | 16 MeV | 10 | 8 x 5 | 8 x 5 | 4303500% | 6.1538 | 6.154 | 6.1317 | 3 | 510.0864 | 0.99564 | 0.99808 | 0.99756 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 5 |  | 6.154
100 cm | 16 MeV | 10 | 8 x 6 | 8 x 6 | 4303500% | 6.8571 | 6.857 | 6.785 | 3 | 512.3942 | 1.0001 | 1 | 1.0001 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 6 |  | 6.857
100 cm | 16 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300700% | 8 | 8 | 7.957 | 3 | 513.3407 | 1.0034 | 1 | 1.0034 |  | No | square | FALSE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 16 MeV | 10 | 9 cm circle | 9 cm circle | 4300700% | 7.976 | 7.976 | 7.9093 | 3 | 511.1915 | 0.99923 | 1 | 0.99923 |  | No | circle | FALSE |  |  | 9 | 7.976
100 cm | 16 MeV | 10 | 9 x 7 | 9 x 7 | 4303500% | 7.875 | 7.875 | 7.8805 | 3 | 512.3899 | 1.0001 | 1 | 1.0001 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 7 |  | 7.875
100 cm | 16 MeV | 10 | 9 x 8 | 9 x 8 | 4303500% | 8.4706 | 8.471 | 8.4131 | 3 | 512.6821 | 1.0007 | 1 | 1.0007 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 8 |  | 8.471
100 cm | 16 MeV | 10 | 9 x 9 | 9 x 9 | 4300700% | 9 | 9 | 8.8971 | 3 | 512.5322 | 1.0018 | 1 | 1.0018 |  | No | square | FALSE | 9 | 9 |  | 9
100 cm | 16 MeV | 15 | 11 cm circle | 11 cm circle | 4300400% | 9.7485 | 9.748 | 9.7008 | 3 | 513.5044 | 0.99878 | 1 | 0.99878 |  | No | circle | FALSE |  |  | 11 | 9.748
100 cm | 16 MeV | 15 | 11 x 11 | 11 x 11 | 4300400% | 11 | 11 | 10.8865 | 3 | 513.9206 | 0.99959 | 1 | 0.99959 |  | No | square | FALSE | 11 | 11 |  | 11
100 cm | 16 MeV | 15 | 11 x 13 | 11 x 13 | 4303800% | 11.9167 | 11.917 | 11.8705 | 3 | 512.1158 | 0.9979 | 1 | 0.9979 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 13 |  | 11.917
100 cm | 16 MeV | 15 | 11 x 5 | 11 x 5 | 4303800% | 6.875 | 6.875 | 6.9405 | 3 | 510.4281 | 0.99461 | 1 | 0.99461 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 5 |  | 6.875
100 cm | 16 MeV | 15 | 11 x 7 | 11 x 7 | 4303800% | 8.5556 | 8.556 | 8.3754 | 3 | 515.2221 | 1.004 | 1 | 1.004 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 7 |  | 8.556
100 cm | 16 MeV | 15 | 11 x 9 | 11 x 9 | 4303800% | 9.9 | 9.9 | 9.9063 | 3 | 513.7275 | 1.001 | 1 | 1.001 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 9 |  | 9.9
100 cm | 16 MeV | 15 | 12 cm circle | 12 cm circle | 4300400% | 10.6347 | 10.635 | 10.4823 | 3 | 513.3369 | 0.99845 | 1 | 0.99845 |  | No | circle | FALSE |  |  | 12 | 10.635
100 cm | 16 MeV | 15 | 12 x 12 | 12 x 12 | 4300400% | 12 | 12 | 11.828 | 3 | 513.0565 | 0.99791 | 1 | 0.99791 |  | No | square | FALSE | 12 | 12 |  | 12
100 cm | 16 MeV | 15 | 12 x 6 | 12 x 6 | 4303800% | 8 | 8 | 7.8853 | 3 | 510.9703 | 0.99567 | 1 | 0.99567 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 12 | 6 |  | 8
100 cm | 16 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 x 13 | 4300400% | 13 | 13 | 12.8492 | 3 | 512.0922 | 0.99603 | 1 | 0.99603 |  | No | square | FALSE | 13 | 13 |  | 13
100 cm | 16 MeV | 15 | 14 x 5 | 14 x 5 | 4303800% | 7.3684 | 7.368 | 7.2696 | 3 | 507.6508 | 0.9892 | 1 | 0.9892 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 5 |  | 7.368
100 cm | 16 MeV | 15 | 14 x 6 | 14 x 6 | 4303800% | 8.4 | 8.4 | 8.2048 | 3 | 509.4013 | 0.99261 | 1 | 0.99261 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 6 |  | 8.4
100 cm | 16 MeV | 15 | 15 x 10 | 15 x 10 | 4303800% | 12 | 12 | 11.9729 | 3 | 510.4153 | 0.99458 | 1 | 0.99458 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 10 |  | 12
100 cm | 16 MeV | 15 | 15 x 14 | 15 x 14 | 4303800% | 14.4828 | 14.483 | 14.2847 | 3 | 508.0657 | 0.99001 | 1 | 0.99001 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 14 |  | 14.483
100 cm | 16 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 4300400% | 15 | 15 | 15.0538 | 3 | 509.7388 | 0.99145 | 1 | 0.99145 |  | No | square | FALSE | 15 | 15 |  | 15
100 cm | 16 MeV | 15 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300400% | 6 | 6 | 5.914 | 3 | 509.1316 | 0.99027 | 0.9976 | 0.99266 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 16 MeV | 15 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300400% | 7 | 7 | 6.801 | 3 | 512.214 | 0.99627 | 1 | 0.99627 |  | No | square | TRUE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 16 MeV | 15 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300400% | 8 | 8 | 7.957 | 3 | 513.1086 | 0.99801 | 1 | 0.99801 |  | No | square | TRUE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 16 MeV | 20 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.0538 | 3 | 511.3202 | 1.0005 | 1 | 1.0005 |  | Yes | square | TRUE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 16 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4300600% | 13.1034 | 13.103 | 13.0648 | 3 | 509.2174 | 0.99638 | 1 | 0.99638 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 16 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4303800% | 13.1034 | 13.103 | 13.0183 | 3 | 510.8131 | 0.99536 | 1 | 0.99536 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 16 MeV | 20 | 13 x 17 | 13 x 17 | 4303800% | 14.7333 | 14.733 | 14.6521 | 3 | 509.3975 | 0.9926 | 1 | 0.9926 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 13 | 17 |  | 14.733
100 cm | 16 MeV | 20 | 14 x 14 | 14 x 14 | 4300600% | 14 | 14 | 14.0591 | 3 | 508.3974 | 0.99477 | 1 | 0.99477 |  | No | square | TRUE | 14 | 14 |  | 14
100 cm | 16 MeV | 20 | 16 x 16 | 16 x 16 | 4300600% | 16 | 16 | 15.9676 | 3 | 508.171 | 0.99433 | 1 | 0.99433 |  | No | square | FALSE | 16 | 16 |  | 16
100 cm | 16 MeV | 20 | 16 x 9 | 16 x 9 | 4303800% | 11.52 | 11.52 | 11.4016 | 3 | 511.1627 | 0.99604 | 1 | 0.99604 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 16 | 9 |  | 11.52
100 cm | 16 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 x 17 | 4300600% | 17 | 17 | 16.9353 | 3 | 507.17 | 0.99237 | 1 | 0.99237 |  | No | square | FALSE | 17 | 17 |  | 17
100 cm | 16 MeV | 20 | 18 x 8 | 18 x 8 | 4300600% | 11.0769 | 11.077 | 10.8913 | 3 | 508.9005 | 0.99576 | 1 | 0.99576 |  | No | rectangle | FALSE | 18 | 8 |  | 11.077
100 cm | 16 MeV | 20 | 20 x 18 | 20 x 18 | 4303800% | 18.9474 | 18.947 | 18.8752 | 3 | 505.6404 | 0.98528 | 1 | 0.98528 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 18 |  | 18.947
100 cm | 16 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 4300600% | 20 | 20 | 20.0536 | 3 | 503.7498 | 0.98568 | 1 | 0.98568 |  | No | square | FALSE | 20 | 20 |  | 20
100 cm | 16 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4300600% | 9.2308 | 9.231 | 8.8154 | 3 | 505.1426 | 0.9884 | 1 | 0.9884 |  | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 16 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4303800% | 9.2308 | 9.231 | 8.7395 | 3 | 506.3085 | 0.98658 | 1 | 0.98658 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 16 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 3 | 502.2048 | 0.98266 | 1 | 0.98266 |  | No | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 16 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 3 | 502.8243 | 0.98387 | 1 | 0.98387 | coll=90 deg | No | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 16 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4303800% | 7.8261 | 7.826 | 7.5168 | 3 | 503.8349 | 0.98176 | 1 | 0.98176 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 16 MeV | 20 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300600% | 6 | 6 | 5.9677 | 3 | 503.9856 | 0.98614 | 0.9976 | 0.98851 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 16 MeV | 25 | 14 x 21 | 14 x 21 | 4300700% | 16.8 | 16.8 | 16.6914 | 3 | 502.4108 | 0.981 | 1 | 0.981 |  | No | rectangle | FALSE | 14 | 21 |  | 16.8
100 cm | 16 MeV | 25 | 16 x 25 | 16 x 25 | 4300700% | 19.5122 | 19.512 | 19.4158 | 3 | 499.799 | 0.9759 | 1 | 0.9759 |  | No | rectangle | FALSE | 16 | 25 |  | 19.512
100 cm | 16 MeV | 25 | 21 x 21 | 21 x 21 | 4300700% | 21 | 21 | 20.8063 | 3 | 499.7397 | 0.97578 | 1 | 0.97578 |  | No | square | FALSE | 21 | 21 |  | 21
100 cm | 16 MeV | 25 | 22 x 12 | 22 x 12 | 4300700% | 15.5294 | 15.529 | 15.3951 | 3 | 505.0337 | 0.98612 | 1 | 0.98612 |  | No | rectangle | FALSE | 22 | 12 |  | 15.529
100 cm | 16 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 x 23 | 4300700% | 23 | 23 | 22.8493 | 3 | 498.2642 | 0.9729 | 1 | 0.9729 |  | No | square | FALSE | 23 | 23 |  | 23
100 cm | 16 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 4300700% | 25 | 25 | 25.1074 | 3 | 496.448 | 0.96935 | 1 | 0.96935 |  | No | square | FALSE | 25 | 25 |  | 25
100 cm | 16 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4277600% | 3 | 3 | 3.0912 | 3 | 480.7832 | 0.93959 | 0.95996 | 0.97878 |  | No | square | FALSE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 16 MeV | 6 | 3.25 cm circle | 3.25 cm circle | 4277600% | 2.8802 | 2.88 | 2.9064 | 3 | 476.9936 | 0.93218 | 0.95435 | 0.97677 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.25 | 2.88
100 cm | 16 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.5 cm circle | 4277600% | 3.1018 | 3.102 | 3.1447 | 3 | 481.2976 | 0.9406 | 0.96276 | 0.97698 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.5 | 3.102
100 cm | 16 MeV | 6 | 3.5 x 3.5 | 3.5 x 3.5 | 4277600% | 3.5 | 3.5 | 3.5751 | 3 | 488.8739 | 0.9554 | 0.97397 | 0.98093 |  | No | square | FALSE | 3.5 | 3.5 |  | 3.5
100 cm | 16 MeV | 6 | 3.5 x 6 | 3.5 x 6 | 4277600% | 4.4211 | 4.421 | 4.5496 | 3 | 494.1579 | 0.96573 | 0.98991 | 0.97557 |  | No | rectangle | FALSE | 3.5 | 6 |  | 4.421
100 cm | 16 MeV | 6 | 4 cm circle | 4 cm circle | 4277600% | 3.5449 | 3.545 | 3.5258 | 3 | 488.2686 | 0.95422 | 0.97397 | 0.97972 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4 | 3.545
100 cm | 16 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4277600% | 4 | 4 | 4.0052 | 3 | 491.6722 | 0.96087 | 0.98799 | 0.97255 |  | No | square | FALSE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 16 MeV | 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4277600% | 4.8 | 4.8 | 4.8301 | 3 | 496.7079 | 0.97071 | 0.99183 | 0.97871 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 6 |  | 4.8
100 cm | 16 MeV | 6 | 4.5 cm circle | 4.5 cm circle | 4277600% | 3.988 | 3.988 | 3.8594 | 3 | 491.2852 | 0.96011 | 0.98519 | 0.97455 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4.5 | 3.988
100 cm | 16 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 x 4.5 | 4277600% | 4.5 | 4.5 | 4.5699 | 3 | 496.1522 | 0.96963 | 0.99039 | 0.97903 |  | No | square | FALSE | 4.5 | 4.5 |  | 4.5
100 cm | 16 MeV | 6 | 4.5 x 5.5 | 4.5 x 5.5 | 4277600% | 4.95 | 4.95 | 4.8769 | 3 | 498.1416 | 0.97351 | 0.99231 | 0.98106 |  | No | rectangle | FALSE | 4.5 | 5.5 |  | 4.95
100 cm | 16 MeV | 6 | 4.5 x 5.5 | 4.5 x 5.5 | 4303500% | 4.95 | 4.95 | 4.8446 | 3 | 497.988 | 0.97202 | 0.99231 | 0.97956 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 4.5 | 5.5 |  | 4.95
100 cm | 16 MeV | 6 | 5 cm circle | 5 cm circle | 4277600% | 4.4311 | 4.431 | 4.4788 | 3 | 496.5295 | 0.97036 | 0.98991 | 0.98025 |  | No | circle | FALSE |  |  | 5 | 4.431
100 cm | 16 MeV | 6 | 5 x 4 | 5 x 4 | 4277600% | 4.4444 | 4.444 | 4.4311 | 3 | 494.1281 | 0.96567 | 0.98991 | 0.97551 |  | No | rectangle | FALSE | 5 | 4 |  | 4.444
100 cm | 16 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4277600% | 5 | 5 | 4.973 | 3 | 497.9431 | 0.97313 | 0.99279 | 0.98019 |  | No | square | FALSE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 16 MeV | 6 | 5 x 6 | 5 x 6 | 4303500% | 5.4545 | 5.455 | 5.4954 | 3 | 499.4585 | 0.9749 | 0.99471 | 0.98008 | d=3.0 cm | No | rectangle | FALSE | 5 | 6 |  | 5.455
100 cm | 16 MeV | 6 | 5.5 x 3.5 | 5.5 x 3.5 | 4277600% | 4.2778 | 4.278 | 4.3416 | 3 | 493.8602 | 0.96515 | 0.98895 | 0.97593 |  | No | rectangle | FALSE | 5.5 | 3.5 |  | 4.278
100 cm | 16 MeV | 6 | 5.5 x 5.5 | 5.5 x 5.5 | 4277600% | 5.5 | 5.5 | 5.5376 | 3 | 500.5157 | 0.97815 | 0.9952 | 0.98288 |  | No | square | FALSE | 5.5 | 5.5 |  | 5.5
100 cm | 16 MeV | 6 | 6 cm circle | 6 cm circle | 4277600% | 5.3174 | 5.317 | 5.2888 | 3 | 499.2776 | 0.97573 | 0.99423 | 0.98139 |  | No | circle | FALSE |  |  | 6 | 5.317
100 cm | 16 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4277600% | 6 | 6 | 6.0483 | 3 | 500.827 | 0.97876 | 0.9976 | 0.98112 |  | No | square | FALSE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 cm circle | 10 cm circle | 4300700% | 8.8623 | 8.862 | 8.767 | 2.2 | 526.4997 | 1.0003 | 1 | 1.0003 |  | No | circle | FALSE |  |  | 10 | 8.862
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 528.9065 | 1.0003 | 1 | 1.0003 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 528.6223 | 0.99973 | 1 | 0.99973 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 526.0396 | 1.0004 | 1 | 1.0004 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 525.6129 | 0.99959 | 1 | 0.99959 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 527.1558 | 1.0003 | 1 | 1.0003 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 526.8686 | 0.99973 | 1 | 0.99973 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 526.3959 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 526.2775 | 0.99989 | 1 | 0.99989 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 526.3974 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 526.3465 | 1 | 1 | 1 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 528.2457 | 1.0012 | 1 | 1.0012 | d=2.2 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 526.9472 | 0.99877 | 1 | 0.99877 | d=2.2 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 530.0808 | 1.0029 | 1 | 1.0029 | d=2.2 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 527.9544 | 0.99891 | 1 | 0.99891 | d=2.2 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.2 | 527.5638 | 0.99817 | 1 | 0.99817 | d=2.2 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 4 | 10 x 4 | 4300700% | 5.7143 | 5.714 | 5.6748 | 2.2 | 528.3747 | 1.0039 | 1.0006 | 1.0032 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 4 |  | 5.714
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 5 | 10 x 5 | 4303500% | 6.6667 | 6.667 | 6.6187 | 2.2 | 529.8036 | 1.0042 | 1 | 1.0042 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 5 |  | 6.667
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 6 | 10 x 6 | 4303500% | 7.5 | 7.5 | 7.5168 | 2.2 | 529.6833 | 1.004 | 1 | 1.004 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 6 |  | 7.5
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 7 | 10 x 7 | 4303500% | 8.2353 | 8.235 | 8.2278 | 2.2 | 529.2054 | 1.003 | 1 | 1.003 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 7 |  | 8.235
100 cm | 20 MeV | 10 | 10 x 8 | 10 x 8 | 4303500% | 8.8889 | 8.889 | 8.8855 | 2.2 | 528.1529 | 1.0011 | 1 | 1.0011 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 8 |  | 8.889
100 cm | 20 MeV | 10 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4300700% | 3 | 3 | 2.9836 | 2.2 | 514.5285 | 0.97757 | 0.99542 | 0.98206 |  | No | square | TRUE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 20 MeV | 10 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4300700% | 4 | 4 | 4.0052 | 2.2 | 524.0947 | 0.99574 | 0.99735 | 0.99838 |  | No | square | TRUE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 20 MeV | 10 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4300700% | 5.0909 | 5.091 | 5.0543 | 2.2 | 528.9614 | 1.005 | 0.99929 | 1.0057 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 7 |  | 5.091
100 cm | 20 MeV | 10 | 4 x 9 | 4 x 9 | 4300700% | 5.5385 | 5.538 | 5.4385 | 2.2 | 524.4984 | 0.99651 | 1.0003 | 0.99626 |  | Yes | rectangle | FALSE | 4 | 9 |  | 5.538
100 cm | 20 MeV | 10 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4300700% | 5 | 5 | 4.9994 | 2.2 | 526.7711 | 1.0008 | 0.99929 | 1.0015 |  | Yes | square | TRUE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 20 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300700% | 7 | 7 | 6.9351 | 2.2 | 529.8353 | 1.0066 | 1 | 1.0066 |  | No | square | FALSE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 20 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 7.5 cm circle | 4300700% | 6.6467 | 6.647 | 6.5752 | 2.2 | 527.5607 | 1.0023 | 1 | 1.0023 |  | No | circle | FALSE |  |  | 7.5 | 6.647
100 cm | 20 MeV | 10 | 8 cm circle | 8 cm circle | 4300700% | 7.0898 | 7.09 | 7.1946 | 2.2 | 528.0574 | 1.0033 | 1 | 1.0033 |  | No | circle | FALSE |  |  | 8 | 7.09
100 cm | 20 MeV | 10 | 8 x 4 | 8 x 4 | 4300700% | 5.3333 | 5.333 | 5.3166 | 2.2 | 527.902 | 1.003 | 0.99987 | 1.0031 |  | No | rectangle | FALSE | 8 | 4 |  | 5.333
100 cm | 20 MeV | 10 | 8 x 5 | 8 x 5 | 4303500% | 6.1538 | 6.154 | 6.1317 | 2.2 | 530.8091 | 1.0061 | 1 | 1.0061 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 5 |  | 6.154
100 cm | 20 MeV | 10 | 8 x 6 | 8 x 6 | 4303500% | 6.8571 | 6.857 | 6.785 | 2.2 | 530.7139 | 1.0059 | 1 | 1.0059 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 6 |  | 6.857
100 cm | 20 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300700% | 8 | 8 | 7.957 | 2.2 | 529.5641 | 1.0061 | 1 | 1.0061 |  | No | square | FALSE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 20 MeV | 10 | 9 cm circle | 9 cm circle | 4300700% | 7.976 | 7.976 | 7.9093 | 2.2 | 526.3841 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | circle | FALSE |  |  | 9 | 7.976
100 cm | 20 MeV | 10 | 9 x 7 | 9 x 7 | 4303500% | 7.875 | 7.875 | 7.8805 | 2.2 | 529.7719 | 1.0041 | 1 | 1.0041 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 7 |  | 7.875
100 cm | 20 MeV | 10 | 9 x 8 | 9 x 8 | 4303500% | 8.4706 | 8.471 | 8.4131 | 2.2 | 528.8948 | 1.0025 | 1 | 1.0025 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 8 |  | 8.471
100 cm | 20 MeV | 10 | 9 x 9 | 9 x 9 | 4300700% | 9 | 9 | 8.8971 | 2.2 | 527.7197 | 1.0026 | 1 | 1.0026 |  | No | square | FALSE | 9 | 9 |  | 9
100 cm | 20 MeV | 15 | 11 cm circle | 11 cm circle | 4300400% | 9.7485 | 9.748 | 9.7008 | 2.2 | 523.6874 | 0.9904 | 1 | 0.9904 |  | No | circle | FALSE |  |  | 11 | 9.748
100 cm | 20 MeV | 15 | 11 x 11 | 11 x 11 | 4300400% | 11 | 11 | 10.8865 | 2.2 | 523.657 | 0.99034 | 1 | 0.99034 |  | No | square | FALSE | 11 | 11 |  | 11
100 cm | 20 MeV | 15 | 11 x 13 | 11 x 13 | 4303800% | 11.9167 | 11.917 | 11.8705 | 2.2 | 522.1335 | 0.98789 | 1 | 0.98789 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 13 |  | 11.917
100 cm | 20 MeV | 15 | 11 x 5 | 11 x 5 | 4303800% | 6.875 | 6.875 | 6.9405 | 2.2 | 525.3291 | 0.99394 | 1 | 0.99394 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 5 |  | 6.875
100 cm | 20 MeV | 15 | 11 x 7 | 11 x 7 | 4303800% | 8.5556 | 8.556 | 8.3754 | 2.2 | 528.5034 | 0.99994 | 1 | 0.99994 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 7 |  | 8.556
100 cm | 20 MeV | 15 | 11 x 9 | 11 x 9 | 4303800% | 9.9 | 9.9 | 9.9063 | 2.2 | 524.9177 | 0.99316 | 1 | 0.99316 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 9 |  | 9.9
100 cm | 20 MeV | 15 | 12 cm circle | 12 cm circle | 4300400% | 10.6347 | 10.635 | 10.4823 | 2.2 | 523.525 | 0.99009 | 1 | 0.99009 |  | No | circle | FALSE |  |  | 12 | 10.635
100 cm | 20 MeV | 15 | 12 x 12 | 12 x 12 | 4300400% | 12 | 12 | 11.828 | 2.2 | 522.5351 | 0.98822 | 1 | 0.98822 |  | No | square | FALSE | 12 | 12 |  | 12
100 cm | 20 MeV | 15 | 12 x 6 | 12 x 6 | 4303800% | 8 | 8 | 7.8853 | 2.2 | 524.8423 | 0.99302 | 1 | 0.99302 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 12 | 6 |  | 8
100 cm | 20 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 x 13 | 4300400% | 13 | 13 | 12.8492 | 2.2 | 521.4995 | 0.98626 | 1 | 0.98626 |  | No | square | FALSE | 13 | 13 |  | 13
100 cm | 20 MeV | 15 | 14 x 5 | 14 x 5 | 4303800% | 7.3684 | 7.368 | 7.2696 | 2.2 | 521.8472 | 0.98735 | 1 | 0.98735 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 5 |  | 7.368
100 cm | 20 MeV | 15 | 14 x 6 | 14 x 6 | 4303800% | 8.4 | 8.4 | 8.2048 | 2.2 | 522.9288 | 0.9894 | 1 | 0.9894 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 6 |  | 8.4
100 cm | 20 MeV | 15 | 15 x 10 | 15 x 10 | 4303800% | 12 | 12 | 11.9729 | 2.2 | 520.6222 | 0.98503 | 1 | 0.98503 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 10 |  | 12
100 cm | 20 MeV | 15 | 15 x 14 | 15 x 14 | 4303800% | 14.4828 | 14.483 | 14.2847 | 2.2 | 517.1658 | 0.97849 | 1 | 0.97849 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 14 |  | 14.483
100 cm | 20 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 4300400% | 15 | 15 | 15.0538 | 2.2 | 518.1308 | 0.97989 | 1 | 0.97989 |  | No | square | FALSE | 15 | 15 |  | 15
100 cm | 20 MeV | 15 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300400% | 6 | 6 | 5.914 | 2.2 | 524.2673 | 0.9915 | 1 | 0.9915 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 20 MeV | 15 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300400% | 7 | 7 | 6.801 | 2.2 | 525.6682 | 0.99414 | 1 | 0.99414 |  | No | square | TRUE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 20 MeV | 15 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300400% | 8 | 8 | 7.957 | 2.2 | 524.525 | 0.99198 | 1 | 0.99198 |  | No | square | TRUE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 20 MeV | 20 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.0538 | 2.2 | 521.4517 | 0.99168 | 1 | 0.99168 |  | Yes | square | TRUE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 20 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4300600% | 13.1034 | 13.103 | 13.0648 | 2.2 | 518.5553 | 0.98617 | 1 | 0.98617 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 20 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4303800% | 13.1034 | 13.103 | 13.0183 | 2.2 | 520.3315 | 0.98448 | 1 | 0.98448 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 20 MeV | 20 | 13 x 17 | 13 x 17 | 4303800% | 14.7333 | 14.733 | 14.6521 | 2.2 | 518.844 | 0.98167 | 1 | 0.98167 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 13 | 17 |  | 14.733
100 cm | 20 MeV | 20 | 14 x 14 | 14 x 14 | 4300600% | 14 | 14 | 14.0591 | 2.2 | 516.8677 | 0.98296 | 1 | 0.98296 |  | No | square | TRUE | 14 | 14 |  | 14
100 cm | 20 MeV | 20 | 16 x 16 | 16 x 16 | 4300600% | 16 | 16 | 15.9676 | 2.2 | 516.4855 | 0.98224 | 1 | 0.98224 |  | No | square | FALSE | 16 | 16 |  | 16
100 cm | 20 MeV | 20 | 16 x 9 | 16 x 9 | 4303800% | 11.52 | 11.52 | 11.4016 | 2.2 | 521.5655 | 0.98682 | 1 | 0.98682 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 16 | 9 |  | 11.52
100 cm | 20 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 x 17 | 4300600% | 17 | 17 | 16.9353 | 2.2 | 515.0265 | 0.97946 | 1 | 0.97946 |  | No | square | FALSE | 17 | 17 |  | 17
100 cm | 20 MeV | 20 | 18 x 8 | 18 x 8 | 4300600% | 11.0769 | 11.077 | 10.8913 | 2.2 | 519.4998 | 0.98797 | 1 | 0.98797 |  | No | rectangle | FALSE | 18 | 8 |  | 11.077
100 cm | 20 MeV | 20 | 20 x 18 | 20 x 18 | 4303800% | 18.9474 | 18.947 | 18.8752 | 2.2 | 513.3989 | 0.97137 | 1 | 0.97137 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 18 |  | 18.947
100 cm | 20 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 4300600% | 20 | 20 | 20.0536 | 2.2 | 511.0622 | 0.97192 | 1 | 0.97192 |  | No | square | FALSE | 20 | 20 |  | 20
100 cm | 20 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4300600% | 9.2308 | 9.231 | 8.8154 | 2.2 | 515.7851 | 0.9809 | 1 | 0.9809 |  | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 20 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4303800% | 9.2308 | 9.231 | 8.7395 | 2.2 | 517.236 | 0.97863 | 1 | 0.97863 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 20 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 2.2 | 515.6797 | 0.9807 | 1 | 0.9807 | coll=90deg | No | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 20 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 2.2 | 516.585 | 0.98243 | 1 | 0.98243 |  | No | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 20 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4303800% | 7.8261 | 7.826 | 7.5168 | 2.2 | 517.9971 | 0.98007 | 1 | 0.98007 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 20 MeV | 20 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300600% | 6 | 6 | 5.9677 | 2.2 | 517.5657 | 0.98429 | 1 | 0.98429 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 20 MeV | 25 | 14 x 21 | 14 x 21 | 4300700% | 16.8 | 16.8 | 16.6914 | 2.2 | 510.2713 | 0.96823 | 1 | 0.96823 |  | No | rectangle | FALSE | 14 | 21 |  | 16.8
100 cm | 20 MeV | 25 | 16 x 25 | 16 x 25 | 4300700% | 19.5122 | 19.512 | 19.4158 | 2.2 | 507.4288 | 0.96284 | 1 | 0.96284 |  | No | rectangle | FALSE | 16 | 25 |  | 19.512
100 cm | 20 MeV | 25 | 21 x 21 | 21 x 21 | 4300700% | 21 | 21 | 20.8063 | 2.2 | 506.6575 | 0.96138 | 1 | 0.96138 |  | No | square | FALSE | 21 | 21 |  | 21
100 cm | 20 MeV | 25 | 22 x 12 | 22 x 12 | 4300700% | 15.5294 | 15.529 | 15.3951 | 2.2 | 513.3705 | 0.97411 | 1 | 0.97411 |  | No | rectangle | FALSE | 22 | 12 |  | 15.529
100 cm | 20 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 x 23 | 4300700% | 23 | 23 | 22.8493 | 2.2 | 505.4178 | 0.95902 | 1 | 0.95902 |  | No | square | FALSE | 23 | 23 |  | 23
100 cm | 20 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 4300700% | 25 | 25 | 25.1074 | 2.2 | 502.3351 | 0.95318 | 1 | 0.95318 |  | No | square | FALSE | 25 | 25 |  | 25
100 cm | 20 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4277600% | 3 | 3 | 3.0912 | 2.2 | 522.5527 | 0.99281 | 0.99542 | 0.99738 |  | No | square | FALSE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 20 MeV | 6 | 3.25 cm circle | 3.25 cm circle | 4277600% | 2.8802 | 2.88 | 2.9064 | 2.2 | 520.9096 | 0.98969 | 0.99503 | 0.99463 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.25 | 2.88
100 cm | 20 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.5 cm circle | 4277600% | 3.1018 | 3.102 | 3.1447 | 2.2 | 520.97 | 0.9898 | 0.99561 | 0.99416 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.5 | 3.102
100 cm | 20 MeV | 6 | 3.5 x 3.5 | 3.5 x 3.5 | 4277600% | 3.5 | 3.5 | 3.5751 | 2.2 | 523.3713 | 0.99437 | 0.99639 | 0.99797 |  | No | square | FALSE | 3.5 | 3.5 |  | 3.5
100 cm | 20 MeV | 6 | 3.5 x 6 | 3.5 x 6 | 4277600% | 4.4211 | 4.421 | 4.5496 | 2.2 | 523.8222 | 0.99522 | 0.99813 | 0.99709 |  | No | rectangle | FALSE | 3.5 | 6 |  | 4.421
100 cm | 20 MeV | 6 | 4 cm circle | 4 cm circle | 4277600% | 3.5449 | 3.545 | 3.5258 | 2.2 | 522.0565 | 0.99187 | 0.99639 | 0.99546 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4 | 3.545
100 cm | 20 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4277600% | 4 | 4 | 4.0052 | 2.2 | 524.6117 | 0.99672 | 0.99735 | 0.99937 |  | No | square | FALSE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 20 MeV | 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4277600% | 4.8 | 4.8 | 4.8301 | 2.2 | 523.3862 | 0.99439 | 0.9989 | 0.99549 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 6 |  | 4.8
100 cm | 20 MeV | 6 | 4.5 cm circle | 4.5 cm circle | 4277600% | 3.988 | 3.988 | 3.8594 | 2.2 | 522.8646 | 0.9934 | 0.99716 | 0.99623 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4.5 | 3.988
100 cm | 20 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 x 4.5 | 4277600% | 4.5 | 4.5 | 4.5699 | 2.2 | 523.8465 | 0.99527 | 0.99832 | 0.99694 |  | No | square | FALSE | 4.5 | 4.5 |  | 4.5
100 cm | 20 MeV | 6 | 4.5 x 5.5 | 4.5 x 5.5 | 4277600% | 4.95 | 4.95 | 4.8769 | 2.2 | 525.6378 | 0.99867 | 0.99909 | 0.99958 |  | No | rectangle | FALSE | 4.5 | 5.5 |  | 4.95
100 cm | 20 MeV | 6 | 4.5 x 5.5 | 4.5 x 5.5 | 4303500% | 4.95 | 4.95 | 4.8446 | 2.2 | 526.8284 | 0.99854 | 0.99909 | 0.99945 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 4.5 | 5.5 |  | 4.95
100 cm | 20 MeV | 6 | 5 cm circle | 5 cm circle | 4277600% | 4.4311 | 4.431 | 4.4788 | 2.2 | 525.3708 | 0.99816 | 0.99813 | 1 |  | No | circle | FALSE |  |  | 5 | 4.431
100 cm | 20 MeV | 6 | 5 x 4 | 5 x 4 | 4277600% | 4.4444 | 4.444 | 4.4311 | 2.2 | 522.8405 | 0.99336 | 0.99813 | 0.99522 |  | No | rectangle | FALSE | 5 | 4 |  | 4.444
100 cm | 20 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4277600% | 5 | 5 | 4.973 | 2.2 | 524.427 | 0.99637 | 0.99929 | 0.99708 |  | No | square | FALSE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 20 MeV | 6 | 5 x 6 | 5 x 6 | 4303500% | 5.4545 | 5.455 | 5.4954 | 2.2 | 526.5989 | 0.99811 | 1.0001 | 0.99805 | d=2.2 cm | No | rectangle | FALSE | 5 | 6 |  | 5.455
100 cm | 20 MeV | 6 | 5.5 x 3.5 | 5.5 x 3.5 | 4277600% | 4.2778 | 4.278 | 4.3416 | 2.2 | 525.4155 | 0.99825 | 0.99774 | 1.0005 |  | No | rectangle | FALSE | 5.5 | 3.5 |  | 4.278
100 cm | 20 MeV | 6 | 5.5 x 5.5 | 5.5 x 5.5 | 4277600% | 5.5 | 5.5 | 5.5376 | 2.2 | 526.1877 | 0.99972 | 1.0003 | 0.99946 |  | No | square | FALSE | 5.5 | 5.5 |  | 5.5
100 cm | 20 MeV | 6 | 6 cm circle | 6 cm circle | 4277600% | 5.3174 | 5.317 | 5.2888 | 2.2 | 524.9718 | 0.99741 | 0.99987 | 0.99754 |  | No | circle | FALSE |  |  | 6 | 5.317
100 cm | 20 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4277600% | 6 | 6 | 6.0483 | 2.2 | 525.5872 | 0.99858 | 1 | 0.99858 |  | No | square | FALSE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 cm circle | 10 cm circle | 4300700% | 8.8623 | 8.862 | 8.767 | 1.3 | 481.2906 | 1.001 | 1 | 1.001 |  | No | circle | FALSE |  |  | 10 | 8.862
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.4 | 484.6704 | 1.0015 | 1 | 1.0015 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.4 | 483.1765 | 0.99846 | 1 | 0.99846 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300500% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 483.8793 | 1.0013 | 1 | 1.0013 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300500% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 482.5877 | 0.99866 | 1 | 0.99866 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 482.4527 | 1 | 1 | 1 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 482.639 | 1.0004 | 1 | 1.0004 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 482.8353 | 1.0008 | 1 | 1.0008 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 481.8846 | 0.99882 | 1 | 0.99882 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 480.4682 | 0.99985 | 1 | 0.99985 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 480.609 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 480.7585 | 0.99987 | 1 | 0.99987 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 480.879 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 482.0974 | 1.0005 | 1 | 1.0005 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 481.5789 | 0.99946 | 1 | 0.99946 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 482.2366 | 1.0025 | 1 | 1.0025 | d=1.3 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 479.8488 | 0.99752 | 1 | 0.99752 | d=1.3 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 483.4373 | 1.0029 | 1 | 1.0029 | d=1.3 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 480.6984 | 0.99726 | 1 | 0.99726 | d=1.3 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 1.3 | 481.9148 | 0.99979 | 1 | 0.99979 | d=1.3 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 4 | 10 x 4 | 4300700% | 5.7143 | 5.714 | 5.6748 | 1.3 | 480.0188 | 0.99834 | 1 | 0.99834 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 4 |  | 5.714
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 5 | 10 x 5 | 4303500% | 6.6667 | 6.667 | 6.6187 | 1.3 | 482.6091 | 1.0033 | 1 | 1.0033 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 5 |  | 6.667
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 6 | 10 x 6 | 4303500% | 7.5 | 7.5 | 7.5168 | 1.3 | 482.4023 | 1.0028 | 1 | 1.0028 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 6 |  | 7.5
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 7 | 10 x 7 | 4303500% | 8.2353 | 8.235 | 8.2278 | 1.3 | 481.634 | 1.0012 | 1 | 1.0012 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 7 |  | 8.235
100 cm | 6 MeV | 10 | 10 x 8 | 10 x 8 | 4303500% | 8.8889 | 8.889 | 8.8855 | 1.3 | 481.2218 | 1.0004 | 1 | 1.0004 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 8 |  | 8.889
100 cm | 6 MeV | 10 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4300700% | 3 | 3 | 2.9836 | 1.3 | 451.1889 | 0.93838 | 1 | 0.93838 |  | No | square | TRUE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 6 MeV | 10 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4300700% | 4 | 4 | 4.0052 | 1.3 | 475.4133 | 0.98876 | 1 | 0.98876 |  | No | square | TRUE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 6 MeV | 10 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4300700% | 5.0909 | 5.091 | 5.0543 | 1.3 | 478.4464 | 0.99507 | 1 | 0.99507 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 7 |  | 5.091
100 cm | 6 MeV | 10 | 4 x 9 | 4 x 9 | 4300700% | 5.5385 | 5.538 | 5.4385 | 1.3 | 477.4945 | 0.99309 | 1 | 0.99309 |  | Yes | rectangle | FALSE | 4 | 9 |  | 5.538
100 cm | 6 MeV | 10 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4300700% | 5 | 5 | 4.9994 | 1.3 | 482.5641 | 1.0036 | 1 | 1.0036 |  | Yes | square | TRUE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 6 MeV | 10 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300700% | 7 | 7 | 6.9351 | 1.3 | 482.7549 | 1.004 | 1 | 1.004 |  | No | square | FALSE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 6 MeV | 10 | 7.5 cm circle | 7.5 cm circle | 4300700% | 6.6467 | 6.647 | 6.5752 | 1.3 | 482.5136 | 1.0035 | 1 | 1.0035 |  | No | circle | FALSE |  |  | 7.5 | 6.647
100 cm | 6 MeV | 10 | 8 cm circle | 8 cm circle | 4300700% | 7.0898 | 7.09 | 7.1946 | 1.3 | 482.4534 | 1.0034 | 1 | 1.0034 |  | No | circle | FALSE |  |  | 8 | 7.09
100 cm | 6 MeV | 10 | 8 x 4 | 8 x 4 | 4300700% | 5.3333 | 5.333 | 5.3166 | 1.3 | 479.764 | 0.99781 | 1 | 0.99781 |  | No | rectangle | FALSE | 8 | 4 |  | 5.333
100 cm | 6 MeV | 10 | 8 x 5 | 8 x 5 | 4303500% | 6.1538 | 6.154 | 6.1317 | 1.3 | 483.2332 | 1.0046 | 1 | 1.0046 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 5 |  | 6.154
100 cm | 6 MeV | 10 | 8 x 6 | 8 x 6 | 4303500% | 6.8571 | 6.857 | 6.785 | 1.3 | 483.5768 | 1.0053 | 1 | 1.0053 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 6 |  | 6.857
100 cm | 6 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300700% | 8 | 8 | 7.957 | 1.3 | 482.4449 | 1.0034 | 1 | 1.0034 |  | No | square | FALSE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 6 MeV | 10 | 9 cm circle | 9 cm circle | 4300700% | 7.976 | 7.976 | 7.9093 | 1.3 | 481.2085 | 1.0008 | 1 | 1.0008 |  | No | circle | FALSE |  |  | 9 | 7.976
100 cm | 6 MeV | 10 | 9 x 7 | 9 x 7 | 4303500% | 7.875 | 7.875 | 7.8805 | 1.3 | 482.2291 | 1.0025 | 1 | 1.0025 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 7 |  | 7.875
100 cm | 6 MeV | 10 | 9 x 8 | 9 x 8 | 4303500% | 8.4706 | 8.471 | 8.4131 | 1.3 | 481.7001 | 1.0014 | 1 | 1.0014 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 8 |  | 8.471
100 cm | 6 MeV | 10 | 9 x 9 | 9 x 9 | 4300700% | 9 | 9 | 8.8971 | 1.3 | 481.2032 | 1.0008 | 1 | 1.0008 |  | No | square | FALSE | 9 | 9 |  | 9
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 cm circle | 11 cm circle | 4300400% | 9.7485 | 9.748 | 9.7008 | 1.4 | 484.9262 | 1.0021 | 1 | 1.0021 |  | No | circle | FALSE |  |  | 11 | 9.748
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 cm circle | 11 cm circle | 4300500% | 9.7485 | 9.748 | 9.7008 | 1.3 | 484.0604 | 1.0017 | 1 | 1.0017 |  | No | circle | FALSE |  |  | 11 | 9.748
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 x 11 | 11 x 11 | 4300400% | 11 | 11 | 10.8865 | 1.4 | 484.9832 | 1.0022 | 1 | 1.0022 |  | No | square | FALSE | 11 | 11 |  | 11
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 x 11 | 11 x 11 | 4300500% | 11 | 11 | 10.8865 | 1.3 | 484.4005 | 1.0024 | 1 | 1.0024 |  | No | square | FALSE | 11 | 11 |  | 11
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 x 13 | 11 x 13 | 4303800% | 11.9167 | 11.917 | 11.8705 | 1.3 | 483.2068 | 1.0025 | 1 | 1.0025 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 13 |  | 11.917
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 x 5 | 11 x 5 | 4303800% | 6.875 | 6.875 | 6.9405 | 1.3 | 487.2951 | 1.011 | 1 | 1.011 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 5 |  | 6.875
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 x 7 | 11 x 7 | 4303800% | 8.5556 | 8.556 | 8.3754 | 1.3 | 487.2348 | 1.0108 | 1 | 1.0108 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 7 |  | 8.556
100 cm | 6 MeV | 15 | 11 x 9 | 11 x 9 | 4303800% | 9.9 | 9.9 | 9.9063 | 1.3 | 486.1596 | 1.0086 | 1 | 1.0086 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 9 |  | 9.9
100 cm | 6 MeV | 15 | 12 cm circle | 12 cm circle | 4300400% | 10.6347 | 10.635 | 10.4823 | 1.4 | 484.2558 | 1.0007 | 1 | 1.0007 |  | No | circle | FALSE |  |  | 12 | 10.635
100 cm | 6 MeV | 15 | 12 cm circle | 12 cm circle | 4300500% | 10.6347 | 10.635 | 10.4823 | 1.3 | 483.7873 | 1.0011 | 1 | 1.0011 |  | No | circle | FALSE |  |  | 12 | 10.635
100 cm | 6 MeV | 15 | 12 x 12 | 12 x 12 | 4300400% | 12 | 12 | 11.828 | 1.4 | 484.2472 | 1.0007 | 1 | 1.0007 |  | No | square | FALSE | 12 | 12 |  | 12
100 cm | 6 MeV | 15 | 12 x 12 | 12 x 12 | 4300500% | 12 | 12 | 11.828 | 1.3 | 483.3717 | 1.0003 | 1 | 1.0003 |  | No | square | FALSE | 12 | 12 |  | 12
100 cm | 6 MeV | 15 | 12 x 6 | 12 x 6 | 4303800% | 8 | 8 | 7.8853 | 1.3 | 484.8477 | 1.0059 | 1 | 1.0059 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 12 | 6 |  | 8
100 cm | 6 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 x 13 | 4300400% | 13 | 13 | 12.8492 | 1.4 | 483.3398 | 0.99879 | 1 | 0.99879 |  | No | square | FALSE | 13 | 13 |  | 13
100 cm | 6 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 x 13 | 4300500% | 13 | 13 | 12.8492 | 1.3 | 482.6874 | 0.99887 | 1 | 0.99887 |  | No | square | FALSE | 13 | 13 |  | 13
100 cm | 6 MeV | 15 | 14 x 5 | 14 x 5 | 4303800% | 7.3684 | 7.368 | 7.2696 | 1.3 | 485.2326 | 1.0067 | 1 | 1.0067 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 5 |  | 7.368
100 cm | 6 MeV | 15 | 14 x 6 | 14 x 6 | 4303800% | 8.4 | 8.4 | 8.2048 | 1.3 | 483.877 | 1.0039 | 1 | 1.0039 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 6 |  | 8.4
100 cm | 6 MeV | 15 | 15 x 10 | 15 x 10 | 4303800% | 12 | 12 | 11.9729 | 1.3 | 483.231 | 1.0025 | 1 | 1.0025 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 10 |  | 12
100 cm | 6 MeV | 15 | 15 x 14 | 15 x 14 | 4303800% | 14.4828 | 14.483 | 14.2847 | 1.3 | 481.2597 | 0.99843 | 1 | 0.99843 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 14 |  | 14.483
100 cm | 6 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 4300400% | 15 | 15 | 15.0538 | 1.4 | 481.7945 | 0.9956 | 1 | 0.9956 |  | No | square | FALSE | 15 | 15 |  | 15
100 cm | 6 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 4300500% | 15 | 15 | 15.0538 | 1.3 | 481.6265 | 0.99667 | 1 | 0.99667 |  | No | square | FALSE | 15 | 15 |  | 15
100 cm | 6 MeV | 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 4300400% | 7.5 | 7.5 | 7.2119 | 1.4 | 481.6121 | 0.99522 | 1 | 0.99522 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 15 |  | 7.5
100 cm | 6 MeV | 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 4300400% | 7.5 | 7.5 | 7.2119 | 1.4 | 481.6121 | 0.99522 | 1 | 0.99522 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 15 |  | 7.5
100 cm | 6 MeV | 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 4300500% | 7.5 | 7.5 | 7.2119 | 1.3 | 481.2725 | 0.99594 | 1 | 0.99594 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 15 |  | 7.5
100 cm | 6 MeV | 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 4300500% | 7.5 | 7.5 | 7.2119 | 1.3 | 481.2725 | 0.99594 | 1 | 0.99594 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 15 |  | 7.5
100 cm | 6 MeV | 15 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4300400% | 5 | 5 | 4.9994 | 1.4 | 485.3896 | 1.003 | 1 | 1.003 |  | No | square | TRUE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 6 MeV | 15 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300400% | 6 | 6 | 5.914 | 1.4 | 487.1277 | 1.0066 | 1 | 1.0066 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 6 MeV | 15 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300500% | 6 | 6 | 5.914 | 1.3 | 486.1788 | 1.0061 | 1 | 1.0061 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 6 MeV | 15 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300400% | 7 | 7 | 6.801 | 1.4 | 487.2338 | 1.0068 | 1 | 1.0068 |  | No | square | TRUE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 6 MeV | 15 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300500% | 7 | 7 | 6.801 | 1.3 | 486.5087 | 1.0068 | 1 | 1.0068 |  | No | square | TRUE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 6 MeV | 15 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300400% | 8 | 8 | 7.957 | 1.4 | 485.9972 | 1.0043 | 1 | 1.0043 |  | No | square | TRUE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 6 MeV | 15 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300500% | 8 | 8 | 7.957 | 1.3 | 485.3884 | 1.0045 | 1 | 1.0045 |  | No | square | TRUE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 6 MeV | 20 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.0538 | 1.3 | 505.6032 | 1.048 | 1 | 1.048 |  | No | square | TRUE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 6 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4300600% | 13.1034 | 13.103 | 13.0648 | 1.3 | 505.4389 | 1.0476 | 1 | 1.0476 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 6 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4303800% | 13.1034 | 13.103 | 13.0183 | 1.3 | 504.364 | 1.0464 | 1 | 1.0464 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 6 MeV | 20 | 13 x 17 | 13 x 17 | 4303800% | 14.7333 | 14.733 | 14.6521 | 1.3 | 500.2257 | 1.0378 | 1 | 1.0378 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 13 | 17 |  | 14.733
100 cm | 6 MeV | 20 | 14 x 14 | 14 x 14 | 4300600% | 14 | 14 | 14.0591 | 1.3 | 503.0404 | 1.0427 | 1 | 1.0427 |  | No | square | TRUE | 14 | 14 |  | 14
100 cm | 6 MeV | 20 | 16 x 16 | 16 x 16 | 4300600% | 16 | 16 | 15.9676 | 1.3 | 502.0499 | 1.0406 | 1 | 1.0406 |  | No | square | FALSE | 16 | 16 |  | 16
100 cm | 6 MeV | 20 | 16 x 9 | 16 x 9 | 4303800% | 11.52 | 11.52 | 11.4016 | 1.3 | 504.4835 | 1.0466 | 1 | 1.0466 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 16 | 9 |  | 11.52
100 cm | 6 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 x 17 | 4300600% | 17 | 17 | 16.9353 | 1.3 | 501.2282 | 1.0389 | 1 | 1.0389 |  | No | square | FALSE | 17 | 17 |  | 17
100 cm | 6 MeV | 20 | 18 x 8 | 18 x 8 | 4300600% | 11.0769 | 11.077 | 10.8913 | 1.3 | 505.7441 | 1.0483 | 1 | 1.0483 |  | No | rectangle | FALSE | 18 | 8 |  | 11.077
100 cm | 6 MeV | 20 | 20 x 18 | 20 x 18 | 4303800% | 18.9474 | 18.947 | 18.8752 | 1.3 | 498.5276 | 1.0343 | 1 | 1.0343 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 18 |  | 18.947
100 cm | 6 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 4300600% | 20 | 20 | 20.0536 | 1.3 | 498.6049 | 1.0335 | 1 | 1.0335 |  | No | square | FALSE | 20 | 20 |  | 20
100 cm | 6 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4300600% | 9.2308 | 9.231 | 8.8154 | 1.3 | 506.5912 | 1.05 | 1 | 1.05 |  | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 6 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4303800% | 9.2308 | 9.231 | 8.7395 | 1.3 | 505.2204 | 1.0481 | 1 | 1.0481 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 6 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 1.3 | 500.1424 | 1.0367 | 1 | 1.0367 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 6 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 1.3 | 505.5867 | 1.048 | 1 | 1.048 | coll=90 deg | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 6 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 1.3 | 498.8517 | 1.034 | 1 | 1.034 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 6 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 1.3 | 504.4504 | 1.0456 | 1 | 1.0456 | coll=90 deg | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 6 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4303800% | 7.8261 | 7.826 | 7.5168 | 1.3 | 498.8647 | 1.035 | 1 | 1.035 | d=1.3 cm | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 6 MeV | 20 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300600% | 6 | 6 | 5.9677 | 1.3 | 505.3602 | 1.0475 | 1 | 1.0475 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 6 MeV | 25 | 14 x 21 | 14 x 21 | 4300600% | 16.8 | 16.8 | 16.6914 | 1.3 | 506.8781 | 1.0548 | 1 | 1.0548 |  | No | rectangle | FALSE | 14 | 21 |  | 16.8
100 cm | 6 MeV | 25 | 16 x 25 | 16 x 25 | 4300600% | 19.5122 | 19.512 | 19.4158 | 1.3 | 505.4044 | 1.0517 | 1 | 1.0517 |  | No | rectangle | FALSE | 16 | 25 |  | 19.512
100 cm | 6 MeV | 25 | 21 x 21 | 21 x 21 | 4300600% | 21 | 21 | 20.8063 | 1.3 | 505.7917 | 1.0526 | 1 | 1.0526 |  | No | square | FALSE | 21 | 21 |  | 21
100 cm | 6 MeV | 25 | 22 x 12 | 22 x 12 | 4300600% | 15.5294 | 15.529 | 15.3951 | 1.3 | 511.4096 | 1.0642 | 1 | 1.0642 |  | No | rectangle | FALSE | 22 | 12 |  | 15.529
100 cm | 6 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 x 23 | 4300600% | 23 | 23 | 22.8493 | 1.3 | 505.5905 | 1.0521 | 1 | 1.0521 |  | No | square | FALSE | 23 | 23 |  | 23
100 cm | 6 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 4300600% | 25 | 25 | 25.1074 | 1.3 | 504.5393 | 1.0499 | 1 | 1.0499 |  | No | square | FALSE | 25 | 25 |  | 25
100 cm | 6 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4277600% | 3 | 3 | 3.0912 | 1.3 | 437.0856 | 0.90712 | 1 | 0.90712 |  | No | square | FALSE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 6 MeV | 6 | 3.25 cm circle | 3.25 cm circle | 4277600% | 2.8802 | 2.88 | 2.9064 | 1.3 | 433.4454 | 0.89957 | 1 | 0.89957 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.25 | 2.88
100 cm | 6 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.5 cm circle | 4277600% | 3.1018 | 3.102 | 3.1447 | 1.3 | 440.9526 | 0.91515 | 1 | 0.91515 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.5 | 3.102
100 cm | 6 MeV | 6 | 3.5 x 3.5 | 3.5 x 3.5 | 4277600% | 3.5 | 3.5 | 3.5751 | 1.3 | 449.4708 | 0.93283 | 1 | 0.93283 |  | No | square | FALSE | 3.5 | 3.5 |  | 3.5
100 cm | 6 MeV | 6 | 3.5 x 6 | 3.5 x 6 | 4277600% | 4.4211 | 4.421 | 4.5496 | 1.3 | 452.6382 | 0.9394 | 1 | 0.9394 |  | No | rectangle | FALSE | 3.5 | 6 |  | 4.421
100 cm | 6 MeV | 6 | 4 cm circle | 4 cm circle | 4277600% | 3.5449 | 3.545 | 3.5258 | 1.3 | 450.1211 | 0.93417 | 1 | 0.93417 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4 | 3.545
100 cm | 6 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4277600% | 4 | 4 | 4.0052 | 1.3 | 452.8388 | 0.93982 | 1 | 0.93982 |  | No | square | FALSE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 6 MeV | 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4277600% | 4.8 | 4.8 | 4.8301 | 1.3 | 456.6324 | 0.94769 | 1 | 0.94769 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 6 |  | 4.8
100 cm | 6 MeV | 6 | 4.5 cm circle | 4.5 cm circle | 4277600% | 3.988 | 3.988 | 3.8594 | 1.3 | 452.995 | 0.94014 | 1 | 0.94014 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4.5 | 3.988
100 cm | 6 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 x 4.5 | 4277600% | 4.5 | 4.5 | 4.5699 | 1.3 | 456.4389 | 0.94729 | 1 | 0.94729 |  | No | square | FALSE | 4.5 | 4.5 |  | 4.5
100 cm | 6 MeV | 6 | 4.5 x 5.5 | 4.5 x 5.5 | 4277600% | 4.95 | 4.95 | 4.8769 | 1.3 | 455.8435 | 0.94605 | 1 | 0.94605 |  | No | rectangle | FALSE | 4.5 | 5.5 |  | 4.95
100 cm | 6 MeV | 6 | 4.5 x 5.5 | 4.5 x 5.5 | 4303500% | 4.95 | 4.95 | 4.8446 | 1.3 | 456.0118 | 0.94797 | 1 | 0.94797 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 4.5 | 5.5 |  | 4.95
100 cm | 6 MeV | 6 | 5 cm circle | 5 cm circle | 4277600% | 4.4311 | 4.431 | 4.4788 | 1.3 | 456.5877 | 0.9476 | 1 | 0.9476 |  | No | circle | FALSE |  |  | 5 | 4.431
100 cm | 6 MeV | 6 | 5 x 4 | 5 x 4 | 4277600% | 4.4444 | 4.444 | 4.4311 | 1.3 | 454.6378 | 0.94355 | 1 | 0.94355 |  | No | rectangle | FALSE | 5 | 4 |  | 4.444
100 cm | 6 MeV | 6 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4277600% | 5 | 5 | 4.973 | 1.3 | 456.1759 | 0.94674 | 1 | 0.94674 |  | No | square | FALSE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 6 MeV | 6 | 5 x 6 | 5 x 6 | 4303500% | 5.4545 | 5.455 | 5.4954 | 1.3 | 455.6278 | 0.94717 | 1 | 0.94717 | d=1.3 cm | No | rectangle | FALSE | 5 | 6 |  | 5.455
100 cm | 6 MeV | 6 | 5.5 x 3.5 | 5.5 x 3.5 | 4277600% | 4.2778 | 4.278 | 4.3416 | 1.3 | 452.2705 | 0.93864 | 1 | 0.93864 |  | No | rectangle | FALSE | 5.5 | 3.5 |  | 4.278
100 cm | 6 MeV | 6 | 5.5 x 5.5 | 5.5 x 5.5 | 4277600% | 5.5 | 5.5 | 5.5376 | 1.3 | 457.58 | 0.94966 | 1 | 0.94966 |  | No | square | FALSE | 5.5 | 5.5 |  | 5.5
100 cm | 6 MeV | 6 | 6 cm circle | 6 cm circle | 4277600% | 5.3174 | 5.317 | 5.2888 | 1.3 | 456.3762 | 0.94716 | 1 | 0.94716 |  | No | circle | FALSE |  |  | 6 | 5.317
100 cm | 6 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4277600% | 6 | 6 | 6.0483 | 1.3 | 457.2643 | 0.949 | 1 | 0.949 |  | No | square | FALSE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 cm circle | 10 cm circle | 4300700% | 8.8623 | 8.862 | 8.767 | 2.1 | 488.5893 | 1.0014 | 1 | 1.0014 |  | No | circle | FALSE |  |  | 10 | 8.862
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 490.273 | 0.99994 | 1 | 0.99994 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300400% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 490.3275 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 488.8037 | 1.0002 | 1 | 1.0002 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 488.6473 | 0.99984 | 1 | 0.99984 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 486.7198 | 0.99989 | 1 | 0.99989 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 486.8233 | 1.0001 | 1 | 1.0001 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 487.9975 | 1.0002 | 1 | 1.0002 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300700% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 487.8068 | 0.9998 | 1 | 0.9998 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 488.3049 | 1 | 1 | 1 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4277600% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 488.2804 | 0.99997 | 1 | 0.99997 |  | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 488.2208 | 1.0012 | 1 | 1.0012 | d=2.1 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303500% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 487.0225 | 0.99877 | 1 | 0.99877 | d=2.1 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 489.6142 | 1.0024 | 1 | 1.0024 | d=2.1 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 487.7853 | 0.99865 | 1 | 0.99865 | d=2.1 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4303800% | 10 | 10 | 10.1075 | 2.1 | 487.9329 | 0.99895 | 1 | 0.99895 | d=2.1 cm | No | square | FALSE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 4 | 10 x 4 | 4300700% | 5.7143 | 5.714 | 5.6748 | 2.1 | 480.7678 | 0.98538 | 0.9997 | 0.98567 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 4 |  | 5.714
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 5 | 10 x 5 | 4303500% | 6.6667 | 6.667 | 6.6187 | 2.1 | 486.7741 | 0.99826 | 1 | 0.99826 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 5 |  | 6.667
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 6 | 10 x 6 | 4303500% | 7.5 | 7.5 | 7.5168 | 2.1 | 488.4726 | 1.0017 | 1 | 1.0017 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 6 |  | 7.5
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 7 | 10 x 7 | 4303500% | 8.2353 | 8.235 | 8.2278 | 2.1 | 488.1614 | 1.0011 | 1 | 1.0011 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 7 |  | 8.235
100 cm | 9 MeV | 10 | 10 x 8 | 10 x 8 | 4303500% | 8.8889 | 8.889 | 8.8855 | 2.1 | 488.163 | 1.0011 | 1 | 1.0011 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 8 |  | 8.889
100 cm | 9 MeV | 10 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4300700% | 3 | 3 | 2.9836 | 2.1 | 439.4252 | 0.90064 | 0.973 | 0.92563 |  | No | square | TRUE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 9 MeV | 10 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4300700% | 4 | 4 | 4.0052 | 2.1 | 470.7711 | 0.96489 | 0.998 | 0.96683 |  | No | square | TRUE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 9 MeV | 10 | 4 x 7 | 4 x 7 | 4300700% | 5.0909 | 5.091 | 5.0543 | 2.1 | 479.4602 | 0.9827 | 0.999 | 0.98368 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 7 |  | 5.091
100 cm | 9 MeV | 10 | 4 x 9 | 4 x 9 | 4300700% | 5.5385 | 5.538 | 5.4385 | 2.1 | 477.7396 | 0.97917 | 0.9995 | 0.97966 |  | Yes | rectangle | FALSE | 4 | 9 |  | 5.538
100 cm | 9 MeV | 10 | 5 x 5 | 5 x 5 | 4300700% | 5 | 5 | 4.9994 | 2.1 | 483.9202 | 0.99184 | 0.999 | 0.99283 |  | Yes | square | TRUE | 5 | 5 |  | 5
100 cm | 9 MeV | 10 | 8 x 4 | 8 x 4 | 4300700% | 5.3333 | 5.333 | 5.3166 | 2.1 | 480.2958 | 0.98441 | 0.9993 | 0.9851 |  | No | rectangle | FALSE | 8 | 4 |  | 5.333
100 cm | 9 MeV | 10 | 8 x 5 | 8 x 5 | 4303500% | 6.1538 | 6.154 | 6.1317 | 2.1 | 487.0629 | 0.99885 | 1 | 0.99885 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 5 |  | 6.154
100 cm | 9 MeV | 10 | 8 x 6 | 8 x 6 | 4303500% | 6.8571 | 6.857 | 6.785 | 2.1 | 489.2691 | 1.0034 | 1 | 1.0034 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 8 | 6 |  | 6.857
100 cm | 9 MeV | 10 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300700% | 8 | 8 | 7.957 | 2.1 | 489.3769 | 1.003 | 1 | 1.003 |  | No | square | FALSE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 9 MeV | 10 | 9 cm circle | 9 cm circle | 4300700% | 7.976 | 7.976 | 7.9093 | 2.1 | 488.1085 | 1.0004 | 1 | 1.0004 |  | No | circle | FALSE |  |  | 9 | 7.976
100 cm | 9 MeV | 10 | 9 x 7 | 9 x 7 | 4303500% | 7.875 | 7.875 | 7.8805 | 2.1 | 488.5943 | 1.002 | 1 | 1.002 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 7 |  | 7.875
100 cm | 9 MeV | 10 | 9 x 8 | 9 x 8 | 4303500% | 8.4706 | 8.471 | 8.4131 | 2.1 | 488.4809 | 1.0018 | 1 | 1.0018 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 9 | 8 |  | 8.471
100 cm | 9 MeV | 10 | 9 x 9 | 9 x 9 | 4300700% | 9 | 9 | 8.8971 | 2.1 | 488.339 | 1.0009 | 1 | 1.0009 |  | No | square | FALSE | 9 | 9 |  | 9
100 cm | 9 MeV | 15 | 11 cm circle | 11 cm circle | 4300400% | 9.7485 | 9.748 | 9.7008 | 2.1 | 490.5058 | 1.0004 | 1 | 1.0004 |  | No | circle | FALSE |  |  | 11 | 9.748
100 cm | 9 MeV | 15 | 11 x 11 | 11 x 11 | 4300400% | 11 | 11 | 10.8865 | 2.1 | 490.4805 | 1.0004 | 1 | 1.0004 |  | No | square | FALSE | 11 | 11 |  | 11
100 cm | 9 MeV | 15 | 11 x 13 | 11 x 13 | 4303800% | 11.9167 | 11.917 | 11.8705 | 2.1 | 487.7922 | 0.99867 | 1 | 0.99867 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 13 |  | 11.917
100 cm | 9 MeV | 15 | 11 x 5 | 11 x 5 | 4303800% | 6.875 | 6.875 | 6.9405 | 2.1 | 487.8892 | 0.99886 | 1 | 0.99886 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 5 |  | 6.875
100 cm | 9 MeV | 15 | 11 x 7 | 11 x 7 | 4303800% | 8.5556 | 8.556 | 8.3754 | 2.1 | 491.3889 | 1.006 | 1 | 1.006 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 7 |  | 8.556
100 cm | 9 MeV | 15 | 11 x 9 | 11 x 9 | 4303800% | 9.9 | 9.9 | 9.9063 | 2.1 | 490.3733 | 1.0039 | 1 | 1.0039 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 11 | 9 |  | 9.9
100 cm | 9 MeV | 15 | 12 cm circle | 12 cm circle | 4300400% | 10.6347 | 10.635 | 10.4823 | 2.1 | 490.0237 | 0.99944 | 1 | 0.99944 |  | No | circle | FALSE |  |  | 12 | 10.635
100 cm | 9 MeV | 15 | 12 x 12 | 12 x 12 | 4300400% | 12 | 12 | 11.828 | 2.1 | 489.598 | 0.99857 | 1 | 0.99857 |  | No | square | FALSE | 12 | 12 |  | 12
100 cm | 9 MeV | 15 | 12 x 6 | 12 x 6 | 4303800% | 8 | 8 | 7.8853 | 2.1 | 488.77 | 1.0007 | 1 | 1.0007 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 12 | 6 |  | 8
100 cm | 9 MeV | 15 | 13 x 13 | 13 x 13 | 4300400% | 13 | 13 | 12.8492 | 2.1 | 488.8571 | 0.99706 | 1 | 0.99706 |  | No | square | FALSE | 13 | 13 |  | 13
100 cm | 9 MeV | 15 | 14 x 5 | 14 x 5 | 4303800% | 7.3684 | 7.368 | 7.2696 | 2.1 | 487.1323 | 0.99731 | 1 | 0.99731 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 5 |  | 7.368
100 cm | 9 MeV | 15 | 14 x 6 | 14 x 6 | 4303800% | 8.4 | 8.4 | 8.2048 | 2.1 | 487.9026 | 0.99889 | 1 | 0.99889 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 14 | 6 |  | 8.4
100 cm | 9 MeV | 15 | 15 x 10 | 15 x 10 | 4303800% | 12 | 12 | 11.9729 | 2.1 | 487.4626 | 0.99799 | 1 | 0.99799 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 10 |  | 12
100 cm | 9 MeV | 15 | 15 x 14 | 15 x 14 | 4303800% | 14.4828 | 14.483 | 14.2847 | 2.1 | 485.02 | 0.99299 | 1 | 0.99299 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 15 | 14 |  | 14.483
100 cm | 9 MeV | 15 | 15 x 15 | 15 x 15 | 4300400% | 15 | 15 | 15.0538 | 2.1 | 487.3955 | 0.99408 | 1 | 0.99408 |  | No | square | FALSE | 15 | 15 |  | 15
100 cm | 9 MeV | 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 4300400% | 7.5 | 7.5 | 7.2119 | 2.1 | 484.3959 | 0.98796 | 1 | 0.98796 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 15 |  | 7.5
100 cm | 9 MeV | 15 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300400% | 6 | 6 | 5.914 | 2.1 | 489.8505 | 0.99908 | 1 | 0.99908 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 9 MeV | 15 | 7 x 7 | 7 x 7 | 4300400% | 7 | 7 | 6.801 | 2.1 | 491.6268 | 1.0027 | 1 | 1.0027 |  | No | square | TRUE | 7 | 7 |  | 7
100 cm | 9 MeV | 15 | 8 x 8 | 8 x 8 | 4300400% | 8 | 8 | 7.957 | 2.1 | 491.5055 | 1.0025 | 1 | 1.0025 |  | No | square | TRUE | 8 | 8 |  | 8
100 cm | 9 MeV | 20 | 10 x 10 | 10 x 10 | 4300600% | 10 | 10 | 10.0538 | 2.1 | 496.3342 | 1.0156 | 1 | 1.0156 |  | No | square | TRUE | 10 | 10 |  | 10
100 cm | 9 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4300600% | 13.1034 | 13.103 | 13.0648 | 2.1 | 496.146 | 1.0152 | 1 | 1.0152 |  | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 9 MeV | 20 | 10 x 19 | 10 x 19 | 4303800% | 13.1034 | 13.103 | 13.0183 | 2.1 | 494.7947 | 1.013 | 1 | 1.013 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 10 | 19 |  | 13.103
100 cm | 9 MeV | 20 | 13 x 17 | 13 x 17 | 4303800% | 14.7333 | 14.733 | 14.6521 | 2.1 | 492.1374 | 1.0076 | 1 | 1.0076 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 13 | 17 |  | 14.733
100 cm | 9 MeV | 20 | 14 x 14 | 14 x 14 | 4300600% | 14 | 14 | 14.0591 | 2.1 | 494.3444 | 1.0115 | 1 | 1.0115 |  | No | square | TRUE | 14 | 14 |  | 14
100 cm | 9 MeV | 20 | 16 x 16 | 16 x 16 | 4300600% | 16 | 16 | 15.9676 | 2.1 | 493.0812 | 1.0089 | 1 | 1.0089 |  | No | square | FALSE | 16 | 16 |  | 16
100 cm | 9 MeV | 20 | 16 x 9 | 16 x 9 | 4303800% | 11.52 | 11.52 | 11.4016 | 2.1 | 495.1693 | 1.0138 | 1 | 1.0138 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 16 | 9 |  | 11.52
100 cm | 9 MeV | 20 | 17 x 17 | 17 x 17 | 4300600% | 17 | 17 | 16.9353 | 2.1 | 492.7944 | 1.0083 | 1 | 1.0083 |  | No | square | FALSE | 17 | 17 |  | 17
100 cm | 9 MeV | 20 | 18 x 8 | 18 x 8 | 4300600% | 11.0769 | 11.077 | 10.8913 | 2.1 | 495.811 | 1.0145 | 1 | 1.0145 |  | No | rectangle | FALSE | 18 | 8 |  | 11.077
100 cm | 9 MeV | 20 | 20 x 18 | 20 x 18 | 4303800% | 18.9474 | 18.947 | 18.8752 | 2.1 | 490.103 | 1.0034 | 1 | 1.0034 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 18 |  | 18.947
100 cm | 9 MeV | 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 4300600% | 20 | 20 | 20.0536 | 2.1 | 490.3487 | 1.0033 | 1 | 1.0033 |  | No | square | FALSE | 20 | 20 |  | 20
100 cm | 9 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4300600% | 9.2308 | 9.231 | 8.8154 | 2.1 | 494.9558 | 1.0127 | 1 | 1.0127 |  | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 9 MeV | 20 | 20 x 6 | 20 x 6 | 4303800% | 9.2308 | 9.231 | 8.7395 | 2.1 | 493.8505 | 1.0111 | 1 | 1.0111 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 20 | 6 |  | 9.231
100 cm | 9 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 2.1 | 488.0395 | 0.9986 | 1 | 0.9986 |  | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 9 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4300600% | 7.8261 | 7.826 | 7.5891 | 2.1 | 492.2748 | 1.0073 | 1 | 1.0073 | coll=90 deg | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 9 MeV | 20 | 5 x 18 | 5 x 18 | 4303800% | 7.8261 | 7.826 | 7.5168 | 2.1 | 487.3811 | 0.99782 | 1 | 0.99782 | d=2.1 cm | Yes | rectangle | FALSE | 5 | 18 |  | 7.826
100 cm | 9 MeV | 20 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4300600% | 6 | 6 | 5.9677 | 2.1 | 494.015 | 1.0108 | 1 | 1.0108 |  | No | square | TRUE | 6 | 6 |  | 6
100 cm | 9 MeV | 25 | 14 x 21 | 14 x 21 | 4300600% | 16.8 | 16.8 | 16.6914 | 2.1 | 488.713 | 1.004 | 1 | 1.004 |  | No | rectangle | FALSE | 14 | 21 |  | 16.8
100 cm | 9 MeV | 25 | 16 x 25 | 16 x 25 | 4300600% | 19.5122 | 19.512 | 19.4158 | 2.1 | 486.7872 | 1 | 1 | 1 |  | No | rectangle | FALSE | 16 | 25 |  | 19.512
100 cm | 9 MeV | 25 | 21 x 21 | 21 x 21 | 4300600% | 21 | 21 | 20.8063 | 2.1 | 487.6068 | 1.0017 | 1 | 1.0017 |  | No | square | FALSE | 21 | 21 |  | 21
100 cm | 9 MeV | 25 | 22 x 12 | 22 x 12 | 4300600% | 15.5294 | 15.529 | 15.3951 | 2.1 | 492.2224 | 1.0112 | 1 | 1.0112 |  | No | rectangle | FALSE | 22 | 12 |  | 15.529
100 cm | 9 MeV | 25 | 23 x 23 | 23 x 23 | 4300600% | 23 | 23 | 22.8493 | 2.1 | 487.109 | 1.0007 | 1 | 1.0007 |  | No | square | FALSE | 23 | 23 |  | 23
100 cm | 9 MeV | 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 4300600% | 25 | 25 | 25.1074 | 2.1 | 485.7804 | 0.99796 | 1 | 0.99796 |  | No | square | FALSE | 25 | 25 |  | 25
100 cm | 9 MeV | 6 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4277600% | 3 | 3 | 3.0912 | 2.1 | 441.7002 | 0.90458 | 0.973 | 0.92968 |  | No | square | FALSE | 3 | 3 |  | 3
100 cm | 9 MeV | 6 | 3.25 cm circle | 3.25 cm circle | 4277600% | 2.8802 | 2.88 | 2.9064 | 2.1 | 436.6123 | 0.89416 | 0.968 | 0.92372 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.25 | 2.88
100 cm | 9 MeV | 6 | 3.5 cm circle | 3.5 cm circle | 4277600% | 3.1018 | 3.102 | 3.1447 | 2.1 | 445.351 | 0.91206 | 0.9755 | 0.93496 |  | No | circle | FALSE |  |  | 3.5 | 3.102
100 cm | 9 MeV | 6 | 3.5 x 3.5 | 3.5 x 3.5 | 4277600% | 3.5 | 3.5 | 3.5751 | 2.1 | 459.0463 | 0.9401 | 0.9855 | 0.95394 |  | No | square | FALSE | 3.5 | 3.5 |  | 3.5
100 cm | 9 MeV | 6 | 3.5 x 6 | 3.5 x 6 | 4277600% | 4.4211 | 4.421 | 4.5496 | 2.1 | 469.2721 | 0.96105 | 0.9984 | 0.96259 |  | No | rectangle | FALSE | 3.5 | 6 |  | 4.421
100 cm | 9 MeV | 6 | 4 cm circle | 4 cm circle | 4277600% | 3.5449 | 3.545 | 3.5258 | 2.1 | 458.9471 | 0.9399 | 0.9855 | 0.95373 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4 | 3.545
100 cm | 9 MeV | 6 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4277600% | 4 | 4 | 4.0052 | 2.1 | 465.3157 | 0.95294 | 0.998 | 0.95486 |  | No | square | FALSE | 4 | 4 |  | 4
100 cm | 9 MeV | 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4277600% | 4.8 | 4.8 | 4.8301 | 2.1 | 475.0509 | 0.97288 | 0.9988 | 0.97405 |  | No | rectangle | FALSE | 4 | 6 |  | 4.8
100 cm | 9 MeV | 6 | 4.5 cm circle | 4.5 cm circle | 4277600% | 3.988 | 3.988 | 3.8594 | 2.1 | 465.8216 | 0.95398 | 0.9955 | 0.9583 |  | No | circle | FALSE |  |  | 4.5 | 3.988
100 cm | 9 MeV | 6 | 4.5 x 4.5 | 4.5 x 4.5 | 4277600% | 4.5 | 4.5 | 4.5699 | 2.1 | 474.5798 | 0.97192 | 0.9985 | 0.97338 |  | No | square | FALSE | 4.5 | 4.5 |  | 4.5
100 cm | 9 MeV | 6 | 4.5 x 5.5 | 4.5 x 5.5 | 4303500% | 4.95 | 4.95 | 4.8446 | 2.1 | 476.133 | 0.97644 | 0.9989 | 0.97752 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 4.5 | 5.5 |  | 4.95
100 cm | 9 MeV | 6 | 5 cm circle | 5 cm circle | 4277600% | 4.4311 | 4.431 | 4.4788 | 2.1 | 474.7682 | 0.9723 | 0.9984 | 0.97386 |  | No | circle | FALSE |  |  | 5 | 4.431
100 cm | 9 MeV | 6 | 5 x 4 | 5 x 4 | 4277600% | 4.4444 | 4.444 | 4.4311 | 2.1 | 471.4443 | 0.9655 | 0.9984 | 0.96705 |  | No | rectangle | FALSE | 5 | 4 |  | 4.444
100 cm | 9 MeV | 6 | 5 x 6 | 5 x 6 | 4303500% | 5.4545 | 5.455 | 5.4954 | 2.1 | 478.6533 | 0.98161 | 0.9994 | 0.9822 | d=2.1 cm | No | rectangle | FALSE | 5 | 6 |  | 5.455
100 cm | 9 MeV | 6 | 5.5 x 3.5 | 5.5 x 3.5 | 4277600% | 4.2778 | 4.278 | 4.3416 | 2.1 | 467.5569 | 0.95753 | 0.9982 | 0.95926 |  | No | rectangle | FALSE | 5.5 | 3.5 |  | 4.278
100 cm | 9 MeV | 6 | 5.5 x 5.5 | 5.5 x 5.5 | 4277600% | 5.5 | 5.5 | 5.5376 | 2.1 | 480.7679 | 0.98459 | 0.9995 | 0.98508 |  | No | square | FALSE | 5.5 | 5.5 |  | 5.5
100 cm | 9 MeV | 6 | 6 cm circle | 6 cm circle | 4277600% | 5.3174 | 5.317 | 5.2888 | 2.1 | 474.978 | 0.97273 | 0.9993 | 0.97342 |  | No | circle | FALSE |  |  | 6 | 5.317
100 cm | 9 MeV | 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 4277600% | 6 | 6 | 6.0483 | 2.1 | 481.8986 | 0.98691 | 1 | 0.98691 |  | No | square | FALSE | 6 | 6 |  | 6

## TR2 Measured RDF at SSD 110
SSD | Energy | Applicator | Shape | FieldSize | EquivSquare | Depth | Measured RDF | Date | Time | Applicator_str | X | Y | Equ. Square | Use EqSq | Temp | Press | Rdg 1 | Rdg 2 | Mean | C_TP | Corrected | RDF | 10x10 SSD 110 to SSD 100 Correction
110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | 2017-11-30 | 10:22 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 757.7 | 383.1 | 383 | 383.05 | 1.0007 | 383.3015 | 0.79918 | From VSP Measurements
110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | 2017-11-30 | 11:52 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 755.9 | 381.8 | 382 | 381.9 | 1.002 | 382.6705 | 0.79918 | Applicator | 10x10
110 cm | 6 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.81133 | 2017-11-30 | 12:00 | 6x6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 21 | 755.3 | 309.5 | 309.7 | 309.6 | 1.0028 | 310.4711 | 0.6484
110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4.5 x 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0.88625 | 2017-11-30 | 12:07 | 6x6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 21 | 755.1 | 338.1 | 338.1 | 338.1 | 1.0031 | 339.141 | 0.70827 | Readings | SSD
110 cm | 6 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 1.3 | 0.73328 | 2017-11-30 | 12:15 | 6x6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20.9 | 755 | 279.9 | 279.7 | 279.8 | 1.0029 | 280.6033 | 0.58602 | Energy | 100 | 110 | Correction
110 cm | 6 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 1.3 | 0.8468 | 2017-11-30 | 12:40 | 6x6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.85 | 754.6 | 323 | 323 | 323 | 1.0032 | 324.0439 | 0.67674 | 6 MeV | 19.545 | 15.62 | 0.79918
110 cm | 6 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 1.3 | 0.90993 | 2017-11-30 | 12:46 | 6x6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20.8 | 754.4 | 347 | 347.1 | 347.05 | 1.0033 | 348.2047 | 0.7272 | 9 MeV | 19.595 | 15.86 | 0.80939
110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99934 | 2017-11-30 | 13:10 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.8 | 754.4 | 381.1 | 381.2 | 381.15 | 1.0033 | 382.4182 | 0.79865 | 12 MeV | 19.77 | 16.005 | 0.80956
110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1.002 | 2017-11-30 | 14:10 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.6 | 753.1 | 381.4 | 381 | 381.2 | 1.0044 | 382.8679 | 0.80081 | 16 MeV | 20.15 | 16.295 | 0.80868
110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 1.3 | 0.94263 | 2017-11-30 | 14:40 | 10x10 | 10 | 4 | 5.7143 | 5.714 | 20.6 | 753 | 358.6 | 358.5 | 358.55 | 1.0045 | 360.1666 | 0.75333 | 20 MeV | 20.58 | 16.49 | 0.80126
110 cm | 6 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 1.3 | 0.9346 | 2017-11-30 | 14:47 | 10x10 | 4 | 7 | 5.0909 | 5.091 | 20.6 | 752.8 | 355.2 | 355.6 | 355.4 | 1.0048 | 357.0972 | 0.74691
110 cm | 6 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 1.3 | 0.99514 | 2017-11-30 | 15:02 | 10x10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20.5 | 752.6 | 378.5 | 378.4 | 378.45 | 1.0047 | 380.2289 | 0.79529
110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 1.3 | 1.0049 | 2017-11-30 | 15:18 | 15x15 | 11 | 7 | 8.5556 | 8.556 | 20.5 | 752.5 | 382.1 | 382.1 | 382.1 | 1.0048 | 383.9471 | 0.80307
110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 1.3 | 1.0101 | 2017-11-30 | 15:30 | 15x15 | 11 | 9 | 9.9 | 9.9 | 20.5 | 752.4 | 384 | 384.1 | 384.05 | 1.005 | 385.9578 | 0.80728
110 cm | 6 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 1.3 | 1.0072 | 2017-11-30 | 15:44 | 15x15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20.5 | 752.3 | 382.7 | 383.1 | 382.9 | 1.0051 | 384.8532 | 0.80497
110 cm | 6 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 1.3 | 0.97245 | 2017-11-30 | 15:58 | 15x15 | 5 | 14 | 7.3684 | 7.368 | 20.4 | 752.4 | 369.9 | 369.8 | 369.85 | 1.0046 | 371.5607 | 0.77716
110 cm | 6 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 1.3 | 1.0091 | 2017-11-30 | 16:10 | 15x15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20.4 | 752.4 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 1.0046 | 385.5752 | 0.80648
110 cm | 6 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 1.3 | 1.0057 | 2017-11-30 | 16:23 | 15x15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20.4 | 752.4 | 382.3 | 382.7 | 382.5 | 1.0046 | 384.2692 | 0.80375
110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 0.99796 | 2017-11-30 | 16:36 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.4 | 752.2 | 379.5 | 379.4 | 379.45 | 1.0049 | 381.3064 | 0.79755
110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | 2017-12-01 | 10:18 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22.1 | 762.1 | 382 | 381.8 | 381.9 | 0.99758 | 380.9767 | 0.79918
110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 1.3 | 1.0139 | 2017-12-01 | 10:40 | 20x20 | 5 | 18 | 7.8261 | 7.826 | 22 | 762 | 387.4 | 387.2 | 387.3 | 0.99738 | 386.2835 | 0.81031
110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 1.3 | 1.0603 | 2017-12-01 | 11:00 | 20x20 | 16 | 9 | 11.52 | 11.52 | 21.9 | 762.1 | 405.1 | 405.3 | 405.2 | 0.99691 | 403.9465 | 0.84737
110 cm | 6 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 1.3 | 1.0595 | 2017-12-01 | 11:15 | 20x20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21.8 | 762 | 405 | 405 | 405 | 0.9967 | 403.6633 | 0.84677
110 cm | 6 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 1.3 | 1.0571 | 2017-12-01 | 11:29 | 20x20 | 10 | 19 | 13.1034 | 13.103 | 21.8 | 761.8 | 404.1 | 403.8 | 403.95 | 0.99696 | 402.7225 | 0.8448
110 cm | 6 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 1.3 | 1.0569 | 2017-12-01 | 11:49 | 20x20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 762 | 404.3 | 404.2 | 404.25 | 0.99602 | 402.6426 | 0.84463
110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 1.3 | 1.0829 | 2017-12-01 | 12:06 | 25x25 | 14 | 21 | 16.8 | 16.8 | 21.6 | 761.9 | 414.1 | 414.2 | 414.15 | 0.99615 | 412.5573 | 0.86543
110 cm | 6 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 1.3 | 1.0828 | 2017-12-01 | 12:18 | 25x25 | 22 | 12 | 15.5294 | 15.529 | 21.5 | 761.8 | 414 | 414.4 | 414.2 | 0.99595 | 412.5213 | 0.86535
110 cm | 6 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 1.3 | 1.0816 | 2017-12-01 | 12:33 | 25x25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 762.1 | 413.9 | 413.9 | 413.9 | 0.99556 | 412.0602 | 0.86439
110 cm | 6 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 1.3 | 1.0789 | 2017-12-01 | 12:49 | 25x25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21.4 | 762 | 412.9 | 413 | 412.95 | 0.99535 | 411.0289 | 0.86222
110 cm | 6 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 1.3 | 1 | 2017-12-01 | 13:07 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 762 | 382.4 | 382.4 | 382.4 | 0.99501 | 380.4918 | 0.79918
110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | 2017-11-30 | 10:30 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 757.6 | 393.8 | 394 | 393.9 | 1.0008 | 394.2107 | 0.80939
110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | 2017-11-30 | 11:46 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 755.9 | 392.7 | 392.6 | 392.65 | 1.002 | 393.4422 | 0.80939
110 cm | 9 MeV | 6 | square | 3.5 x 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0.8745 | 2017-11-30 | 12:00 | 6x6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 21 | 755.3 | 343 | 343.2 | 343.1 | 1.0028 | 344.0653 | 0.70781
110 cm | 9 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.1 | 0.80713 | 2017-11-30 | 12:20 | 6x6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20.9 | 755 | 316.5 | 316.8 | 316.65 | 1.0029 | 317.5591 | 0.65328
110 cm | 9 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.1 | 0.90508 | 2017-11-30 | 12:37 | 6x6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.85 | 754.6 | 355 | 354.9 | 354.95 | 1.0032 | 356.0972 | 0.73256
110 cm | 9 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.1 | 0.96867 | 2017-11-30 | 12:47 | 6x6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20.8 | 754.4 | 379.5 | 380.2 | 379.85 | 1.0033 | 381.1138 | 0.78403
110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | 2017-11-30 | 13:07 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.8 | 754.4 | 391.1 | 391.9 | 391.5 | 1.0033 | 392.8026 | 0.80939
110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | 2017-11-30 | 14:10 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.6 | 753.1 | 392.2 | 391.4 | 391.8 | 1.0044 | 393.5143 | 0.80939
110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.1 | 0.95732 | 2017-11-30 | 14:37 | 10x10 | 10 | 4 | 5.7143 | 5.714 | 20.6 | 753 | 375 | 375.2 | 375.1 | 1.0045 | 376.7912 | 0.77484
110 cm | 9 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 2.1 | 0.95208 | 2017-11-30 | 14:47 | 10x10 | 4 | 7 | 5.0909 | 5.091 | 20.6 | 752.8 | 373 | 372.9 | 372.95 | 1.0048 | 374.7311 | 0.77061
110 cm | 9 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.1 | 0.99579 | 2017-11-30 | 15:02 | 10x10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20.5 | 752.6 | 390.1 | 390.1 | 390.1 | 1.0047 | 391.9336 | 0.80598
110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.1 | 0.99835 | 2017-11-30 | 15:18 | 15x15 | 11 | 7 | 8.5556 | 8.556 | 20.5 | 752.5 | 391 | 391.1 | 391.05 | 1.0048 | 392.9403 | 0.80805
110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.1 | 1.0028 | 2017-11-30 | 15:30 | 15x15 | 11 | 9 | 9.9 | 9.9 | 20.5 | 752.4 | 392.9 | 392.6 | 392.75 | 1.005 | 394.701 | 0.81167
110 cm | 9 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.1 | 1.0019 | 2017-11-30 | 15:44 | 15x15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20.5 | 752.3 | 392.3 | 392.4 | 392.35 | 1.0051 | 394.3514 | 0.81096
110 cm | 9 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.1 | 0.97555 | 2017-11-30 | 15:58 | 15x15 | 5 | 14 | 7.3684 | 7.368 | 20.4 | 752.4 | 382.1 | 382.3 | 382.2 | 1.0046 | 383.9678 | 0.7896
110 cm | 9 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.1 | 1.0029 | 2017-11-30 | 16:10 | 15x15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20.4 | 752.4 | 393 | 392.8 | 392.9 | 1.0046 | 394.7173 | 0.81171
110 cm | 9 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.1 | 0.99954 | 2017-11-30 | 16:23 | 15x15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20.4 | 752.4 | 391.4 | 391.8 | 391.6 | 1.0046 | 393.4113 | 0.80902
110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | 2017-11-30 | 16:36 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.4 | 752.2 | 391.7 | 391.8 | 391.75 | 1.0049 | 393.6666 | 0.80939
110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | 2017-12-01 | 10:22 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22.1 | 762.1 | 394 | 394.1 | 394.05 | 0.99758 | 393.0973 | 0.80939
110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.1 | 0.9852 | 2017-12-01 | 10:40 | 20x20 | 5 | 18 | 7.8261 | 7.826 | 22 | 762 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 0.99738 | 387.2808 | 0.79741
110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.1 | 1.0169 | 2017-12-01 | 11:00 | 20x20 | 16 | 9 | 11.52 | 11.52 | 21.9 | 762.1 | 401 | 401 | 401 | 0.99691 | 399.7595 | 0.82311
110 cm | 9 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.1 | 1.0172 | 2017-12-01 | 11:15 | 20x20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21.8 | 762 | 401.2 | 401.2 | 401.2 | 0.9967 | 399.8758 | 0.82335
110 cm | 9 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.1 | 1.0147 | 2017-12-01 | 11:29 | 20x20 | 10 | 19 | 13.1034 | 13.103 | 21.8 | 761.8 | 400.1 | 400.1 | 400.1 | 0.99696 | 398.8842 | 0.82131
110 cm | 9 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.1 | 1.0141 | 2017-12-01 | 11:49 | 20x20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 762 | 400.2 | 400.3 | 400.25 | 0.99602 | 398.6585 | 0.82084
110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.1 | 1.0172 | 2017-12-01 | 12:06 | 25x25 | 14 | 21 | 16.8 | 16.8 | 21.6 | 761.9 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 0.99615 | 399.8564 | 0.82331
110 cm | 9 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.1 | 1.0191 | 2017-12-01 | 12:18 | 25x25 | 22 | 12 | 15.5294 | 15.529 | 21.5 | 761.8 | 402.2 | 402.3 | 402.25 | 0.99595 | 400.6197 | 0.82488
110 cm | 9 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.1 | 1.0176 | 2017-12-01 | 12:33 | 25x25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 762.1 | 401.7 | 401.9 | 401.8 | 0.99556 | 400.014 | 0.82363
110 cm | 9 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.1 | 1.0146 | 2017-12-01 | 12:49 | 25x25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21.4 | 762 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 0.99535 | 398.8359 | 0.82121
110 cm | 9 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.1 | 1 | 2017-12-01 | 13:07 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 762 | 394.2 | 394.5 | 394.35 | 0.99501 | 392.3821 | 0.80939
110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | 2017-11-30 | 10:34 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 757.7 | 400.4 | 400.6 | 400.5 | 1.0007 | 400.763 | 0.80956
110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | 2017-11-30 | 11:44 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 755.9 | 399.1 | 399.1 | 399.1 | 1.002 | 399.9052 | 0.80956
110 cm | 12 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.9 | 0.81979 | 2017-11-30 | 12:22 | 6x6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20.9 | 755 | 326.5 | 327.3 | 326.9 | 1.0029 | 327.8385 | 0.66367
110 cm | 12 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.9 | 0.89309 | 2017-11-30 | 12:35 | 6x6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.85 | 754.6 | 355.9 | 356.1 | 356 | 1.0032 | 357.1506 | 0.72301
110 cm | 12 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.9 | 0.94925 | 2017-11-30 | 12:50 | 6x6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20.8 | 754.4 | 378.3 | 378.4 | 378.35 | 1.0033 | 379.6088 | 0.76847
110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | 2017-11-30 | 13:04 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.8 | 754.4 | 398.3 | 398.5 | 398.4 | 1.0033 | 399.7256 | 0.80956
110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | 2017-11-30 | 14:14 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.6 | 753.1 | 398.2 | 398.9 | 398.55 | 1.0044 | 400.2938 | 0.80956
110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.9 | 0.96199 | 2017-11-30 | 14:36 | 10x10 | 10 | 4 | 5.7143 | 5.714 | 20.6 | 753 | 383.4 | 383.3 | 383.35 | 1.0045 | 385.0784 | 0.77879
110 cm | 12 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 2.9 | 0.95748 | 2017-11-30 | 14:47 | 10x10 | 4 | 7 | 5.0909 | 5.091 | 20.6 | 752.8 | 381.7 | 381.2 | 381.45 | 1.0048 | 383.2716 | 0.77513
110 cm | 12 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.9 | 0.99568 | 2017-11-30 | 15:02 | 10x10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20.5 | 752.6 | 396.7 | 396.7 | 396.7 | 1.0047 | 398.5647 | 0.80606
110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.9 | 1.0075 | 2017-11-30 | 15:18 | 15x15 | 11 | 7 | 8.5556 | 8.556 | 20.5 | 752.5 | 401.5 | 401.2 | 401.35 | 1.0048 | 403.2901 | 0.81562
110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.9 | 1.0134 | 2017-11-30 | 15:30 | 15x15 | 11 | 9 | 9.9 | 9.9 | 20.5 | 752.4 | 403.7 | 403.6 | 403.65 | 1.005 | 405.6551 | 0.8204
110 cm | 12 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.9 | 1.0137 | 2017-11-30 | 15:44 | 15x15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20.5 | 752.3 | 403.6 | 403.8 | 403.7 | 1.0051 | 405.7593 | 0.82061
110 cm | 12 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.9 | 0.98695 | 2017-11-30 | 15:58 | 15x15 | 5 | 14 | 7.3684 | 7.368 | 20.4 | 752.4 | 393.3 | 393.2 | 393.25 | 1.0046 | 395.0689 | 0.79899
110 cm | 12 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.9 | 1.0137 | 2017-11-30 | 16:10 | 15x15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20.4 | 752.4 | 403.8 | 404 | 403.9 | 1.0046 | 405.7682 | 0.82063
110 cm | 12 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.9 | 1.0107 | 2017-11-30 | 16:23 | 15x15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20.4 | 752.4 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 1.0046 | 404.5626 | 0.81819
110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | 2017-11-30 | 16:36 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.4 | 752.2 | 398.6 | 398.8 | 398.7 | 1.0049 | 400.6506 | 0.80956
110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | 2017-12-01 | 10:22 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22.1 | 762.1 | 400.3 | 400.5 | 400.4 | 0.99758 | 399.432 | 0.80956
110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.9 | 0.98444 | 2017-12-01 | 10:40 | 20x20 | 5 | 18 | 7.8261 | 7.826 | 22 | 762 | 394.2 | 394.3 | 394.25 | 0.99738 | 393.2152 | 0.79696
110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.9 | 1.0149 | 2017-12-01 | 11:00 | 20x20 | 16 | 9 | 11.52 | 11.52 | 21.9 | 762.1 | 406.8 | 406.5 | 406.65 | 0.99691 | 405.3921 | 0.82164
110 cm | 12 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.9 | 1.0153 | 2017-12-01 | 11:15 | 20x20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21.8 | 762 | 407 | 406.8 | 406.9 | 0.9967 | 405.557 | 0.82197
110 cm | 12 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.9 | 1.013 | 2017-12-01 | 11:29 | 20x20 | 10 | 19 | 13.1034 | 13.103 | 21.8 | 761.8 | 405.8 | 405.9 | 405.85 | 0.99696 | 404.6167 | 0.82007
110 cm | 12 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.9 | 1.0128 | 2017-12-01 | 11:49 | 20x20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 762 | 406.2 | 406.1 | 406.15 | 0.99602 | 404.535 | 0.8199
110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.9 | 1.0059 | 2017-12-01 | 12:06 | 25x25 | 14 | 21 | 16.8 | 16.8 | 21.6 | 761.9 | 403.3 | 403.4 | 403.35 | 0.99615 | 401.7989 | 0.81436
110 cm | 12 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.9 | 1.0083 | 2017-12-01 | 12:18 | 25x25 | 22 | 12 | 15.5294 | 15.529 | 21.5 | 761.8 | 404.3 | 404.5 | 404.4 | 0.99595 | 402.761 | 0.81631
110 cm | 12 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.9 | 1.0052 | 2017-12-01 | 12:33 | 25x25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 762.1 | 403.3 | 403.3 | 403.3 | 0.99556 | 401.5074 | 0.81377
110 cm | 12 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.9 | 1.0021 | 2017-12-01 | 12:49 | 25x25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21.4 | 762 | 402.1 | 402.2 | 402.15 | 0.99535 | 400.2791 | 0.81128
110 cm | 12 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.9 | 1 | 2017-12-01 | 13:07 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 762 | 401 | 401.2 | 401.1 | 0.99501 | 399.0985 | 0.80956
110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | 2017-11-30 | 10:40 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 757.7 | 412.1 | 412.1 | 412.1 | 1.0007 | 412.3706 | 0.80868
110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | 2017-11-30 | 11:42 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 755.9 | 411.1 | 411 | 411.05 | 1.002 | 411.8793 | 0.80868
110 cm | 16 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 3 | 0.90565 | 2017-11-30 | 12:25 | 6x6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20.9 | 755 | 372.3 | 371.6 | 371.95 | 1.0029 | 373.0178 | 0.73238
110 cm | 16 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 3 | 0.94324 | 2017-11-30 | 12:33 | 6x6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.85 | 754.6 | 387.5 | 387 | 387.25 | 1.0032 | 388.5016 | 0.76278
110 cm | 16 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 3 | 0.97244 | 2017-11-30 | 12:54 | 6x6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20.8 | 754.4 | 399.3 | 399.1 | 399.2 | 1.0033 | 400.5282 | 0.7864
110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | 2017-11-30 | 13:02 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.8 | 754.4 | 410.1 | 410 | 410.05 | 1.0033 | 411.4143 | 0.80868
110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | 2017-11-30 | 14:15 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.6 | 753.1 | 410.2 | 410.4 | 410.3 | 1.0044 | 412.0952 | 0.80868
110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 3 | 0.97661 | 2017-11-30 | 14:32 | 10x10 | 10 | 4 | 5.7143 | 5.714 | 20.6 | 753 | 400.8 | 400.5 | 400.65 | 1.0045 | 402.4564 | 0.78977
110 cm | 16 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 3 | 0.97468 | 2017-11-30 | 14:47 | 10x10 | 4 | 7 | 5.0909 | 5.091 | 20.6 | 752.8 | 399.8 | 399.7 | 399.75 | 1.0048 | 401.659 | 0.78821
110 cm | 16 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 3 | 0.99545 | 2017-11-30 | 15:02 | 10x10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20.5 | 752.6 | 408.3 | 408.3 | 408.3 | 1.0047 | 410.2192 | 0.805
110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 3 | 0.99643 | 2017-11-30 | 15:18 | 15x15 | 11 | 7 | 8.5556 | 8.556 | 20.5 | 752.5 | 408.6 | 408.7 | 408.65 | 1.0048 | 410.6254 | 0.8058
110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 3 | 1.0019 | 2017-11-30 | 15:30 | 15x15 | 11 | 9 | 9.9 | 9.9 | 20.5 | 752.4 | 410.9 | 410.8 | 410.85 | 1.005 | 412.8909 | 0.81025
110 cm | 16 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 3 | 1.0021 | 2017-11-30 | 15:44 | 15x15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20.5 | 752.3 | 411 | 410.7 | 410.85 | 1.0051 | 412.9458 | 0.81035
110 cm | 16 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 3 | 0.98306 | 2017-11-30 | 15:58 | 15x15 | 5 | 14 | 7.3684 | 7.368 | 20.4 | 752.4 | 403.3 | 403.2 | 403.25 | 1.0046 | 405.1151 | 0.79499
110 cm | 16 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 3 | 1.0023 | 2017-11-30 | 16:10 | 15x15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20.4 | 752.4 | 411.1 | 411.2 | 411.15 | 1.0046 | 413.0517 | 0.81056
110 cm | 16 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 3 | 0.99927 | 2017-11-30 | 16:23 | 15x15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20.4 | 752.4 | 410 | 409.8 | 409.9 | 1.0046 | 411.7959 | 0.8081
110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | 2017-11-30 | 16:36 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.4 | 752.2 | 410.1 | 410.2 | 410.15 | 1.0049 | 412.1566 | 0.80868
110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | 2017-12-01 | 10:22 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22.1 | 762.1 | 412.5 | 412.4 | 412.45 | 0.99758 | 411.4528 | 0.80868
110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 3 | 0.98137 | 2017-12-01 | 10:40 | 20x20 | 5 | 18 | 7.8261 | 7.826 | 22 | 762 | 404.8 | 404.9 | 404.85 | 0.99738 | 403.7874 | 0.79362
110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 3 | 0.9986 | 2017-12-01 | 11:00 | 20x20 | 16 | 9 | 11.52 | 11.52 | 21.9 | 762.1 | 412.2 | 412.1 | 412.15 | 0.99691 | 410.875 | 0.80755
110 cm | 16 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 3 | 1.0032 | 2017-12-01 | 11:15 | 20x20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21.8 | 762 | 414.1 | 414.2 | 414.15 | 0.9967 | 412.7831 | 0.8113
110 cm | 16 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 3 | 0.99804 | 2017-12-01 | 11:29 | 20x20 | 10 | 19 | 13.1034 | 13.103 | 21.8 | 761.8 | 411.8 | 412 | 411.9 | 0.99696 | 410.6483 | 0.8071
110 cm | 16 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 3 | 0.99711 | 2017-12-01 | 11:49 | 20x20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 762 | 411.8 | 412 | 411.9 | 0.99602 | 410.2621 | 0.80634
110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 3 | 0.99143 | 2017-12-01 | 12:06 | 25x25 | 14 | 21 | 16.8 | 16.8 | 21.6 | 761.9 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 0.99615 | 407.9252 | 0.80175
110 cm | 16 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 3 | 0.99437 | 2017-12-01 | 12:18 | 25x25 | 22 | 12 | 15.5294 | 15.529 | 21.5 | 761.8 | 410.9 | 410.7 | 410.8 | 0.99595 | 409.1351 | 0.80413
110 cm | 16 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 3 | 0.99023 | 2017-12-01 | 12:33 | 25x25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 762.1 | 409.3 | 409.2 | 409.25 | 0.99556 | 407.4309 | 0.80078
110 cm | 16 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 3 | 0.98579 | 2017-12-01 | 12:49 | 25x25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21.4 | 762 | 407.4 | 407.6 | 407.5 | 0.99535 | 405.6042 | 0.79719
110 cm | 16 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 3 | 1 | 2017-12-01 | 13:07 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 762 | 412.7 | 412.5 | 412.6 | 0.99501 | 410.5411 | 0.80868
110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | 2017-11-30 | 10:44 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 757.7 | 421.6 | 421.4 | 421.5 | 1.0007 | 421.7768 | 0.80126
110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | 2017-11-30 | 11:40 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 755.9 | 421.1 | 420.9 | 421 | 1.002 | 421.8494 | 0.80126
110 cm | 20 MeV | 6 | square | 3 x 3 | 3 | 2.2 | 0.96151 | 2017-11-30 | 12:27 | 6x6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20.9 | 755 | 404.3 | 404.6 | 404.45 | 1.0029 | 405.6111 | 0.77042
110 cm | 20 MeV | 6 | square | 4 x 4 | 4 | 2.2 | 0.97624 | 2017-11-30 | 12:30 | 6x6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.85 | 754.6 | 410.7 | 410.3 | 410.5 | 1.0032 | 411.8267 | 0.78223
110 cm | 20 MeV | 6 | square | 6 x 6 | 6 | 2.2 | 0.9849 | 2017-11-30 | 12:54 | 6x6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20.8 | 754.4 | 414 | 414.2 | 414.1 | 1.0033 | 415.4778 | 0.78916
110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | 2017-11-30 | 13:00 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.8 | 754.4 | 419.3 | 419.2 | 419.25 | 1.0033 | 420.6449 | 0.80126
110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | 2017-11-30 | 14:17 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.6 | 753.1 | 419.3 | 419.3 | 419.3 | 1.0044 | 421.1346 | 0.80126
110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 10 x 4 | 5.714 | 2.2 | 0.98868 | 2017-11-30 | 14:30 | 10x10 | 10 | 4 | 5.7143 | 5.714 | 20.6 | 753 | 414.8 | 414.2 | 414.5 | 1.0045 | 416.3689 | 0.7922
110 cm | 20 MeV | 10 | rectangle | 7 x 4 | 5.091 | 2.2 | 0.98835 | 2017-11-30 | 14:47 | 10x10 | 4 | 7 | 5.0909 | 5.091 | 20.6 | 752.8 | 414.3 | 414.2 | 414.25 | 1.0048 | 416.2283 | 0.79193
110 cm | 20 MeV | 10 | square | 7 x 7 | 7 | 2.2 | 0.99973 | 2017-11-30 | 15:02 | 10x10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20.5 | 752.6 | 419.1 | 419 | 419.05 | 1.0047 | 421.0197 | 0.80104
110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 7 | 8.556 | 2.2 | 0.99222 | 2017-11-30 | 15:18 | 15x15 | 11 | 7 | 8.5556 | 8.556 | 20.5 | 752.5 | 415.7 | 416 | 415.85 | 1.0048 | 417.8602 | 0.79503
110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 11 x 9 | 9.9 | 2.2 | 0.99689 | 2017-11-30 | 15:30 | 15x15 | 11 | 9 | 9.9 | 9.9 | 20.5 | 752.4 | 417.8 | 417.7 | 417.75 | 1.005 | 419.8252 | 0.79877
110 cm | 20 MeV | 15 | square | 12 x 12 | 12 | 2.2 | 0.99631 | 2017-11-30 | 15:44 | 15x15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20.5 | 752.3 | 417.5 | 417.4 | 417.45 | 1.0051 | 419.5795 | 0.7983
110 cm | 20 MeV | 15 | rectangle | 14 x 5 | 7.368 | 2.2 | 0.98355 | 2017-11-30 | 15:58 | 15x15 | 5 | 14 | 7.3684 | 7.368 | 20.4 | 752.4 | 412.3 | 412.3 | 412.3 | 1.0046 | 414.207 | 0.78808
110 cm | 20 MeV | 15 | square | 11 x 11 | 11 | 2.2 | 0.99584 | 2017-11-30 | 16:10 | 15x15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20.4 | 752.4 | 417.3 | 417.6 | 417.45 | 1.0046 | 419.3808 | 0.79793
110 cm | 20 MeV | 15 | square | 15 x 15 | 15 | 2.2 | 0.99321 | 2017-11-30 | 16:23 | 15x15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20.4 | 752.4 | 416.2 | 416.5 | 416.35 | 1.0046 | 418.2757 | 0.79582
110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | 2017-11-30 | 16:36 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.4 | 752.2 | 418.8 | 418.9 | 418.85 | 1.0049 | 420.8992 | 0.80126
110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | 2017-12-01 | 10:22 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22.1 | 762.1 | 421.7 | 421.7 | 421.7 | 0.99758 | 420.6805 | 0.80126
110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 5 x 18 | 7.826 | 2.2 | 0.98497 | 2017-12-01 | 10:40 | 20x20 | 5 | 18 | 7.8261 | 7.826 | 22 | 762 | 415.5 | 415.4 | 415.45 | 0.99738 | 414.3596 | 0.78922
110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 16 x 9 | 11.52 | 2.2 | 0.99067 | 2017-12-01 | 11:00 | 20x20 | 16 | 9 | 11.52 | 11.52 | 21.9 | 762.1 | 418 | 418.1 | 418.05 | 0.99691 | 416.7568 | 0.79379
110 cm | 20 MeV | 20 | square | 16 x 16 | 16 | 2.2 | 0.99757 | 2017-12-01 | 11:15 | 20x20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21.8 | 762 | 421.1 | 421 | 421.05 | 0.9967 | 419.6603 | 0.79932
110 cm | 20 MeV | 20 | rectangle | 10 x 19 | 13.103 | 2.2 | 0.99191 | 2017-12-01 | 11:29 | 20x20 | 10 | 19 | 13.1034 | 13.103 | 21.8 | 761.8 | 418.5 | 418.6 | 418.55 | 0.99696 | 417.2781 | 0.79478
110 cm | 20 MeV | 20 | square | 20 x 20 | 20 | 2.2 | 0.98968 | 2017-12-01 | 11:49 | 20x20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 762 | 418.1 | 417.9 | 418 | 0.99602 | 416.3379 | 0.79299
110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 14 x 21 | 16.8 | 2.2 | 0.98519 | 2017-12-01 | 12:06 | 25x25 | 14 | 21 | 16.8 | 16.8 | 21.6 | 761.9 | 416 | 416.1 | 416.05 | 0.99615 | 414.45 | 0.7894
110 cm | 20 MeV | 25 | rectangle | 12 x 22 | 15.529 | 2.2 | 0.98783 | 2017-12-01 | 12:18 | 25x25 | 22 | 12 | 15.5294 | 15.529 | 21.5 | 761.8 | 417.4 | 417.1 | 417.25 | 0.99595 | 415.5589 | 0.79151
110 cm | 20 MeV | 25 | square | 21 x 21 | 21 | 2.2 | 0.98294 | 2017-12-01 | 12:33 | 25x25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 762.1 | 415.4 | 415.3 | 415.35 | 0.99556 | 413.5038 | 0.78759
110 cm | 20 MeV | 25 | square | 25 x 25 | 25 | 2.2 | 0.97729 | 2017-12-01 | 12:49 | 25x25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21.4 | 762 | 413 | 413.1 | 413.05 | 0.99535 | 411.1284 | 0.78307
110 cm | 20 MeV | 10 | square | 10 x 10 | 10 | 2.2 | 1 | 2017-12-01 | 13:07 | 10x10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21.3 | 762 | 421.8 | 421.7 | 421.75 | 0.99501 | 419.6454 | 0.80126